- 附件

- 抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽样单位 | 标示医疗器械 注册人 | 规格/型号 | 生产日期/生产批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验机构 | 不符合规定项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波治疗器 | 达州市煦健医疗器械有限公司 | 重庆雨逸科技有限公司 | T-21A | 2022/09/17/无/2209170156 | 达州市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 输入功率； 15b) 电压和（或）能量的限制； 连续漏电流和患者辅助电流； 电源中断后的复位 | 开机不能正常工作 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 四川深兑医疗器械有限公司 | 四川深兑医疗器械有限公司 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 2023-05-08/无/20230503035 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 金属内部质量：2.7.2 |  |
| 3 | 定制式固定义齿 | 四川维美医疗器械有限公司 | 四川维美医疗器械有限公司 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 2023年4月21日/无/23D21WM003 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 金属内部质量：2.7.2 |  |
| 4 | 医用防护口罩 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | 无菌型折叠形 | 23年01月02日/20230102/无 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；密合性 |  |
| 5 | 上臂式电子血压计 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 苏州耀腾医疗器械有限公司 | MC-05 | 2023-02-20/230220/2302200901 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 设备或设备部件的外部标记；泄气 |  |
| 6 | 定制式固定义齿 | 攀枝花怡齿泰医疗器械有限公司 | 攀枝花怡齿泰医疗器械有限公司 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 2023-05-12/无/202305080190 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 金属内部质量：2.7.2；孔隙度 |  |
| 7 | 医用一次性防护服 | 成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心(成都市郫都区妇幼保健院） | 湖北楚天药业有限责任公司 | 灭菌级-连身式-F2型-非阻燃型-175 | 2022年09月07日/批20220907/无 | 成都市郫都区市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标：4.12.2无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 8 | 医用防护口罩 | 四川保泰和药堂连锁有限责任公司崇阳镇蜀南西路药店 | 湖南一喜一呵医药有限公司 | 折叠型耳挂式（非无菌型） 13.5cm×9cm（±5％） | 2022/11/15/20221115/无 | 崇州市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 密合性 |  |
| 9 | 医用制氧机 | 成都利康实业有限责任公司 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 | CR-P5W | 2023年01月29日/无/2301156072 | 成都市武侯区市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无线电业务的保护：辐射发射 |  |
| 10 | 一次性使用医用口罩 | 四川全泰堂药品连锁有限公司蓬溪八店 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 无菌型挂耳式 175mm×95mm | 20220629/22062901/无 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |  |
| 11 | 医用防护口罩 | 蓬溪县人民医院 | 山东云豪卫生用品股份有限公司 | YH-FH02N | 20221113/20221113/无 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率 |  |
| 12 | 一次性使用医用口罩（无菌型） | 乐山市逢春药品零售连锁有限公司嘉祥路店 | 湖南和思生物科技有限公司 | 平面形（耳挂式）17.5cmX9.5cm | 20220322/20220322/无 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力；无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 13 | 医用防护口罩 | 乐山市沙湾区人民医院 | 河南省凯泰医疗器械有限公司 | 无菌折叠耳挂式式 | 2022年09月05日/22090513/无 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；微生物指标：4.8.2无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 14 | 医用外科口罩 | 南充市长寿堂大药房连锁有限公司第22店 | 东方丝路医纺科技股份有限公司 | 平面型 大号（17.5cm×9.5cm） | 2022年10月16日/20221016/无 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 口罩带：4.4.2； 包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的口罩：无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 15 | 医用防护服 | 蓬安县中医医院 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 180 连身式 | 2022年10月29号/17221029/无 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标：4.12.2无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 16 | 医用防护口罩 | 四川子萱医疗器械有限公司 | 山东海纯生物科技有限公司 | 160mm×110mm 折叠形（头戴式） | 20221119/22111903/无 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标：4.8.2无菌 |  |
| 17 | 超声雾化器 | 四川博奥医疗器械有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 20201030/20201006551/201006551030089 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 无线电业务的保护：传导发射；无线电业务的保护：辐射发射 |  |
| 18 | 小型医用制氧机 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司南溪区正信路店 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | YS-800Y | 2023.01.07/23010703/2023010228 | 宜宾市南溪区市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无线电业务的保护：传导发射 |  |
| 19 | 一次性使用手术衣 | 邻水县人民医院 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中号 | 20220416/20220416/无 | 邻水县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 手术衣性能要求：阻微生物穿透，干态 |  |
| 20 | 红外治疗仪 | 岳池健强医疗器械经营部 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | KYJ-HR02 | 2022-04-21/20210611-11/0.21.13.1113 | 岳池县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 电压和（或）能量的限制：b)剩余电压超过标准限值； 倾倒防护 |  |
| 21 | 液体敷料 | 达州九州通医药有限公司 | 安徽彝祖世家药业有限公司 | 1ml×5支 | 2022/03/06/2022/03/06/无 | 达州市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 净含量；pH值（25℃） |  |
| 22 | 医用一次性防护服 | 南江县中医医院 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 180 | 2022年1月15日/20220115/无 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观：4.1.2针距；微生物指标：4.12.2无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正组织调查核实 |
| 23 | 医用防护口罩 | 四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司五分店 | 河南易生医疗器械科技有限公司 | 大号折叠型 | 2022年11月08日/20221108X/无 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标：4.8.2无菌 |  |
| 24 | 一次性使用医用口罩 | 雅安高济和康药业有限公司名山区东大街第三十九药房 | 广东同德药业有限公司 | 耳挂式。 17.5cm×9.5cm | 2022.11.17/221106/无 | 雅安市质量检验检测院(雅安市食品药品检验所） | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |  |
| 25 | 医用一次性防护服 | 阿坝县人民医院 | 湖南迈康医疗器械有限公司 | 连体式/185cm | 2022年10月19日/20221019/无 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标：4.12.2无菌 |  |