## Sheet1
医疗器械经营、使用单位飞行检查情况公告（2023年第1期）
序号 | 被检查单位 | 检查发现问题 | 处理措施 | 整改完成情况
1 | 内蒙古康普行医疗器械有限公司 | 1.经营场所医疗器械未按区域分类摆放； 2.医疗器械贮存区发现存放与经营无关的食品； 3.温湿度调控设备无法正常使用； 4.未建立并执行医疗器械进货查验记录制度及销售记录。 | 责令改正 | 已完成整改
2 | 内蒙古零度视光商贸有限责任公司 | 1.三类医疗器械区未放置温湿度调控设备； 2.现场未能提供傲滴隐形眼镜多功能护理液（医疗器械注册编号：国械注进20163161332）的验收记录； 3.现场未能提供医疗器械名称为：电脑验光仪（规格RW/KR-9800，注册证编号：浙械注准20192160184）的维保记录； 4.现场未能提供医疗器械名称为：博之伦润明隐形眼镜多功能护理液（注册证编号：国械注准201531623617）的销售记录。 | 限期整改 | 已完成整改
3 | 华润内蒙古医药有限公司鄂尔多斯分公司 | 现场检查未发现问题。
4 | 鄂尔多斯华健医院 | 1.方仓实验室库房内现场抽查新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（批号：20221153），现场未能提供相关票据； 2.检验科设置3台冷藏箱未进行编号管理，其中2台存储试剂未做温度记录； 3.计算机系统采供部物资入库记录缺少验收人员、验收结论等项目； 4.检验科试剂冷藏箱内均未配备温度计（物理）对冷藏箱进行温度比对。 | 限期整改 | 已完成整改
5 | 内蒙古汇康药业有限公司 | 企业库房内部分医疗器械未按分类存放。 | 限期整改 | 已完成整改
6 | 内蒙古亿信医疗设备有限公司 | 1.该公司冷库内不合格区存放验收合格医疗器械； 2.现场抽查新型冠状病毒2019-CoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法），批号：20221203G，企业未索取加盖公供货商原公章资质（纸质版），未与供货商签订质量保证协议； 3.仓库验收区摆放医疗器械整件货，未放置地垫。 | 限期整改 | 已完成整改
7 | 内蒙古瑞程医疗设备有限公司 | 1.企业仓库内现场未见温湿度测量设备，医疗器械与非医疗器械混放，无“非医疗器械”标识，部分货物直接放置于地面； 2.部分产品未经验收存放于退货区。 | 限期整改 | 已完成整改
8 | 内蒙古隆德利医疗器械有限责任公司 | 1.仓库合格品区将部分整件医疗器械放置于地面； 2.消防设施维修日期为2021年4月； 3.现场抽查：颅内压传感器MicroSenser（产品批号：6272605）验收记录、销售记录及产品供货商资质，未能提供与供货商北京泰珂文医疗器械有限公司签订的质保协议。 | 限期整改 | 已完成整改
9 | 内蒙古卫康健康管理服务有限公司 | 1.检查当日该企业仓库内仅陈列核酸提取试剂（生产企业：华大生物科技（武汉）有限公司，批号：1013202212003）4盒，2023年3月24日到货并验收入库，未及时做验收记录； 2.未制定年度培训计划； 3.仓库内未标识分类标签，未做养护记录； 4.企业未与部分供货方签订质保协议。 | 限期整改 | 已完成整改
10 | 伊金霍洛旗人民医院 | 1.疫情防疫物资库内物品存放混乱，未设置不合格品区域； 2.大型医疗设备未单独建立台账； 3.抽查骨科：金属骨针（注册证编号：国械注准：20173131003，批号：G2202670，生产企业：大博医疗科技股份有限公司），现场未能提供该产品的验收记录。 | 限期整改 | 已完成整改
11 | 乌审旗疾病预防控制中心 | 现场检查未发现问题。
12 | 乌审旗嘎鲁图镇社区卫生服务中心 | 1.抽查一台冷藏冰箱，缺失2023年2月温度记录； 2.现场未能提供医用冷藏冰箱注册证。 | 限期整改 | 已完成整改
13 | 乌审旗蒙医综合医院 | 1.牙科采购定制义齿未做验收记录； 2.放射室大型医疗设备组维修记录不完善。 | 限期整改 | 已完成整改
14 | 乌审旗人民医院 | 影像科现场未能提供X射线计算机断层摄影设备（注册证编号：国食药监械（进）字2010第3300342号）养护记录。 | 限期整改 | 已完成整改
15 | 博仁医院 | 1.医疗器械库内不合格区域只有标识,未明确划分区域； 2.医疗美容门诊抽查：注射用透明质酸钠凝胶，现场未能提供验收记录。 | 限期整改 | 已完成整改
16 | 内蒙古隆达医疗器械有限公司 | 现场检查未发现问题。
17 | 乌审旗天明钟表眼镜有限公司 | 1.抽查傲滴隐形眼镜多功能护理液（医疗器械注册编号：国械注进20163161332，产品批号：11795），现场未能提供验收记录； 2.现场未能提供三类医疗器械销售记录； 3.抽查图啦啦软性亲水接触镜（注册证编号：国械注准20193161631，生产批号：B23030201），现场未能提供产品资质。 | 限期整改 | 已完成整改
18 | 内蒙古和臣医疗器械有限公司 | 1.采购及出库人员未在公司组织机构人员名单中体现； 2.个别从业人员现场未提供健康证明； 3.零售场所内现场未提供养护记录. | 限期整改 | 已完成整改
19 | 内蒙古亿腾吉泰医疗设备有限公司 | 现场检查未发现问题。
20 | 内蒙古汇康源医药科技有限公司 | 未制定2023年度培训计划。 | 限期整改 | 已完成整改
21 | 鄂托克旗蒙医综合医院 | 抽查1.5T核磁共振设备（联影UMR580，注册证编号：国械注准20183280239）,未做验收记录和维修记录。 | 限期整改 | 已完成整改
22 | 鄂托克旗人民医院 | 1.抽查X射线计算机体层摄影设备（注册人：东软医疗系统股份有限公司，注册证编号：国械注准20193060179），未建立大型医疗设备台帐；2.抽查药物涂层支架系统（生产商：山东吉威医疗制品有限公司，注册证编号：国械注准20173131407），未做验收记录。 | 限期整改 | 已完成整改
23 | 鄂托克旗第二人民医院 | 1.检验科冷藏设备温湿度记录不全； 2.抽查X射线计算机体层摄影设备（注册人：航卫通用电气医疗系统有限公司，注册证编号：国械注准20203060996），未建立大型设备管理台帐； 3.抽查皮质骨螺钉（一次性金属接骨螺钉，生产厂家：天津市威曼生物材料有限公司，注册证编号：国械注准未做验收记录。 | 限期整改 | 已完成整改
24 | 杭锦旗疾病预防控制中心 | 1.检验科试剂冷藏柜存在积霜； 2.冷藏柜内试剂贴壁存放。 | 限期整改 | 已完成整改
25 | 内蒙古振燕康益大药房连锁有限公司 | 1.库房内医疗器械未按分类要求分区存放； 2.培训档案内容不完善，无相关培训资料； 3.供货方档案内容不完善，部分质量保证协议未签字。 | 限期整改 | 已完成整改
26 | 杭锦旗人民医院 | 1.检验科2023年3月3日冷链交接记录表未填写出库温度、验收温度，验收人员未签字确认； 2.现场未能提供2023年3月验收记录； 3.未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械。 | 移交杭锦旗市场监督管理局 | 已完成整改
27 | 鄂尔多斯市东胜区艾邦医疗器械有限公司 | 现场检查未发现问题。 | 限期整改 | 已完成整改
28 | 杭锦旗蒙医综合医院 | 1.抽查医疗器械库合格品货架陈列产品：新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法），批号：20220930，生产企业：山东博科诊断科技有限公司，数量：1000人份，注册号：国械注准20223400430，未能提供验收记录； 2.未对不合格医疗器械登记管理； 3.未按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。 | 移交杭锦旗市场监督管理局 | 已完成整改
29 | 鄂尔多斯市伊克昭大药房连锁有限责任公司 | 企业库房内医疗器械贮存区域未做类别区分。 | 限期整改 | 已完成整改