附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性亲水接触镜 SOFT CONTACT LENS | 深圳市美丽光学科技有限公司 | DUEBA Contact Lens 杜柏隐形眼镜 | Barbie | 2022.12.20 DD98L065、DD98L066、DD98L067、DD98L068 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 光透过率 |
| 2 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 科尔视医疗器械（上海）有限公司 | Vision Science Co., Ltd. 科尔视株式会社 | Europa | 2023/03/14 3CAF3CEV 00001、3CAF3CEV 00002、3CAF3CEV 00003、3CAF3CEV 00004、3CAF3CEV 00005、3C9G3CEW 00001、3C9G3CEW 00002、3C9G3CEW 00003、3C9G3CEW 00004、3C9G3CEW 00005 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 后顶焦度 |
| 3 | 远红外磁疗贴 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 90mm×120mm/贴×2贴/袋 | 20220321 20220320 | 河北省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 药物添加 |
| 4 | 磁疗贴 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 90mm×120mm/贴×2贴/袋 | 20220321 20220320 | 河北省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 药物添加 |
| 5 | 磁疗贴 | 河南天中堂生物科技有限公司 | 河南天中堂生物科技有限公司 | 120×160mm | 20230103 20230101 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
| 6 | 远红外贴 | 河南万仁药业有限公司 | 河南万仁药业有限公司 | 80mm×100mm | 2022/04/18 220418 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
| 7 | 远红外理疗贴 | 济南康民药业科技有限公司 | 济南康民药业科技有限公司 | 95mm×130mm KM-I | 2022/12/08 22120401 | 山东省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 药物添加 |
| 8 | 远红外理疗贴 | 山东慈恩药业有限公司 | 山东慈恩药业有限公司 | 7cm×10cm CN-I | 2023年01月12日 20230112 | 山东省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 药物添加 |
| 9 | 远红外磁疗贴 | 郑州市慈安堂医药科技有限公司 | 郑州市慈安堂医药科技有限公司 | 10cm×12cm | 20230306 230306 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
| 10 | 肩部远红外磁疗贴 | 郑州添康采药业有限公司 | 郑州添康采药业有限公司 | 9cm×12cm 6贴/盒 | 20220902 220902 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
| 11 | 远红外贴 | 郑州御品堂医疗器械有限公司 | 郑州御品堂医疗器械有限公司 | 80mm×120mm | 20220202 20220202 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
| 12 | A：血液透析浓缩液A液 B：血液透析浓缩液B液 | 南京海波医疗器械有限公司 | 南京海波医疗器械有限公司 | A：A液（10升）HB-Y-Ⅱ B：B液（12.5升）HB-Y-Ⅱ | A：2023年2月24日 B：2023年3月3日 A：23022401 B：23030301 | 江苏省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 内毒素限量 |
| 13 | 血液透析浓缩液 | 三原富生医疗器械有限公司 | 三原富生医疗器械有限公司 | FRE型 | 2023年02月24日、2023年02月23日 230241108（A液）、230242106（B液） | 陕西省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 微生物限度 |
| 14 | Nd:YAG激光治疗仪（Nd:YAG Laser surgery equipment） | 帝医思（上海）贸易有限公司 | Jeisys Medical Inc. 杰希思医疗公司 | TRI-BEAM | 2022.04.11 TPID22048 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.紧急激光终止器；2.钥匙控制器；3.标记4.激光脉冲持续时间（脉冲宽度） |
| 15 | 超声骨密度仪 | 莱福医疗设备有限公司 | 莱福医疗设备有限公司 | LM-SMART | 2023.02.02 20230202-01 | 江西省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 超声声速（SOS） |
| 16 | 低频超声理疗仪 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | CLY-2000 | 20221115 COCO22BF00088 | 天津市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 输出标记 |
| 17 | 超声药物透入治疗仪 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 | ABE-CT5 | 2023-02-15 CT20230202001 | 河南省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.输出标记；2.额定超声输出功率的准确性 |
| 18 | 便携式吸痰器 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | XLE-1 | 2023.1.2 230101 2301293 | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.人为差错；2.吸引管道 |
| 19 | 裂隙灯显微镜 | 深圳市科以康电子仪器设备有限公司 | C.S.O. SRL 意大利C.S.O.公司 | SL 980N | 2021年11月 21111592 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.输入功率；2.显微镜视角放大率允差 |
| 20 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | LS-9 | 2023年02月08日 2310601120001 | 重庆市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 显微镜视角放大率允差 |
| 21 | 脑电生物反馈治疗仪 | 广州市润杰医疗器械有限公司 | 广州市润杰医疗器械有限公司 | BBB-2A | 2023年1月14日 B2A20230100097 B2A20230100097 | 广东省药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |
| 22 | 输液泵 | 广东万中科技有限公司 | 广东万中科技有限公司 | CGW-S | 2021年9月14日 CGW221380915001 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 可听报警信号 |
| 23 | 输液泵 | 厚爱医疗仪器（江苏）有限公司 | 厚爱医疗仪器（江苏）有限公司 | HOAIE350 | 22-09-08 22095006 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 可听报警信号 |
| 24 | 输液泵 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | LS-1 | 2022.12.07 LS1202212070083 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 1.指示器；2.可听报警信号；3.工作数据的准确性 |
| 25 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 宁波开普电子仪表有限公司 | 宁波开普电子仪表有限公司 | YXQ.SG41.46.260A 7L | 2021.07.09 210709532 | 浙江省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 过流保护 |
| 26 | 牙科低压电动马达 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 3050EM-1 | 2023.2.1 2023020101 | 广东省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 漏电流和患者辅助电流（工作温度下） |
| 27 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 浙江世纪康大医疗科技有限公司 | 浙江世纪康大医疗科技有限公司 | 试剂1:1×45mL 试剂2:1×15mL | 2023.01.03 2301032401 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 准确度 |
| 28 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶速率法） | 芜湖森爱驰生物科技有限公司 | 安徽同致生物工程股份有限公司 | R1：37mL×1, R2：10mL×1 | 20230207 23020701 | 安徽省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 准确度 |
| 29 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法） | 云南昊戌生物科技有限公司 | 云南昊戌生物科技有限公司 | R1:40ml×1 R2:13ml×1 | 20221214 2212146001 0160-717 | 云南省药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 准确度 |