## 201808总表
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司井田店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
2 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司亿生店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
3 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房有限公司义井路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
4 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司义井路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
5 | 合肥市局 | 安徽安宁大药房连锁有限公司第五分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
6 | 合肥市局 | 合肥惠尔康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
7 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司和煦园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
8 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司和煦药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
9 | 合肥市局 | 合肥红枫林药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张静 | 徐智 |  | 合格
10 | 合肥市局 | 合肥市纳春大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
11 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合瓦路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
12 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司丁香园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
13 | 合肥市局 | 合肥昌德堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
14 | 合肥市局 | 安徽药膳堂大药房有限公司合瓦路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
15 | 合肥市局 | 安徽益丰大药房连锁有限公司金庐店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
16 | 合肥市局 | 安徽新康缘智慧大药房连锁有限公司北一环店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
17 | 合肥市局 | 合肥福正堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
18 | 合肥市局 | 合肥远大医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
19 | 合肥市局 | 双岗街道高河埂社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
20 | 合肥市局 | 合肥华研白癜风防治所附属中西医结合医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
21 | 合肥市局 | 舒医生中西医结合诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
22 | 合肥市局 | 庐阳区双岗街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
23 | 合肥市局 | 合肥龙华医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
24 | 合肥市局 | 合肥白领安琪儿妇产医院有限公司 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
25 | 合肥市局 | 本草中西医结合门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
26 | 合肥市局 | 安徽韩美整形外科医院管理股份有限公司 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
27 | 合肥市局 | 大杨卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 毕永松 | 周玲 |  | 合格
28 | 合肥市局 | 安徽鑫众大药房连锁有限公司桐城路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 赵彬 | 汤贫先 |  | 合格
29 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司长江中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 杨莉 | 吴会忠 |  | 合格
30 | 合肥市局 | 安徽省百家信大药房连锁有限公司宿州路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
31 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司淮河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-23 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
32 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司鼓楼商厦医药专柜 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-20 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
33 | 合肥市局 | 国缘大药房金都华庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴江善 | 钟梅 | 杨曙生 | 合格
34 | 合肥市局 | 五里卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 钟梅 | 吴江善 | 杨曙生 | 合格
35 | 合肥市局 | 肥西县桃花镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
36 | 合肥市局 | 肥西县三河医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
37 | 合肥市局 | 肥西县严店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
38 | 合肥市局 | 肥西县花岗镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
39 | 合肥市局 | 肥西县紫蓬镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
40 | 合肥市局 | 肥西县山南镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 部分医疗器械直接堆放于地面
41 | 合肥市局 | 肥西县柿树岗乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 温湿度记录不全
42 | 合肥市局 | 肥西县铭传乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 部分过期医疗器械未存放于不合格区，缺少地垫，温湿度记录不全
43 | 合肥市局 | 肥西县官亭镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
44 | 合肥市局 | 安徽天禾医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 限期整改 | 一楼、二楼常温库有医疗器械与非医疗器械混放现象 | 7月监管信息
45 | 合肥市局 | 安徽远望医药科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 合格
46 | 合肥市局 | 合肥三立医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 双凤凤霞标准厂房仓库内无温湿度调控设备。
47 | 合肥市局 | 安徽诺迈德贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 销售记录不全，无注册证号等。
48 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司康民店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 合格
49 | 合肥市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限公司日之惠店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 销售的隐形眼镜及护理液未入计算机系统且未见采购、验收及销售记录。
50 | 合肥市局 | 长丰县杨庙中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 限期整改 | 医疗器械库区内无温湿度计且有部分产品直接触地存放
51 | 合肥市局 | 长丰县义井乡徐辉大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 王欢喜 | 范化锐 |  | 合格
52 | 合肥市局 | 合肥市保福康大药房有限公司庄墓分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李程 | 裴乃云 | 夏旭鹏 | 限期整改 | 抽取天然胶乳橡胶避孕套（批号：20170302）未能提供购进票据。
53 | 合肥市局 | 合肥市百福生大药房连锁有限公司庄墓店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李程 | 裴乃云 | 夏旭鹏 | 限期整改 | 抽取杜蕾斯（批号：1000181834 ）未能提供购进票据。
54 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司淝河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 马海昌 | 茆帮来 |  | 合格
55 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司连锁总店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
56 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司新都会店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
57 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司皖江路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
58 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司马鞍山路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
59 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司望湖北路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
60 | 合肥市局 | 合肥乐八眼镜有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
61 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司王大郢店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
62 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司金地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
63 | 合肥市局 | 合肥徽派眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
64 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司银杏苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
65 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司淝河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
66 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司青年路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾贤刚 | 周围 |  | 合格
67 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司菱水苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
68 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖新区一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
69 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖新区一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
70 | 合肥市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限责任公司金源店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
71 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司民康店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王阳 | 董学军 |  | 合格
72 | 合肥市局 | 高新区天乐社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 唐秀丽 | 王润杰 |  | 合格
73 | 合肥市局 | 合肥松鹤大药房连锁有限公司三十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 郜文 | 徐飞 |  | 合格
74 | 合肥市局 | 安徽福润堂大药房连锁有限公司祥源城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 鲍勇斌 | 蔡治 |  | 合格
75 | 合肥市局 | 安徽百家信大药房连锁有限公司祥源城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 鲍勇斌 | 蔡治 |  | 合格
76 | 合肥市局 | 合肥付记药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 胡学涛 | 徐飞 |  | 合格
77 | 合肥市局 | 合肥市玉永大药房连锁有限公司永和家园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 鲁皓 | 徐飞 |  | 合格
78 | 合肥市局 | 合肥松鹤大药房连锁有限公司南岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 鲁皓 | 姚伟 |  | 合格
79 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司香樟大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 凌云龙 | 马婷婷 |  | 合格
80 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司科学大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 唐秀丽 | 孙银鹏 |  | 合格
81 | 合肥市局 | 安徽药膳堂大药房连锁有限公司香樟大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 孙银鹏 | 陈珅培 |  | 合格
82 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司兴园小区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙银鹏 | 马远想 |  | 合格
83 | 合肥市局 | 合肥市福顺堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙银鹏 | 马远想 |  | 合格
84 | 合肥市局 | 合肥市第八人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 王红星 | 沈燕宁 |  | 合格
85 | 合肥市局 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 王红星 | 沈燕宁 |  | 限期整改 | 验收记录不全
86 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司肥东义之和店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 李萍 | 朱捷 |  | 合格 |  | 7月监管信息
87 | 合肥市局 | 肥东县人民中西药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
88 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房有限公司肥东人民路二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
89 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司肥东人民路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
90 | 合肥市局 | 合肥市肥东德康医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
91 | 合肥市局 | 安徽福润堂大药房连锁有限公司肥东二中店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 戎雪 | 王凤梅 |  | 限期整改 | 现场未见《第二类医疗器械经营备案表》
92 | 合肥市局 | 众兴乡永安卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
93 | 合肥市局 | 肥东县百合大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格
94 | 合肥市局 | 众兴乡大高村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
95 | 合肥市局 | 肥东众济大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 邵明泉 | 魏亚兰 | 王世强 | 合格
96 | 合肥市局 | 肥东县马湖乡小陶村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵明泉 | 魏亚兰 | 王世强 | 合格
97 | 合肥市局 | 肥东县石塘李益中西药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
98 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司肥东石塘镇店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
99 | 合肥市局 | 肥东县张集乡胡巷村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
100 | 合肥市局 | 肥东县张集乡新联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
101 | 合肥市局 | 肥东县张集乡民兵村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
102 | 合肥市局 | 肥东县张集乡卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
103 | 合肥市局 | 肥东石塘学珍大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
104 | 合肥市局 | 肥东县石塘镇信谊大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
105 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司肥东石塘镇金桥街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
106 | 合肥市局 | 众兴乡永安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
107 | 合肥市局 | 安徽时珍堂大药房连锁有限公司长江东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 陶善斌 | 李卫国 |  | 合格
108 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥泗州路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 陈彤 | 孙文清 |  | 合格
109 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司裕溪路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨长平 | 沈川 | 代静静 | 合格
110 | 合肥市局 | 安徽省立大药房连锁有限公司百度药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 洪剑清 | 何明剑 | 合格
111 | 合肥市局 | 合肥药济堂大药房有限公司金座嘉园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 许有传 | 何明剑 | 合格
112 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司双七路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 许有传 | 何明剑 | 合格
113 | 合肥市局 | 合肥同创药房有限公司临泉路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吴兰 | 贾坤 |  | 合格
114 | 合肥市局 | 合肥宏宸大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王婷 | 张迪翰 |  | 合格
115 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司濉溪路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张凯 | 陆雯 | 袁凯新 | 合格
116 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司泉北公寓店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
117 | 合肥市局 | 安徽知药堂大药房连锁有限公司第二十九分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
118 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司新蚌埠路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
119 | 合肥市局 | 安徽省福济堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
120 | 合肥市局 | 安徽省邻加医康复大药房有限公司合肥分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
121 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司海洋店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
122 | 合肥市局 | 安徽鑫兴大药房有限公司胜利路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
123 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司胜利广场药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
124 | 合肥市局 | 安徽省国缘大药房连锁有限公司胜利路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
125 | 合肥市局 | 合肥昊泰大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
126 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司新亚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
127 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司站西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
128 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司胜利广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
129 | 合肥市局 | 肥东县仁赫堂大药房有限公司信地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
130 | 合肥市局 | 安徽安宁大药房连锁有限公司信地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
131 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司全椒路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
132 | 合肥市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司合肥二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
133 | 合肥市局 | 胜利明光街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 梅慧 | 项本荣 |  | 合格 |  | 7月监管信息
134 | 合肥市局 | 嘉山路街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 梅慧 | 项本荣 |  | 限期整改 | 库房无空调和温湿度计
135 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司欣塘家园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 许云 | 夏铨锌 |  | 合格
136 | 合肥市局 | 合肥光大药房连锁有限公司永福药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王斌 | 许云 |  | 合格
137 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥荷花路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王斌 | 许云 |  | 合格
138 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥大铺头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 王斌 | 许云 |  | 合格
139 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司樊洼路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴斌 | 公为英 |  | 合格
140 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司安粮广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 王军 | 牛玙婷 |  | 合格
141 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司琥珀山庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范雪婷 | 杜晓妹 |  | 合格
142 | 合肥市局 | 安徽省立药房连锁有限公司明星药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范雪婷 | 杜晓妹 |  | 合格
143 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司西园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张玉 | 郑东进 |  | 合格
144 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司三里庵店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张玉 | 郑东进 |  | 合格
145 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司为民农大店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 许强 | 张玉 |  | 合格
146 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司田埠西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张洁 | 陈咏琦 |  | 合格
147 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司乐客来店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 任勇 | 马乾铖 |  | 合格
148 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司湖光路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 彭江华 | 任勇 |  | 合格
149 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司恒大华府店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 陈湘琼 |  | 合格
150 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司政务万达店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 梁蓉 |  | 合格
151 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥名门首府店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 陈湘琼 |  | 合格
152 | 合肥市局 | 安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司岸上玫瑰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 黄延军 | 黄勤 |  | 合格
153 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司国际花都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 黄延军 | 周向阳 |  | 合格
154 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司红鑫新村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 蔡沙琳 | 杜艳 |  | 合格
155 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司梅山药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-19 | 朱庭兰 | 蒋琳 |  | 合格
156 | 合肥市局 | 蜀山区稻香村街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王军 | 牛玙婷 |  | 合格
157 | 合肥市局 | 南七街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴远大 | 汤铃莉 |  | 合格
158 | 合肥市局 | 三里庵街道二里街社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱庭兰 | 严敏春 |  | 合格
159 | 合肥市局 | 庐江县汤池中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 郭梅花 | 黄海燕 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
160 | 合肥市局 | 庐江县乐桥中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 郭梅花 | 黄海燕 |  | 限期整改 | 未查核或记录采购的冷藏器械运输时间和温湿度等。
161 | 合肥市局 | 庐江县万山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 郭梅花 | 张向明 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
162 | 合肥市局 | 庐江县罗河镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 郭梅花 | 夏政权 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
163 | 合肥市局 | 庐江县郭河镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 郭梅花 | 朱传斌 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
164 | 合肥市局 | 庐江县金牛中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 郭梅花 | 施然 | 黄海燕 | 限期整改 | 未查核或记录采购的冷藏器械运输时间和温湿度等。
165 | 合肥市局 | 庐江县泥河中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 郭梅花 | 王栋先 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱无温度记录等。
166 | 合肥市局 | 庐江县冶父山镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭梅花 | 黄海燕 | 孙杨 | 限期整改 | 未建立医疗器械相关管理制度、贮藏冷藏器械冰箱无温度记录等。
167 | 合肥市局 | 庐江县盛桥中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭梅花 | 黄海燕 | 罗婕 | 限期整改 | 验收记录不规范（无验收人签名、验收结论和日期等。
168 | 合肥市局 | 庐江县庐城镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 郭梅花 | 张向明 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱无温度计和温度记录等。
169 | 合肥市局 | 安徽省庐江县中医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭梅花 | 黄海燕 | 张向明 | 限期整改 | 检验科冰箱内无温度计和温度记录等
170 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司御景前城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
171 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨河小区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
172 | 合肥市局 | 合肥经济技术开发区春之星药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
173 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司临湖店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
174 | 合肥市局 | 安徽省国泰瑞福堂医药连锁有限公司十五店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
175 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司十九店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
176 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司连锁二十八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
177 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司观澜华庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
178 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥清潭路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
179 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司连锁四十一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
180 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖前城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
181 | 合肥市局 | 合肥市延鹤大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
182 | 合肥市局 | 安徽国誉堂大药房有限责任公司临湖社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
183 | 合肥市局 | 合肥康之源大药房有限公司临湖社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
184 | 合肥市局 | 合肥市昱阳大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
185 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
186 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司九店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
187 | 合肥市局 | 肥西县医药公司高刘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
188 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区益民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
189 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区龙会大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
190 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区家琼药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
191 | 合肥市局 | 肥西县医药公司高刘镇振兴大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
192 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区晓玲药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
193 | 合肥市局 | 合肥市长岗大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
194 | 合肥市局 | 合肥市老方药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
195 | 合肥市局 | 合肥祥敏药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
196 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司三十头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
197 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
198 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司杨岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
199 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司清华名苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
200 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司三十一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
201 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司瓦岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
202 | 合肥市局 | 新站区新店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
203 | 合肥市局 | 新站区三十头镇三十头村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
204 | 合肥市局 | 新站区三十头镇四十头村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
205 | 合肥市局 | 新站区三房岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
206 | 合肥市局 | 新站区三十头镇卫岗卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
207 | 合肥市局 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-27 | 王烈华 | 单彦超 | 方春强 | 限期整改 | 仓库领料单和物料货位卡无生产厂家和批号信息 | 7月监管信息。全项目检查。
208 | 合肥市局 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-29 | 洪建新 | 汪安 | 吕文军 | 限期整改 | 原辅料进出缓冲间无压差指示装置 | 7月监管信息。全项目检查。
209 | 合肥市局 | 威尚生物技术（合肥）有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-06 | 龙剑眉 | 周宏 |  | 合格
210 | 合肥市局 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 肖华 | 曹德田 | 汪浩亮 | 限期整改 | 文件修订后不能够识别文件的更改和修订状态 | 全项目检查
211 | 合肥市局 | 安徽汇智信息技术有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 朱静 | 董增惠 | 曹德田 | 限期整改 | 《文件管理控制程序》中未明确技术文件的保存期限。 | 全项目检查
212 | 合肥市局 | 合肥天达诊断试剂有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-15 | 周宏 | 龙剑眉 | 欧元元 | 合格
213 | 合肥市局 | 安徽安吉医药科技有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-20 | 周宏 | 龙剑眉 |  | 合格
214 | 合肥市局 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
215 | 合肥市局 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-24 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
216 | 合肥市局 | 华润安徽医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
217 | 合肥市局 | 安徽省红业医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
218 | 合肥市局 | 安徽省医药（集团）股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘万凯 | 周宏 |  | 合格
219 | 合肥市局 | 安徽易安新医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘万凯 | 周宏 |  | 合格
220 | 合肥市局 | 安徽省凯斯诺医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 周宏 |  | 限期整改 | 存放冷藏试剂的冰箱无温度记录
221 | 合肥市局 | 安徽浩大生物科技公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 现场不能提供乙肝五项检测试剂盒采购票据和冷链记录
222 | 合肥市局 | 合肥市凯姆箭医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 一楼库房较拥挤，与经营规模不相适应。
223 | 合肥市局 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 仓库面积偏小与需求不相适应。
224 | 合肥市局 | 安徽创鼎医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 现场不能提供所抽医疗器械采购票据和冷链记录。
225 | 合肥市局 | 安徽风迈医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 计算机质量管理系统不能使用、现场不能提供所抽医疗器械采购票据和冷链记录。
226 | 合肥市局 | 合肥安信医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-02 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 公司制度中无运输管理制度，常温库未分区。 | 交叉检查
227 | 合肥市局 | 安徽广利医疗股份有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 冷库未定期验证。 | 交叉检查
228 | 合肥市局 | 国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 销售记录项目不全。 | 交叉检查
229 | 合肥市局 | 安徽康玖顺商贸有限有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-31 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 该公司办公场所发现有安徽玖健公司的出、入库单据和资料。
230 | 合肥市局 | 安徽玖健商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-31 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 该公司和安徽康玖顺公司的内勤和办公存在交叉和共用情况。
231 | 合肥市局 | 安徽爱特运通医药有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 未对转岗员工进行岗前培训
232 | 合肥市局 | 安徽立方药业有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-02 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
233 | 合肥市局 | 安徽省旭冲电子科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
234 | 合肥市局 | 巢湖市宾雄医疗器械有限公司仁慧分公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-04 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 培训不到位
235 | 合肥市局 | 合肥润颢医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-05 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 仓库温度记录不及时，人员培训不到位。
236 | 合肥市局 | 合肥新丰医疗用品有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
237 | 合肥市局 | 安徽省扶宋商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
238 | 合肥市局 | 安徽艾婍医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
239 | 合肥市局 | 合肥姚姚医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
240 | 合肥市局 | 合肥同致医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
241 | 合肥市局 | 安徽商北医疗科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-11 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
242 | 合肥市局 | 合肥市迈通医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-12 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
243 | 合肥市局 | 合肥思沃特生物科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-13 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 温度记录每天只有一次
244 | 合肥市局 | 安徽省博和商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
245 | 合肥市局 | 安徽省新安国际贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
246 | 合肥市局 | 合肥得康之家商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-16 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
247 | 合肥市局 | 安徽久亿科贸有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-17 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
248 | 合肥市局 | 合肥漠视棱商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
249 | 合肥市局 | 合肥鑫森科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 个别供货单位未提供销售人员身份证复印件
250 | 合肥市局 | 合肥英创医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
251 | 合肥市局 | 合肥子路医疗用品有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-21 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
252 | 合肥市局 | 安徽宏大国际融资租赁有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
253 | 合肥市局 | 合肥惠骏医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
254 | 合肥市局 | 合肥健昊医疗科技有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-24 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
255 | 合肥市局 | 合肥众智医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-25 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
256 | 淮北市局 | 世东男科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘泉 | 朱胜 |  | 合格
257 | 淮北市局 | 女子友好医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李莉 | 朱胜 |  | 合格
258 | 淮北市局 | 淮北相淮妇产医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张晓东 | 裴红娟 |  | 合格
259 | 淮北市局 | 药圣堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
260 | 淮北市局 | 济黎药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
261 | 淮北市局 | 益寿堂大药房渠沟店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
262 | 淮北市局 | 春天大药房煤师院店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 姚素侠 | 丁小梅 | 杜影侠 | 合格
263 | 淮北市局 | 建国社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 姚素侠 | 孙林 | 徐新艳 | 合格
264 | 淮北市局 | 相山区曙光社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 任复生 | 杨学清 |  | 合格
265 | 淮北市局 | 春天大药房煤师院店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 姚素侠 | 孙林 | 丁小梅 | 合格
266 | 淮北市局 | 丰源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 姚素侠 | 丁小梅 | 杜影侠 | 合格
267 | 淮北市局 | 东山社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 孙林 | 杜影侠 | 丁小梅 | 合格
268 | 淮北市局 | 马庄社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 孙林 | 丁小梅 | 徐新艳 | 合格
269 | 淮北市局 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司百年香樟店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘玉萍 | 刘秀丽 |  | 限期整改 | 未提交2017年度自查报告、无养护记录
270 | 淮北市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司淮北相山南路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘玉萍 | 刘秀丽 |  | 限期整改 | 供货单位资质未加盖公章
271 | 淮北市局 | 八号桥社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李兰芳 | 孔伟 |  | 合格
272 | 淮北市局 | 幸福社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
273 | 淮北市局 | 淮北市相山区百姓缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
274 | 淮北市局 | 淮北市相山区学瑞福寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李兰芳 | 孔伟 |  | 合格
275 | 淮北市局 | 淮北市敬贤堂医药有限公司二十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 徐丽 | 孔伟 |  | 合格
276 | 淮北市局 | 淮北市敬贤堂医药连锁有限公司九十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
277 | 淮北市局 | 淮北市新阳光医药有限公司阳光店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
278 | 淮北市局 | 淮北市矿山集湖滨大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
279 | 淮北市局 | 淮北市新阳光有限公司三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
280 | 淮北市局 | 淮北市杜集区人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-12 | 吴树松 | 范红敏 |  | 合格
281 | 淮北市局 | 淮北市利尔康医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
282 | 淮北市局 | 淮北市职防医药连锁有限公司石台矿店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
283 | 淮北市局 | 张庄医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
284 | 淮北市局 | 沈庄医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
285 | 淮北市局 | 朔里镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-04 | 陈明堂 | 马世省 |  | 合格
286 | 淮北市局 | 坡里卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 陈明堂 | 马世省 |  | 合格
287 | 淮北市局 | 石台镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
288 | 淮北市局 | 段园镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
289 | 淮北市局 | 牛眠卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
290 | 淮北市局 | 高岳街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
291 | 淮北市局 | 淮北金汇康妇产医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
292 | 淮北市局 | 淮北民生医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
293 | 淮北市局 | 杜集大众医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
294 | 淮北市局 | 淮北云龙医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
295 | 淮北市局 | 淮北阳光医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
296 | 淮北市局 | 淮北平安医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
297 | 淮北市局 | 石台矿北村社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
298 | 淮北市局 | 石台矿南村社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
299 | 淮北市局 | 段元镇袁庄矿南社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
300 | 淮北市局 | 段元镇袁庄矿社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
301 | 淮北市局 | 杜集区段园镇绿原社居委社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
302 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
303 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇土山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
304 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇赵楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
305 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇况楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
306 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇刁山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
307 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇平山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
308 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇谷山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
309 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
310 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
311 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇赵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
312 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇赵集卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
313 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇王店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
314 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇新村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
315 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇双河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
316 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
317 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇大何村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
318 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇半峭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
319 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇殷楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
320 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇张庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
321 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇南元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
322 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇草庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
323 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇太山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
324 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇秦楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
325 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇南庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
326 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇新南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
327 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇土型村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
328 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇蒋疃村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
329 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇华家湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
330 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇蔡里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
331 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇榴园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
332 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇凤凰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
333 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇新北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
334 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇军王村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
335 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇雷山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
336 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇东风村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
337 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇宋疃村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
338 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇和村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
339 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇古饶村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
340 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇张圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
341 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇沈湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
342 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
343 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇高家村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
344 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇罗集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
345 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇吴井村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
346 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇双堆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
347 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇陈桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
348 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇魏圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
349 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇祝庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
350 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇马沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
351 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇熊庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
352 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇赵元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
353 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇谢店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
354 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇曹坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
355 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇大桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
356 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛赵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
357 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛黄集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
358 | 淮北市局 | 濉溪黄保友内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-12 | 王峰 | 李绍龙 | 徐敬东 | 合格
359 | 淮北市局 | 濉溪县刘彬大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格 |  | 7月份监管信息
360 | 淮北市局 | 濉溪县康顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
361 | 淮北市局 | 濉溪县健康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
362 | 淮北市局 | 濉溪县新康奇大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
363 | 淮北市局 | 濉溪县鑫德安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
364 | 淮北市局 | 濉溪县高皇新村大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
365 | 淮北市局 | 濉溪县新海艳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
366 | 淮北市局 | 濉溪县铚城悦康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
367 | 淮北市局 | 濉溪县王景奇大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 高宇峰 | 刘长敏 |  | 合格
368 | 淮北市局 | 濉溪县太极大药房临涣店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 高宇峰 | 刘长敏 |  | 合格
369 | 淮北市局 | 濉溪县康振药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 高宇峰 | 戴夫田 |  | 合格
370 | 淮北市局 | 濉溪县临涣星瑞医疗器械信息服务部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 高宇峰 | 戴夫田 |  | 合格
371 | 淮北市局 | 韩村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
372 | 淮北市局 | 韩村镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
373 | 淮北市局 | 濉溪祁集便民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
374 | 淮北市局 | 濉溪祁集便民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
375 | 淮北市局 | 濉溪县中医医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周峰 | 王静 | 张帅 | 合格
376 | 淮北市局 | 濉溪县医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
377 | 淮北市局 | 濉溪县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
378 | 淮北市局 | 濉溪县医院综合门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
379 | 淮北市局 | 百善镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周峰 | 王静 |  | 合格
380 | 淮北市局 | 四铺镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周峰 | 王静 |  | 合格
381 | 淮北市局 | 五沟镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
382 | 淮北市局 | 濉溪县五沟界沟医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
383 | 淮北市局 | 濉溪县疾控中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 周峰 | 王静 |  | 合格
384 | 淮北市局 | 濉溪县疾控中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周峰 | 王静 |  | 合格
385 | 淮北市局 | 淮北济仁药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
386 | 淮北市局 | 淮北市国药远东医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
387 | 淮北市局 | 濉溪县孙峰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
388 | 淮北市局 | 濉溪县双杏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
389 | 淮北市局 | 濉溪县五沟镇张彩侠大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
390 | 淮北市局 | 濉溪县宏康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
391 | 淮北市局 | 濉溪县五沟新宁顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
392 | 淮北市局 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
393 | 淮北市局 | 濉溪县五沟卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 牛勇 | 孙凯 | 李学标 | 合格
394 | 淮北市局 | 濉溪县五沟卫生院白沙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 牛勇 | 孙凯 | 李学标 | 合格
395 | 淮北市局 | 濉溪县康胜医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周思刚 | 杨兵 |  | 合格
396 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇马乡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
397 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇徐楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
398 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇闫集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
399 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇苇菠村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
400 | 淮北市局 | 濉溪县百善朱利华中医内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
401 | 淮北市局 | 濉溪县百善牛加成内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
402 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇任圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
403 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇刘桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
404 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇小城庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
405 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇淮海村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善从业人员资格证书、完善医疗器械使用、采购记录
406 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇祁集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善医疗器械备案记录
407 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇河涯村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善从业资格证书；完善一次性注射器进货查验记录
408 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇马桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘海印 | 赵军 |  | 合格
409 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇双沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善管理制度，完善药械票据
410 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇八里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
411 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇湖涯村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
412 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺五铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
413 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺镇洪南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 吕宾 |  | 合格
414 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺镇湖涯村老苟家庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 吕宾 |  | 合格
415 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇道口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
416 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇卧龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
417 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇和谐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
418 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇北张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
419 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇铁佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
420 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
421 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇南张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
422 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇崔楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
423 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇邹楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
424 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇梁庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
425 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇油榨村赵楼卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
426 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇孟楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
427 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇张黄庄村马庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
428 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇梁楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
429 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇古城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
430 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇岳集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
431 | 亳州市局 | 亳州市人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王长德 | 张培培 |  | 合格
432 | 亳州市局 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王长德 | 张培培 |  |  |  | 该企业申报停产。
433 | 亳州市局 | 亳州市英华医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王长德 | 张培培 |  |  |  | 该企业医疗器械经营许可证过期。
434 | 亳州市局 | 安徽益生源药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘静文 | 葛曜 | 李文锦 | 合格
435 | 亳州市局 | 仁德大药房连锁有限公司方圆店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 唐清华 | 雷燕 |  | 合格
436 | 亳州市局 | 安徽长和医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 唐清华 | 雷燕 | 葛曜 | 合格
437 | 亳州市局 | 安徽优胜大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘静文 | 雷燕 | 葛曜 | 合格
438 | 亳州市局 | 安徽省蒙城县药材公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 随货同行单内容不完整，无注册证号或备案凭证号；无库存盘点记录等。
439 | 亳州市局 | 亳州海王银河医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 验收记录项目不完整；部分人员无岗前培训等；
440 | 亳州市局 | 安徽庄子药业有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-24 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 质量负责人对医疗器械相关法律法规不熟悉；未约定售后服务责任等。
441 | 亳州市局 | 安徽玖旭贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 岗前培训内容不全面；温湿度计未校准。
442 | 亳州市局 | 亳州市君正医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 人员培训不全面；温湿度设备未校验等。
443 | 亳州市局 | 利辛县城关镇东风行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘晓东 | 武付强 |  | 合格
444 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇施桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
445 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇凤北行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
446 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇康桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
447 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇董庄行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
448 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇丰桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
449 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇旧城行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
450 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇新建行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
451 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇盛新村行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
452 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇陆暗楼行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
453 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇王集行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
454 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇代园行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
455 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇盛黄行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
456 | 亳州市局 | 利辛县马店孜镇好又多购物广场黄真医药柜组 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
457 | 亳州市局 | 利辛县马店镇马店大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
458 | 亳州市局 | 利辛县马店孜镇王芳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
459 | 亳州市局 | 利辛县阳光大药房连锁有限公司永兴一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
460 | 亳州市局 | 华佗国药大药房（安徽）连锁有限公司利辛县永兴药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
461 | 亳州市局 | 安徽洪元堂大药房零售连锁有限公司永兴分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
462 | 亳州市局 | 利辛县永兴镇康缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
463 | 亳州市局 | 利辛县城北镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王力 | 郝利国 |  | 合格
464 | 亳州市局 | 蒙城县邵咏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
465 | 亳州市局 | 蒙城县漆园办事北城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
466 | 亳州市局 | 蒙城县国春堂大药房连锁公司香山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
467 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇郭店社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
468 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇卫生院双楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
469 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇吴圩村行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
470 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇新太平行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
471 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇齐山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
472 | 亳州市局 | 蒙城县常兴卫生院闫合村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 何亚军 | 陈朝阳 |  | 合格
473 | 亳州市局 | 蒙城县双涧镇老集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张建华 | 王永军 |  | 合格
474 | 亳州市局 | 蒙城县邵咏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
475 | 亳州市局 | 蒙城县冷涧社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
476 | 亳州市局 | 亳州市谯城区华佗镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 沈永军 | 陈相芳 |  | 合格
477 | 亳州市局 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 冀正松 | 杨明芬 |  | 合格
478 | 亳州市局 | 亳州市谯城区谯东镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姜启安 | 吕振涛 |  | 合格
479 | 亳州市局 | 涡阳县石弓镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 姜亚 | 类天荣 |  | 合格
480 | 宿州市局 | 泗县草沟龙源药房超市 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列
481 | 宿州市局 | 泗县草沟中药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
482 | 宿州市局 | 泗县草沟许记药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
483 | 宿州市局 | 泗县桥东医药经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全、实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
484 | 宿州市局 | 泗县草沟康华药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
485 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县草沟长寿药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存
486 | 宿州市局 | 泗县草沟大安回春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
487 | 宿州市局 | 泗县索滩大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未设医疗器械专柜
488 | 宿州市局 | 泗县百姓药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
489 | 宿州市局 | 泗县百药世家 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
490 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县向阳店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列
491 | 宿州市局 | 泗县仁济堂药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 经营场所没有防虫、防鼠等设施
492 | 宿州市局 | 泗县大营医药门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
493 | 宿州市局 | 泗县大营恒泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录。
494 | 宿州市局 | 泗县汉方大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
495 | 宿州市局 | 泗县墩集永济堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
496 | 宿州市局 | 泗县墩集益寿堂药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
497 | 宿州市局 | 泗县医药公司墩集医药零售门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 相关证照悬未挂在醒目位置、经营场所没有防虫、防鼠等设施
498 | 宿州市局 | 泗县墩集惠康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 销售记录不全
499 | 宿州市局 | 泗县济仁堂药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
500 | 宿州市局 | 泗县九康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 销售记录不全
501 | 宿州市局 | 泗县山头镇康民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
502 | 宿州市局 | 泗县祥悦药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列。
503 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县山头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
504 | 宿州市局 | 泗县山头保安药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
505 | 宿州市局 | 泗县大柏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
506 | 宿州市局 | 泗县益康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
507 | 宿州市局 | 泗县刘芳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
508 | 宿州市局 | 泗县找沟杨磊大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
509 | 宿州市局 | 泗县康信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 经营场所没有防虫、防鼠等设施
510 | 宿州市局 | 泗县山头镇骆庙村千益堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 销售记录不全
511 | 宿州市局 | 泗县找沟春丽大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
512 | 宿州市局 | 泗县福寿大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未设医疗器械专柜
513 | 宿州市局 | 泗县大侯药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 销售记录不全
514 | 宿州市局 | 宿州市立信东方销售有限公司四山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
515 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第四十三药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
516 | 宿州市局 | 萧县陶楼大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
517 | 宿州市局 | 萧县民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
518 | 宿州市局 | 萧县益寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
519 | 宿州市局 | 萧县惠仁药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
520 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司萧县魏安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
521 | 宿州市局 | 萧县济仁堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
522 | 宿州市局 | 萧县萱源医药销售有限公司金玉兰庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
523 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第三十药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
524 | 宿州市局 | 萧县萱源医药销售有限公司张庄寨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
525 | 宿州市局 | 萧县张庄寨一生阳光药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
526 | 宿州市局 | 萧县三庆堂大药房张庄寨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
527 | 宿州市局 | 萧县大屯国亮药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
528 | 宿州市局 | 安徽华声大药房有限公司萧县华声徐氏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
529 | 宿州市局 | 萧县张庄寨福生堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
530 | 宿州市局 | 萧县义亿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
531 | 宿州市局 | 安徽国胜大药房有限公司萧县柏兴店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
532 | 宿州市局 | 萧县和偕大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
533 | 宿州市局 | 萧县永固镇窦庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
534 | 宿州市局 | 皖北矿物集团总医院毛郢矿医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
535 | 宿州市局 | 萧县广缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
536 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第五药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
537 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第四十二药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
538 | 宿州市局 | 萧县医药经营总部第一经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
539 | 宿州市局 | 萧县龙城镇姬村中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
540 | 宿州市局 | 萧县王寨保安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
541 | 宿州市局 | 萧县王寨和平药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
542 | 宿州市局 | 萧县贺康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
543 | 宿州市局 | 萧县康福大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
544 | 宿州市局 | 宿州市振远同康医药销售有限公司萧县同康医药连锁第三十六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
545 | 宿州市局 | 萧县医药公司康之源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
546 | 宿州市局 | 萧县医药经营总部第四经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
547 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司萧县祖楼大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
548 | 宿州市局 | 萧县正信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
549 | 宿州市局 | 萧县喜瑞堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
550 | 宿州市局 | 萧县佰顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
551 | 宿州市局 | 萧县万寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
552 | 宿州市局 | 宿州市振远同康医药销售有限公司萧县丁里第十药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
553 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区臧德志口腔诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/10 | 张启峰 | 王芝义 |  | 合格
554 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区史高杰内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/10 | 张启峰 | 王芝义 |  | 合格
555 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇大江村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
556 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇忠陈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
557 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇邱元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
558 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇祁县村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
559 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇团结村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
560 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区石秀萍儿科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 刘建平 | 李家坡 |  | 合格
561 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区芦岭镇桥口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 王晓楠 | 牛静 |  | 合格
562 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区苗安乡曹集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 尹树伟 | 夏茂辉 |  | 合格
563 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇镇南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
564 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇大营村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
565 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇镇东村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
566 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇耿湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
567 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇跃娄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
568 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇申场卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/9 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
569 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇梁集卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
570 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇侯湖卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
571 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇马集卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/1 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
572 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇磬云卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/1 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
573 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇张寨卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
574 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇刘塘卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/12 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 未能提供产品注册证或备案凭证
575 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇白马卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 未能提供产品注册证或备案凭证
576 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇纸房卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
577 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇固子卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
578 | 宿州市局 | 灵璧县医药公司夏楼零售部 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格执行管理制度
579 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股分有限公司灵璧下楼分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格执行管理制度；验收记录不完整
580 | 宿州市局 | 安徽同康医药销售有限公司下楼大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格控制执行管理制度；验收记录不完整
581 | 宿州市局 | 灵璧县伟成药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格控制执行管理制度；验收记录不完整；计算机系统损坏。
582 | 宿州市局 | 灵璧县邱庙大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
583 | 宿州市局 | 灵璧县杨疃镇邱庙诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
584 | 宿州市局 | 宿州市振远同康销售有限公司张圩大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
585 | 宿州市局 | 灵璧县杨疃镇邱庙诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
586 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司杨疃春风大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
587 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司杨疃分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
588 | 宿州市局 | 灵璧县杨镇中心卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/13 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
589 | 宿州市局 | 灵璧县大路民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未执行进货查验制度；无员工档案，培训档案
590 | 宿州市局 | 灵璧县大路乡铭浩大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未建立进货查验制度，无培训档案；未定期检查维护设施设备；
591 | 宿州市局 | 灵璧县大路中信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未定期检查维护设施设备，未建立员工健康档案
592 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾第一大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
593 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
594 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾镇康复堂大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
595 | 宿州市局 | 灵璧县朱集康复药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
596 | 宿州市局 | 灵璧县百兴园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
597 | 宿州市局 | 灵璧县朱集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
598 | 宿州市局 | 灵璧县朱集乡刘贯街盛世药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
599 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司朱集沈千药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/21 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
600 | 宿州市局 | 康发药品有限公司康发药品绿十字第二大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
601 | 宿州市局 | 灵璧县笑笑第一大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/26 | 马莉 | 李雪 |  | 限期整改 | 部分供货方资质索取不齐全；质量保证协议未签字盖章；
602 | 宿州市局 | 安徽华源康发药品有限公司绿十字第七大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
603 | 宿州市局 | 灵璧县百康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 限期整改 | 部分供货资质索取不齐全
604 | 宿州市局 | 华巨百姓缘大药房连锁有限公司灵璧一店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
605 | 宿州市局 | 丰原大药房连锁有限公司灵璧西关农贸市场连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
606 | 宿州市局 | 华康大药房连锁有限公司灵璧凯旋分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/28 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
607 | 宿州市局 | 灵璧县大庙百姓大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 购进验收记录不完整
608 | 宿州市局 | 灵璧县崔怀华大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 购进难以记录不完整；购进的进口医疗器械未索取进口通关单；
609 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡沙滩街刘珍大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
610 | 宿州市局 | 灵璧县大庙心连心大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
611 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡康美大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
612 | 宿州市局 | 灵璧县和济大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
613 | 宿州市局 | 灵璧县大庙实价药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
614 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡徐家药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
615 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡健宁大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
616 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/6 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 合格
617 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇韩家村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、医疗器械陈列未做到专柜摆放，无专用标识；
618 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇周庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、医疗器械陈列未做到专柜摆放，无专用标识；
619 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇杨桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；
620 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇孟邵村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；
621 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇京渠村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；4、未设立“不合格区、退货区”
622 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇大湖村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；5、未设立“不合格区、退货区”
623 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇戚楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；6、未设立“不合格区、退货区”
624 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇嶂渠村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；7、未设立“不合格区、退货区”
625 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇赵庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；8、未设立“不合格区、退货区”
626 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇裴集村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；9、未设立“不合格区、退货区”
627 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇崔楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；10、未设立“不合格区、退货区”
628 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇钱庙村中心卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；11、未设立“不合格区、退货区”
629 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇旗杆村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；12、未设立“不合格区、退货区”
630 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇朝阳村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；13、未设立“不合格区、退货区”
631 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇李寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；14、未设立“不合格区、退货区”
632 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇陆圩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；15、未设立“不合格区、退货区”
633 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇崔巷村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；16、未设立“不合格区、退货区”
634 | 宿州市局 | 安徽远航医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；未开展法规业务培训；未按规定要求做好入库验收并记录；个别冷链运输交接单上无在途温度和到货温度记录；未按要求定期进行库存产品盘点等。
635 | 宿州市局 | 宿州市盛信隆商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；未开展法规业务培训；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；个别采购协议中未明确产品注册证号信息等。
636 | 宿州市局 | 宿州市冠亚医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 企业负责人对相关法律法规不熟悉；进货查验记录内容不完整；未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；出库复核记录内容不完整等。
637 | 宿州市局 | 宿州市晟帆商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 企业负责人对相关法律法规不熟悉；进货查验记录内容不完整；未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；出库复核记录内容不完整等。
638 | 宿州市局 | 宿州市启航医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；个别采购协议中未约定质量责任；未按要求定期进行库存产品盘点等。
639 | 宿州市局 | 安徽省萧县医药公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 高健 | 徐振 |  | 合格
640 | 宿州市局 | 安徽元仁药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 高健 | 徐振 |  | 合格
641 | 宿州市局 | 萧县万马医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/1 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 质量管理制度未能及时补充修订；质量管理人现场检查时不在岗（产假）；经营场所器械摆放混乱；地脚架配置不能满足经营需求；部分医疗器械产品直接置于地面，堆垛不规范；未注册医疗器械不良事件监测网账号。
642 | 宿州市局 | 安徽振峰药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/7/31 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 质量管理记录制度未得到有效贯彻；凝血和血小板功能试剂盒 属于退货产品但未放入推获取且无退货相关手续 | 补录上月
643 | 宿州市局 | 宿州海王医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/7/31 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 企业健康档案建立不规范 | 补录上月
644 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格 |  | 补报
645 | 蚌埠市局 | 安徽昊佳医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 董增惠 | 孟凡雨 |  |  |  | 企业未生产
646 | 蚌埠市局 | 蚌埠科卫消毒剂有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 董增惠 | 单彦超 |  | 限期整改 | 1、医用超声耦合剂的批生产记录中无原材料批号、主要设备等内容。2、销售记录中用生产日期代替生产批号。3、成品检验人员与生产配料人员为同一人。
647 | 蚌埠市局 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 董增惠 | 单彦超 | 孟凡雨 | 限期整改 | 未对生产医用钬激光治疗机的特殊过程进行确认
648 | 蚌埠市局 | 蚌埠市高新区升华大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 限期整改 | 企业负责人、质量负责人均不在岗
649 | 蚌埠市局 | 蚌埠大众医药连锁有限公司天一花园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 限期整改 | 药品阴凉区空调未打开
650 | 蚌埠市局 | 蚌埠市爱莲堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 合格
651 | 蚌埠市局 | 蚌埠市高新区天一中西药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 合格
652 | 蚌埠市局 | 蚌埠市蚌山区光华眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张建 | 潘香宁 |  | 合格
653 | 蚌埠市局 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司蚌埠东海大道万达广场分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阚健 | 郭海洪 |  | 合格
654 | 蚌埠市局 | 蚌埠绿十字医药连锁有限公司纬一路大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘浩 | 谢进宏 |  | 合格
655 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华源大药房有限公司淮河路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘浩 | 谢进宏 |  | 合格
656 | 蚌埠市局 | 蚌埠市原声医疗器械贸易有限公司第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张兵 | 吴晓君 |  | 合格
657 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司牛市巷店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
658 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司大木桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
659 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司谷阳花园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
660 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司康华店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
661 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司石湖店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
662 | 蚌埠市局 | 安徽省广诚医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格 |  | 补报
663 | 蚌埠市局 | 安徽省政举医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格 |  | 补报
664 | 蚌埠市局 | 沫河口镇汪邢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
665 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇横岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
666 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇马放营村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
667 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇曹顾张村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
668 | 蚌埠市局 | 淮上区梅桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王勇 | 余振姣 |  | 合格
669 | 蚌埠市局 | 华佗国药大药房（安徽）连锁有限公司蚌埠市永康路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
670 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠国购广场连锁店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
671 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶然北岸连锁店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
672 | 蚌埠市局 | 蚌埠市龙子湖区皖北新稀特大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张健 | 丁敏敏 | 宫能斌 | 合格
673 | 蚌埠市局 | 蚌埠市康华大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-21 | 许正伟 | 卜伟 |  | 合格
674 | 蚌埠市局 | 蚌埠市龙子湖区爱心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李明 | 陈秀芳 |  | 合格
675 | 蚌埠市局 | 安徽省蚌埠绿十字医药连锁有限公司国庆街名仕苑大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李明 | 陈秀芳 |  | 合格
676 | 蚌埠市局 | 安徽济发医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张勇 | 陈颖川 |  | 限期整改 | 质量管理记录不完整，部分产品采购记录缺失
677 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司五河中兴路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 张延峰 | 凌有道 |  | 合格
678 | 蚌埠市局 | 五河县朱顶镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
679 | 蚌埠市局 | 五河县武桥镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
680 | 蚌埠市局 | 五河县城关镇镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
681 | 蚌埠市局 | 怀远县包集镇火庙卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 段湾皖 | 韩青松 |  | 合格
682 | 蚌埠市局 | 怀远县小集医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 段湾皖 | 韩青松 |  | 合格
683 | 蚌埠市局 | 安徽怀远堂大药房连锁有限公司怀远禹王路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘月亮 | 张远清 |  | 合格
684 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远禹王路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘月亮 | 张远清 |  | 合格
685 | 蚌埠市局 | 唐集镇杨村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 陆艳阳 | 刘建军 | 韦龙泉 | 限期整改 | 购进、查验台帐不全
686 | 蚌埠市局 | 怀远县兰桥乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王希会 | 王家乐 |  | 合格
687 | 蚌埠市局 | 怀远县新城社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 年景风 | 陈坤 |  | 合格
688 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇杨圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
689 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇赵拐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
690 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇管庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
691 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇汪圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
692 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇饶郢卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
693 | 蚌埠市局 | 怀远县常坟镇新集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵天玉 | 裴知超 |  | 合格
694 | 蚌埠市局 | 怀远县常坟镇新集卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵天玉 | 裴知超 |  | 合格
695 | 蚌埠市局 | 怀远县淝河乡安康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邓德玉 | 刘洪浩 | 赵邦 | 限期整改 | 停止经营二类医疗器械 | 责令整改
696 | 蚌埠市局 | 怀远县龙亢镇韩庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 袁怀春 | 杨凯 |  | 合格
697 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
698 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇魏南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
699 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇方坝村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
700 | 蚌埠市局 | 怀远县泳其医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 朱军 | 张红梅 |  | 合格
701 | 蚌埠市局 | 怀远县苏皖医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 朱军 | 张红梅 |  | 合格
702 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠戴湖桃李园连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
703 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠月光花园连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
704 | 蚌埠市局 | 蚌埠经济开发区晨光大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
705 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠大庆连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
706 | 蚌埠市局 | 大庆社区卫生服务中心（安利医院） | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
707 | 蚌埠市局 | 蚌埠市黄山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
708 | 蚌埠市局 | 金阳光口腔诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
709 | 蚌埠市局 | 付大夫正骨中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
710 | 蚌埠市局 | 惠康诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨季永 | 许伟 |  | 合格
711 | 蚌埠市局 | 钓鱼台街道钓鱼台社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 杨季永 | 许伟 |  | 合格
712 | 蚌埠市局 | 禹会区马城镇黄郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 苏亮 | 翟冉 |  | 合格
713 | 蚌埠市局 | 禹会区马城镇草寺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 苏亮 | 翟冉 |  | 合格
714 | 蚌埠市局 | 红林诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘志龙 | 杨富家 |  | 合格
715 | 蚌埠市局 | 华昌诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘志龙 | 杨富家 |  | 合格
716 | 蚌埠市局 | 付大夫正骨中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
717 | 蚌埠市局 | 公园社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
718 | 蚌埠市局 | 蚌埠市禹会区恒康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 谢莲华 | 郑百佳 |  | 合格
719 | 蚌埠市局 | 蚌埠明日欣医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
720 | 蚌埠市局 | 安徽嘉事天诚药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
721 | 蚌埠市局 | 蚌埠恒盛医学检验试剂器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
722 | 蚌埠市局 | 安徽宏军医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、 企业人员健康体检证过期。 2、企业2018年未进行人员培训。 3、 企业库房医疗器械区域划分不完整，缺发货和待验区。
723 | 蚌埠市局 | 安徽省蚌埠市民信医药有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
724 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华宝医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
725 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 限期整改 | 1、企业与鸿图医疗器械材有限公司的法人委托书过期，未索取新的委托书。 | 补报
726 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格 |  | 企业整改后
727 | 蚌埠市局 | 安徽省永恒医疗设备有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业冷库温度超过设定的2-8度，报警设备未报警。2、 与其它公司的质量保证协议，公司未签字 | 补报
728 | 蚌埠市局 | 安徽省永恒医疗设备有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格 |  | 企业整改后
729 | 蚌埠市局 | 安徽瑞航医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业库房温湿度不能满足医疗器械说明书的要求。2、 企业未按年度培训计划，开展人员培训。
730 | 蚌埠市局 | 蚌埠市一鸣医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
731 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华泰医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业无销售记录。2、企业未按分类要求分区陈列，无分类标识。3、 企业供货者资质索取不完整。4、 企业无采购收货验收记录。 | 补报
732 | 蚌埠市局 | 蚌埠迈瑞医疗器械贸易中心（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
733 | 蚌埠市局 | 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 孟凡雨 陈颖川 | 张勇 查亮 |  | 限期整改 | 1、从事体外诊断试剂的质量管理人员庄惠贤，为医学检验技术学专科毕业，无从事检验相关工作3年以上工作经历。 | 飞行检查
734 | 蚌埠市局 | 安徽宏远医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业经营人员中，未配备与经营范围相适应管理人员。2、企业人员培训流于形式，无培训材料及考核相关记录。3、企业库房正在申请变更，原库房已不存在。
735 | 蚌埠市局 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 孟凡雨 陈颖川 | 张勇 查亮 |  | 限期整改 | 1、企业未对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或检定，未保存校准或检定记录。2、部分产品委托快递公司运输，未签订委托运输协议。 | 飞行检查
736 | 蚌埠市局 | 蚌埠伟跃医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
737 | 蚌埠市局 | 蚌埠市大唐医疗器械商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
738 | 蚌埠市局 | 安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
739 | 蚌埠市局 | 安徽精诚医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
740 | 蚌埠市局 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 孟凡雨 | 单彦超 | 董増惠 | 限期整改 | 1、企业2018年未进行人员培训。2、企业未索取安徽名扬医疗科技有限公司销售人员法人委托书。
741 | 阜阳市局 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
742 | 阜阳市局 | 安徽铂尔曼医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
743 | 阜阳市局 | 阜阳九州通医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
744 | 阜阳市局 | 阜阳市华兴义齿 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张 谦 | 张迎莉 |  | 合格 |  | 飞行检查
745 | 阜阳市局 | 安徽鸿基伟业医疗器械发展有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 张 谦 严兆宇 | 张迎莉 | 付玉龙、武洪辉 | 合格
746 | 阜阳市局 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 张 谦 严兆宇 | 张迎莉 | 哈 磊、刘启林 | 合格
747 | 阜阳市局 | 颍上县乐康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张祎玮 | 姜传利 |  | 合格
748 | 阜阳市局 | 阜阳市阜康百年大药房零售连锁有限公司颍上东十八里铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张祎玮 | 姜传利 |  | 合格
749 | 阜阳市局 | 仁济医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 红 | 顾洪金 |  | 合格
750 | 阜阳市局 | 阜阳市全家福大药房零售连锁有限公司城南店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 红 | 杨传春 |  | 合格
751 | 阜阳市局 | 安徽省颍上县国立医药有限责任公司第二门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 敏 | 王守侠 |  | 合格
752 | 阜阳市局 | 颍上县关屯利民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱全帮 | 郭 刚 |  | 合格
753 | 阜阳市局 | 黄坝乡中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张超杰 | 顾 亮 |  | 合格
754 | 阜阳市局 | 颍上国立医药零售连锁有限公司王岗马新分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
755 | 阜阳市局 | 颍上县福运大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
756 | 阜阳市局 | 阜阳市全家福大药房零售连锁有限公司王岗中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
757 | 阜阳市局 | 颍上县六十铺镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张玉飞 | 赵子杰 |  | 合格
758 | 阜阳市局 | 颍上县刘庆兰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
759 | 阜阳市局 | 颍上县江店孜镇梁仁永大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
760 | 阜阳市局 | 颍上县江店孜镇健康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
761 | 阜阳市局 | 阜阳立业大药房零售连锁有限公司颍上县双集新诚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
762 | 阜阳市局 | 安徽天星药房连锁有限公司颍上便民店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
763 | 阜阳市局 | 颍上宝芝林大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
764 | 阜阳市局 | 华巨百姓缘大药房连锁有限公司颍上店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
765 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司青峰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
766 | 阜阳市局 | 阜阳市九福药房零售连锁有限公司幸福路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
767 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司青峰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
768 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区火车站民顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
769 | 阜阳市局 | 安徽华源大药房连锁有限公司阜阳幸福路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
770 | 阜阳市局 | 颍东区河东办事处社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
771 | 阜阳市局 | 颍东福兴医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
772 | 阜阳市局 | 中国中铁阜阳中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
773 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳颍河东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
774 | 阜阳市局 | 阜阳市乾福药铺有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
775 | 阜阳市局 | 阜阳市第一大药房零售连锁有限公司颍东区烟厂分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
776 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳颍河东路烟厂店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
777 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司颍东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
778 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区河东张静医疗器械服务部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
779 | 阜阳市局 | 阜阳市蓝明视光管理有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
780 | 阜阳市局 | 阜阳七院爱尔眼科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
781 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区第三人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
782 | 阜阳市局 | 阜阳市九福药房零售连锁有限公司和谐店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
783 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区慈铭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
784 | 阜阳市局 | 阜南县曹集镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 张 勇 | 海 勇 | 王 强 | 合格
785 | 阜阳市局 | 阜南县郜台乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 张 勇 | 海 勇 | 王 强 | 合格
786 | 阜阳市局 | 阜南县老观乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程 涛 | 尚 峰 | 张 严 | 合格
787 | 阜阳市局 | 阜南县王家坝镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张 勇 | 李 勇 | 张 严 | 合格
788 | 阜阳市局 | 阜南县工业园区阜东社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
789 | 阜阳市局 | 阜南县中山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
790 | 阜阳市局 | 阜南县工业园区杨庄社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
791 | 阜阳市局 | 阜南县新村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 王西锋 | 冷付春 |  | 合格
792 | 阜阳市局 | 阜南县王店孜乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 梁进良 | 王西锋 |  | 合格
793 | 阜阳市局 | 阜南县柴集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 梁进良 | 付 翔 |  | 合格
794 | 阜阳市局 | 阜南县会龙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张建民 | 聂友仁 |  | 合格
795 | 阜阳市局 | 阜南县赵集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 铁 | 王 东 |  | 合格
796 | 阜阳市局 | 阜南县段郢乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-26 | 刘桂林 | 刘子亮 | 张厚武 | 合格
797 | 阜阳市局 | 阜南县方集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘桂林 | 刘子亮 | 郎克楠 | 合格
798 | 阜阳市局 | 阜南县王堰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘桂林 | 张厚武 | 郎克楠 | 合格
799 | 阜阳市局 | 阜南县黄岗镇黄岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李玉胜 | 王刚 |  | 合格
800 | 阜阳市局 | 阜南县黄岗镇高颖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李玉胜 | 王刚 |  | 合格
801 | 阜阳市局 | 阜南县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张俊峰 | 贾文玉 | 陈维新 | 合格
802 | 阜阳市局 | 阜南北城医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张俊峰 | 贾文玉 | 陈维新 | 合格
803 | 阜阳市局 | 阜南县公桥卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 陈江涛 | 董国成 | 刘正华 | 合格 |  | 7月监管信息
804 | 阜阳市局 | 阜南县龙王卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-23 | 何 杰 | 陈江涛 | 唐 玲 | 合格 |  | 7月监管信息
805 | 阜阳市局 | 阜南县焦陂镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 朱永飞 | 胡金鑫 |  | 合格
806 | 阜阳市局 | 阜南县朱寨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 朱永飞 | 胡金鑫 |  | 合格
807 | 阜阳市局 | 阜南县苗集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵 奇 | 锁仁彪 |  | 合格
808 | 阜阳市局 | 阜南县地城中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
809 | 阜阳市局 | 阜南县洪河桥卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
810 | 阜阳市局 | 阜南县于集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
811 | 阜阳市局 | 阜南县王化镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
812 | 阜阳市局 | 阜南县田集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘云峰 | 李 军 |  | 合格
813 | 阜阳市局 | 阜南县许堂乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
814 | 阜阳市局 | 阜南县馨园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
815 | 阜阳市局 | 阜南县田集中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
816 | 阜阳市局 | 阜南县高九如药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
817 | 阜阳市局 | 阜南县真迹堂医药零售连锁有限公司阜南田集高大成药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
818 | 阜阳市局 | 阜南县田集棉百店药品柜组 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
819 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南许堂店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
820 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南仁庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
821 | 阜阳市局 | 安徽金玛神大药房有限公司阜南县许堂分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
822 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南县任庙一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
823 | 阜阳市局 | 阜南县陈丽影大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
824 | 阜阳市局 | 阜南县济世医药连锁有限公司许堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
825 | 阜阳市局 | 阜南县许萍大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
826 | 阜阳市局 | 阜南县第三人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
827 | 阜阳市局 | 阜南县胜利社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
828 | 阜阳市局 | 阜南县妇幼保健院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
829 | 阜阳市局 | 界首市光武镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
830 | 阜阳市局 | 界首市邴集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
831 | 阜阳市局 | 界首市新马集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
832 | 阜阳市局 | 界首市芦村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
833 | 阜阳市局 | 界首市大黄镇长山大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 尹彤波 | 韩新才 |  | 合格
834 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司卫红店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郑春园 | 李 博 |  | 合格
835 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司舒庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郑春园 | 李 博 |  | 合格
836 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司柳庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 袁金华 | 李 博 |  | 合格
837 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司晓丽店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 郑春园 | 袁金华 |  | 合格
838 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司代桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 郑春园 | 袁金华 |  | 合格
839 | 阜阳市局 | 黄连启中医诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
840 | 阜阳市局 | 郭之杰中医诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
841 | 阜阳市局 | 张秀荣妇科诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
842 | 阜阳市局 | 太和县厚丰医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
843 | 阜阳市局 | 太和县繁盛医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 仓库防鼠防虫设施陈旧
844 | 阜阳市局 | 安徽康源医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 卫生条件差
845 | 阜阳市局 | 安徽华泰药械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
846 | 阜阳市局 | 皖金正元医疗器械销售限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
847 | 阜阳市局 | 皖铭宇医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
848 | 阜阳市局 | 安华医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 销售记录不全
849 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售有限公司颍泉区苏集二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杜 峰 | 陈新建 |  | 合格
850 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售有限公司颍泉区伍明镇苏集店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杜 峰 | 陈新建 |  | 合格
851 | 阜阳市局 | 天地仁和大药房青年路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
852 | 阜阳市局 | 天地仁和大药房华康店店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
853 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房好的快店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
854 | 阜阳市局 | 颍泉胜利大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
855 | 阜阳市局 | 忠义堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
856 | 阜阳市局 | 阜阳太荣医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李仰杰 | 王利峰 |  | 合格
857 | 阜阳市局 | 第一大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
858 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房颖河西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王银刚 | 张宏伟 |  | 合格
859 | 阜阳市局 | 阜阳商厦股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王银刚 | 张宏伟 |  | 合格
860 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房零售连锁有限公司苏屯店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵新洪 | 韦 海 |  | 合格
861 | 阜阳市局 | 安徽省中联医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 赵新洪 | 韦 海 |  | 合格
862 | 阜阳市局 | 阜阳市天地仁和大药房零售连锁有限公司阜太路锦华名郡店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张亚峰 | 徐 秋 |  | 合格
863 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司泉北店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张亚峰 | 徐 秋 |  | 合格
864 | 阜阳市局 | 姜寨镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
865 | 阜阳市局 | 姜寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
866 | 阜阳市局 | 范桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
867 | 阜阳市局 | 坡寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
868 | 阜阳市局 | 汪庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
869 | 阜阳市局 | 王楼村卫生室一 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
870 | 阜阳市局 | 王楼村卫生室二 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
871 | 阜阳市局 | 熊桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
872 | 阜阳市局 | 李吴村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
873 | 阜阳市局 | 张小庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
874 | 阜阳市局 | 张楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
875 | 阜阳市局 | 高城村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
876 | 阜阳市局 | 王小庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
877 | 阜阳市局 | 段坡村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
878 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房零售连锁有限公司临泉杨桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 蒋洪杰 | 马万金 | 郑银超 | 合格
879 | 阜阳市局 | 瓦店镇侯庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
880 | 阜阳市局 | 瓦店镇肖坡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
881 | 阜阳市局 | 瓦店镇瓦店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
882 | 阜阳市局 | 临泉县瓦店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
883 | 阜阳市局 | 瓦店镇郑卞（一）村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
884 | 阜阳市局 | 瓦店镇房庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
885 | 阜阳市局 | 瓦店镇桥口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
886 | 阜阳市局 | 瓦店镇李盘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
887 | 阜阳市局 | 瓦店镇侯寨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
888 | 阜阳市局 | 瓦店镇吴庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
889 | 阜阳市局 | 瓦店镇大张村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
890 | 阜阳市局 | 瓦店镇黄大村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
891 | 阜阳市局 | 瓦店镇大林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
892 | 阜阳市局 | 瓦店镇郑卞（二）村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
893 | 阜阳市局 | 韦寨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘付强 | 刘选真 | 王界宾 | 合格
894 | 阜阳市局 | 临泉县韦寨镇子奕医疗器械服务中心 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘付强 | 刘选真 | 王界宾 | 合格
895 | 阜阳市局 | 谭棚卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 张世新 | 刘志强 | 韦建业 | 合格
896 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司立业临泉谭棚店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-13 | 张世新 | 刘志强 | 韦建业 | 合格
897 | 阜阳市局 | 安徽省龙翔药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
898 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司牛老营店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
899 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
900 | 阜阳市局 | 高塘镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
901 | 阜阳市局 | 范集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
902 | 阜阳市局 | 高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
903 | 阜阳市局 | 临泉县长官中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
904 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司铁佛店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
905 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司长官金龙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
906 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司临泉长官镇南立业店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
907 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司临泉长官立业店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
908 | 阜阳市局 | 长官镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 王亚亚 |  | 合格
909 | 阜阳市局 | 长官镇长官居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
910 | 阜阳市局 | 长官镇蕴华居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
911 | 阜阳市局 | 长官镇镇西居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
912 | 阜阳市局 | 长官镇长官韩庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
913 | 阜阳市局 | 长官镇长官铁佛行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
914 | 阜阳市局 | 长官镇长官王营行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
915 | 阜阳市局 | 长官镇长官邢庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
916 | 阜阳市局 | 长官镇长官柳树沟行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
917 | 阜阳市局 | 长官镇长官镇东居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
918 | 阜阳市局 | 长官镇长官桥口行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
919 | 阜阳市局 | 长官镇长官袁庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
920 | 阜阳市局 | 长官镇长官桐庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
921 | 阜阳市局 | 长官镇长官曹庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
922 | 阜阳市局 | 长官镇长官前郭行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
923 | 阜阳市局 | 长官镇长官花兰行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
924 | 阜阳市局 | 临泉县张新镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
925 | 阜阳市局 | 张新镇马寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
926 | 阜阳市局 | 张新镇马楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
927 | 阜阳市局 | 张新镇马大村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
928 | 阜阳市局 | 临泉县张新镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
929 | 阜阳市局 | 张新镇罗庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
930 | 阜阳市局 | 张新镇联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
931 | 阜阳市局 | 张新镇高小寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
932 | 阜阳市局 | 张新镇陶李村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
933 | 阜阳市局 | 张新镇陶新村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
934 | 阜阳市局 | 张新镇刘寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
935 | 阜阳市局 | 黄岭镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
936 | 阜阳市局 | 黄岭侉子营村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
937 | 阜阳市局 | 黄岭齐庄卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
938 | 阜阳市局 | 黄岭镇大刘卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
939 | 阜阳市局 | 黄岭镇冯辛卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
940 | 阜阳市局 | 黄岭镇冯营卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
941 | 阜阳市局 | 黄岭镇秦庄卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
942 | 阜阳市局 | 黄岭镇八里坡卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
943 | 阜阳市局 | 黄岭镇前洼卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
944 | 阜阳市局 | 黄岭镇何洼卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
945 | 阜阳市局 | 黄岭镇后集卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
946 | 阜阳市局 | 黄岭镇彭寨卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
947 | 阜阳市局 | 黄岭镇前林卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
948 | 阜阳市局 | 黄岭镇黄岭卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
949 | 阜阳市局 | 泉县迎仙中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
950 | 阜阳市局 | 迎仙镇邱庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
951 | 阜阳市局 | 迎仙镇韦小庙村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
952 | 阜阳市局 | 迎仙镇蒋庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
953 | 阜阳市局 | 临泉县迎仙镇东李郢村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
954 | 阜阳市局 | 阜阳市颍州区三合镇玉兰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
955 | 阜阳市局 | 安徽管经中康大药房零售连锁有限公司阜阳市颍州区三合店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
956 | 阜阳市局 | 阜阳市立业大药房零售连锁有限公司颍州区胡庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
957 | 阜阳市局 | 安徽管经中康大药房零售连锁有限公司阜阳市颍州区三合店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
958 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司凯康店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚登洪 | 谢保亚 |  | 合格
959 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳中南大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 丁 伟 | 张淑娟 |  | 合格
960 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司立业颍州华佗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王海超 | 郑冬坡 |  | 合格
961 | 阜阳市局 | 阜阳市颍州区九龙镇龙口大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王海超 | 郑东坡 |  | 合格
962 | 阜阳市局 | 第一大药房奎星路二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 白黎明 | 连三捷 |  | 合格
963 | 阜阳市局 | 颍州区凯祥大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙 涛 | 李 军 |  | 合格
964 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司颍州区三塔二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 连 勇 | 孟献刚 |  | 合格
965 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司小隅首店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
966 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳鼓楼分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
967 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳鹿祠店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
968 | 阜阳市局 | 阜阳市永诚大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
969 | 阜阳市局 | 阜阳市绿十字大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
970 | 阜阳市局 | 阜阳寿康生物医药零售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
971 | 阜阳市局 | 阜阳市康复大药房有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
972 | 淮南市局 | 孔娜诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
973 | 淮南市局 | 朱芳芳诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
974 | 淮南市局 | 顾元锭诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
975 | 淮南市局 | 淮南新诚大药房零售连锁有限公司土坝孜分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 水红丽 | 金伟 |  | 合格 |  | 补报
976 | 淮南市局 | 八公山区马淑保诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 田雪牛 | 胡怀善 |  | 合格 |  | 补报
977 | 淮南市局 | 大通区洛河镇康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
978 | 淮南市局 | 淮南市济福堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
979 | 淮南市局 | 淮南市田家庵区博爱大药房洛河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
980 | 淮南市局 | 淮南市益辰大药房有限公司洛河分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
981 | 淮南市局 | 淮南市芮平大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
982 | 淮南市局 | 淮南市平康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
983 | 淮南市局 | 淮南市福之源大药房连锁有限公司居仁村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
984 | 淮南市局 | 淮南大众医药连锁有限公司居仁村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
985 | 淮南市局 | 淮南修正堂药房连锁经营有限公司金湾香都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周勇 | 徐友林 |  | 合格
986 | 淮南市局 | 淮南修正堂药房连锁经营有限公司金湾香都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周勇 | 徐友林 |  | 合格
987 | 淮南市局 | 大通区孔店乡永康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑志军 | 王福彬 |  | 合格
988 | 淮南市局 | 淮南市大通区九龙岗镇新建社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
989 | 淮南市局 | 淮南市大通区九龙岗镇重华社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
990 | 淮南市局 | 淮南大通区桃园居老年公寓医务室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
991 | 淮南市局 | 大通区大通街道矿南社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
992 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇店集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
993 | 淮南市局 | 凤台县刘集乡山口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 许令雨 | 陈军 |  | 合格
994 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡张池村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
995 | 淮南市局 | 淮南东方医院凤凰医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴忠 | 言丙远 |  | 合格
996 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇邵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
997 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
998 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇邱庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
999 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡曹洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1000 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1001 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡钱庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1002 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡陈圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1003 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡翟庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1004 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇后海村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
1005 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
1006 | 淮南市局 | 凤台县关店乡瓦房村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格
1007 | 淮南市局 | 凤台县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
1008 | 淮南市局 | 凤台县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
1009 | 淮南市局 | 凤台县城关镇社区卫生服务中心菜市社区预防接种门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
1010 | 淮南市局 | 凤台县关店乡赵埔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
1011 | 淮南市局 | 凤台县关店乡竹园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
1012 | 淮南市局 | 凤台县关店乡前老村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
1013 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
1014 | 淮南市局 | 凤台县杨村乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 周娟 | 王康利 |  | 合格 |  | 补报
1015 | 淮南市局 | 凤台县顾桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 周传英 | 孙林 |  | 合格 |  | 补报
1016 | 淮南市局 | 国投新集能源股份有限公司新集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 赵庆 | 关中建 |  | 合格 |  | 补报
1017 | 淮南市局 | 凤台县古店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 周传英 | 孙林 |  | 合格 |  | 补报
1018 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店万茹药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
1019 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇众生药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
1020 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
1021 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇士群大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
1022 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
1023 | 淮南市局 | 淮南市第五人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 毕新祥 | 魏刚 |  | 合格
1024 | 淮南市局 | 淮南康德医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 毕新祥 | 魏刚 |  | 合格
1025 | 淮南市局 | 淮南市潘集区晨旭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李化云 | 张勇 |  | 合格
1026 | 淮南市局 | 淮南市田家庵区博爱大药房高皇店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 李化云 | 张勇 |  | 合格
1027 | 淮南市局 | 潘集区古沟乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1028 | 淮南市局 | 古沟乡古沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1029 | 淮南市局 | 古沟乡高湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1030 | 淮南市局 | 古沟乡於湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1031 | 淮南市局 | 古沟乡苏杨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1032 | 淮南市局 | 古沟乡蔡庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1033 | 淮南市局 | 古沟乡太平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1034 | 淮南市局 | 古沟乡顾圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1035 | 淮南市局 | 古沟乡沟北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1036 | 淮南市局 | 古沟乡陶郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1037 | 淮南市局 | 古沟乡伏龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1038 | 淮南市局 | 古沟乡聂圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1039 | 淮南市局 | 古沟乡新河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
1040 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
1041 | 淮南市局 | 淮南市潘集区健康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
1042 | 淮南市局 | 淮南市潘集区仁和药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘冠敬 | 谢传苗 |  | 合格
1043 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
1044 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三矿西社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
1045 | 淮南市局 | 淮南市兴仁药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 侯光喜 | 詹韡 |  | 合格
1046 | 淮南市局 | 淮南市潘集区平圩镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-25 | 侯光喜 | 詹韡 |  | 合格
1047 | 淮南市局 | 芦集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 苏正学、 | 杨同晖 |  | 合格
1048 | 淮南市局 | 寿县安丰镇康平大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格 |  | 补报
1049 | 淮南市局 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王在卿 | 夏大福 |  | 不合格 | 涉嫌使用过期医疗器械 | 立案查处
1050 | 淮南市局 | 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格
1051 | 淮南市局 | 寿县安康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格
1052 | 淮南市局 | 寿县寿西湖医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨险峰 | 顾广阔 |  | 合格
1053 | 淮南市局 | 寿县药之家大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
1054 | 淮南市局 | 寿县博爱大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
1055 | 淮南市局 | 寿县板桥板桥医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
1056 | 淮南市局 | 寿县保义镇大林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1057 | 淮南市局 | 寿县保义镇金祠村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1058 | 淮南市局 | 寿县保义镇东楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1059 | 淮南市局 | 寿县保义镇董郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1060 | 淮南市局 | 寿县保义镇张罗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1061 | 淮南市局 | 寿县保义镇朱楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1062 | 淮南市局 | 寿县保义镇保义村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1063 | 淮南市局 | 寿县保义镇桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
1064 | 淮南市局 | 寿县茶庵镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 江兵 | 陶驹 |  | 合格
1065 | 淮南市局 | 寿县茶庵镇花果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 江兵 | 陶驹 |  | 合格
1066 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇王店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
1067 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇曹洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
1068 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇柴岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
1069 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇五里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
1070 | 淮南市局 | 寿县书荣药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
1071 | 淮南市局 | 寿县三觉医院瓦房分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
1072 | 淮南市局 | 寿县三觉中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
1073 | 淮南市局 | 寿县益康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 袁东 | 赵开新 | 刘明生 | 合格
1074 | 淮南市局 | 寿县古城大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁东 | 赵开新 | 刘明生 | 合格
1075 | 淮南市局 | 寿县县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 方远 | 陈蕾 |  | 合格
1076 | 淮南市局 | 寿县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 方远 | 陈蕾 |  | 合格
1077 | 淮南市局 | 寿县九龙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘明生 | 刘北山 |  | 合格
1078 | 淮南市局 | 寿县双桥镇孙厂村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
1079 | 淮南市局 | 寿县双桥镇南塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
1080 | 淮南市局 | 寿县双桥镇洪楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
1081 | 淮南市局 | 寿县君湖大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
1082 | 淮南市局 | 寿县瓦埠镇上奠兄弟药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
1083 | 淮南市局 | 寿县瓦埠镇铁佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
1084 | 淮南市局 | 寿县小甸镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
1085 | 淮南市局 | 寿县小甸南唐医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
1086 | 淮南市局 | 寿县小甸镇卫生院李山分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
1087 | 淮南市局 | 寿县郝涛大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 田庆杰 | 张圣飞 | 柏竹青 | 合格
1088 | 淮南市局 | 安徽言信堂药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 柏竹青 | 张圣飞 |  | 合格
1089 | 淮南市局 | 寿县第二人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王爱庆 | 田庆杰 | 张圣飞 | 合格
1090 | 淮南市局 | 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王爱庆 | 田庆杰 | 张圣飞 | 合格
1091 | 淮南市局 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
1092 | 淮南市局 | 寿县窑口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
1093 | 淮南市局 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
1094 | 淮南市局 | 隐贤镇包公村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
1095 | 淮南市局 | 寿县隐贤镇郝岗村卫生室太平分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
1096 | 淮南市局 | 寿县隐贤镇姚集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
1097 | 淮南市局 | 寿县迎河镇李义长大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
1098 | 淮南市局 | 寿县迎河镇周德政诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
1099 | 淮南市局 | 寿县迎河镇朱宝祥诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
1100 | 淮南市局 | 寿县迎河镇周德涛诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
1101 | 淮南市局 | 寿县正阳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 权奎 | 金玉阔 | 毕松 | 合格
1102 | 淮南市局 | 正阳关镇三岔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 毕松 | 金玉阔 | 权奎 | 合格
1103 | 淮南市局 | 正阳关镇建设村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 毕松 | 金玉阔 | 权奎 | 合格
1104 | 淮南市局 | 寿县众兴镇新店卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-29 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格 |  | 补报
1105 | 淮南市局 | 寿县众兴镇信德老年公寓医疗室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-29 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格 |  | 补报
1106 | 淮南市局 | 寿县众兴镇楼郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格
1107 | 淮南市局 | 寿县众兴镇彭城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格
1108 | 淮南市局 | 寿县众兴镇黄圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
1109 | 淮南市局 | 寿县众兴镇东岳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
1110 | 淮南市局 | 寿县众兴镇东岳村众兴卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
1111 | 淮南市局 | 寿县众兴镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
1112 | 淮南市局 | 寿县众兴镇楼郢村闫店卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
1113 | 淮南市局 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘明生 | 刘北山 |  | 合格
1114 | 淮南市局 | 淮南市恒康医药连锁有限公司优山美地分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘葆 | 詹洁 |  | 合格
1115 | 淮南市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司淮南人民路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 钟莉 | 单育 |  | 限期整改 | 无防鼠设施 | （限定于2018-08-30前完成整改）
1116 | 淮南市局 | 淮南市仁爱大药房连锁有限公司田东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
1117 | 淮南市局 | 淮南市天星大药房连锁有限公司田家庵淮舜南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
1118 | 淮南市局 | 淮南市民众药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
1119 | 淮南市局 | 安徽康宝药业有限公司淮南市田东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 合格
1120 | 淮南市局 | 安徽省执信医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵倩倩 | 刘浏 |  | 合格
1121 | 淮南市局 | 淮南市长庆医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵倩倩 | 刘浏 |  | 合格
1122 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团眼科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
1123 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团选煤医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
1124 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团望峰岗医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
1125 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团李郢孜中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
1126 | 淮南市局 | 淮南市许兵大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 夏浩 | 孙培 |  | 合格
1127 | 淮南市局 | 安徽康宝药业有限公司蔡新路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范学伟 | 葛本荣 |  | 合格
1128 | 淮南市局 | 淮南天平大药房连锁有限公司唐山路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 朱潇潇 | 尹涛 |  | 合格
1129 | 淮南市局 | 淮南市福之源大药房连锁有限公司蔡新路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 朱潇潇 | 尹涛 |  | 合格
1130 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡孙集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
1131 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡韩圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
1132 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡大秦村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
1133 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡前黄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
1134 | 滁州市局 | 定远县藕塘中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 合格 |  | 7月监管信息
1135 | 滁州市局 | 定远博瑞医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 限期整改 | 医疗器械未定期开展检测校准
1136 | 滁州市局 | 定远永宁医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 限期整改 | 医疗器械未定期开展检测校准
1137 | 滁州市局 | 定远县炉桥镇精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱思源 | 武永 |  | 合格
1138 | 滁州市局 | 定远县桑涧镇农科村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
1139 | 滁州市局 | 定远县桑涧卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
1140 | 滁州市局 | 定远岱山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
1141 | 滁州市局 | 大桥镇大施村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
1142 | 滁州市局 | 定远县仓镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
1143 | 滁州市局 | 定远县仓镇中心卫生院观寺分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
1144 | 滁州市局 | 定远县大桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
1145 | 滁州市局 | 定远县张桥镇前孙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
1146 | 滁州市局 | 定远县张桥镇北姚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
1147 | 滁州市局 | 定远县张桥镇高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 江永毅 |  | 合格
1148 | 滁州市局 | 定远县张桥镇前孙村卫生分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
1149 | 滁州市局 | 定远县张桥镇陶铺村卫生分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 江永毅 |  | 合格
1150 | 滁州市局 | 定远县张桥镇南杨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
1151 | 滁州市局 | 定远县张桥镇赤塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 施永东 |  | 合格
1152 | 滁州市局 | 定远县张桥镇浮山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 施永东 |  | 合格
1153 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇西孔村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
1154 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇耿巷村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
1155 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇上李村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
1156 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司定远八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 兰有宝 | 吴以训 |  | 合格
1157 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司定远十四店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 兰有宝 | 李凤梅 |  | 合格
1158 | 滁州市局 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 江 涛 | 吴修艳 |  | 合格
1159 | 滁州市局 | 天长市明锐眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 宋卫东 | 徐勇 |  | 合格
1160 | 滁州市局 | 天长市大明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 宋卫东 | 徐勇 |  | 合格
1161 | 滁州市局 | 凤阳县西泉康民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
1162 | 滁州市局 | 凤阳县西泉康泰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
1163 | 滁州市局 | 凤阳县西泉永和大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
1164 | 滁州市局 | 凤阳县红心绍虎药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
1165 | 滁州市局 | 凤阳县红心吴永兰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
1166 | 滁州市局 | 凤阳县梅市梅氏药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
1167 | 滁州市局 | 凤阳县梅市顺达药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
1168 | 滁州市局 | 官塘光华药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 蔡振华 | 谈秀凯 |  | 合格
1169 | 滁州市局 | 官塘绿色药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 蔡振华 | 谈秀凯 |  | 合格
1170 | 滁州市局 | 凤阳县官沟诚信药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
1171 | 滁州市局 | 凤阳县府城华佗保健医药商店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
1172 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司凤阳十七店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
1173 | 滁州市局 | 安徽佑众大药房有限公司凤阳明生分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
1174 | 滁州市局 | 凤阳县板桥镇便民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
1175 | 滁州市局 | 安徽佑众大药房有限公司凤阳利民分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
1176 | 滁州市局 | 凤阳县枣巷康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
1177 | 滁州市局 | 滁州乐康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 个别岗位人员健康证未及时办理
1178 | 滁州市局 | 全椒县利民医院管理有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
1179 | 滁州市局 | 全椒县明月眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 个别随货同行单项目不全
1180 | 滁州市局 | 全椒县明之亮眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
1181 | 滁州市局 | 滁州时荣医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
1182 | 滁州市局 | 全椒康欣医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 企业库房未按色标分区；验收入库不及时；库房温湿度未监测并记录；企业销售记录项目不全
1183 | 滁州市局 | 来安县三城乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 赵少玲 | 江莎 | 范龙凤 | 限期整改 | 无培训记录 | 7月监管信息
1184 | 滁州市局 | 来安县长山门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 限期整改 | 无医疗器械相关培训
1185 | 滁州市局 | 来安县雷官卫生院烟陈分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1186 | 滁州市局 | 来安县独山卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1187 | 滁州市局 | 来安县武集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1188 | 滁州市局 | 来安县磁山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1189 | 滁州市局 | 来安县邵集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-28 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1190 | 滁州市局 | 来安县新安镇双塘分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-28 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
1191 | 滁州市局 | 滁州华安生物药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、 医疗器械继续培训记录不完善。2、 企业未对库存的器械盘点情况进行记录。
1192 | 滁州市局 | 滁州康润医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、进货查验记录记录不完整。2、未制定培训计划。3、 库房分区不合理。4、
1193 | 滁州市局 | 安徽前跃医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、进货查验记录记录项目不完整。2、人员继续培训记录不完整。3、 库房区域划分不合理。
1194 | 滁州市局 | 安徽川迈医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、 进货查验记录记录不完整。2、 人员培训档案不完善。3、未对基础设备维护建立档案。
1195 | 滁州市局 | 尚钧医疗科技（安徽）有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵建爱 | 王文明 | 徐欢 | 限期整改 | 1、 相关文件未规定学习工序（体温计量程数值刻录）操作间温度异常时的处理措施。2、学习工序（体温计量程数值刻录）车间未设置温度超标的警戒装置。
1196 | 滁州市局 | 安徽贰壹肆卫生科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 赵建爱 | 王文明 | 徐欢 | 限期整改 | 1、《联动避孕套生产线工艺规程》部分内容如避孕器磨具验收要求，未覆盖全部规格型号。2、产品的批次划分，存在不同产地原料生产出的产品编制在同一批次可能性。3、生产线的研磨灌旁存放半桶无标识的透明液态物料。4、配料工序现场未见便于操作的作业指导书。
1197 | 六安市局 | 安徽恒瑞医药科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.生产部门操作工作无上岗培训档案；2.不合格品无记录和评审；3.管代刘芳兼职质管部长。 | 飞行检查
1198 | 六安市局 | 安徽省六安市金艺义齿有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.未见不合格品的评审结果；2.未注册不良事件监测账号；3.卡尺的校准效期已过期。 | 飞行检查
1199 | 六安市局 | 安徽省金寨县医药有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.未明确质量负责人在退货管理中的职责；2.采购合同内容不全；3.无盘点记录；4.销售记录无联系方式。5.无售后服务相关记录。
1200 | 六安市局 | 安徽省兴盛医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.无质量负责人任命文件；2.无冷藏设备运行记录及使用记录；3.新进人员未进行岗前培训等。
1201 | 六安市局 | 安徽瑞康新邦药械物流有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.未明确质量负责人在退货中履行裁决权；2.销售记录无生产企业许可证号；3.冷库无不合格品区，三楼库房不合格品区有生活用品。
1202 | 六安市局 | 六安正大医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.随货同行单无收货地址和储运条件；2.冷库内未设置不合格品区；3.非医疗器械无醒目标识。
1203 | 六安市局 | 六安市人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.库房中消毒试剂无明显标识；2.质量管理制度中部分项目未规定明确。 | 飞行检查
1204 | 六安市局 | 六安市中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.计算机管理系统中部分字段不全；2.库房色标管理不规范。 | 飞行检查
1205 | 六安市局 | 六安市第二人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 马丽 | 童坤 |  | 合格 |  | 飞行检查
1206 | 六安市局 | 六安经济开发区双桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 未严格查验供货商资质和产品证明文件。
1207 | 六安市局 | 六安经济开发区金凤凰卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 未严格查验供货商资质和产品证明文件。
1208 | 六安市局 | 六安经济开发区黄堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 1.2018年温湿度未记录；2.未严格查验供货商资质和产品证明文件。
1209 | 六安市局 | 安徽睿佳医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员未见公司任命文件，2018年未开展培训；2.部份与供货方签订的质量保证协议未签字，无有效期限；3.部份产品厂家资质不全，缺少随货同行单及印章模式等。
1210 | 六安市局 | 金安区东桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1211 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇中果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1212 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇潘店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1213 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇任郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1214 | 六安市局 | 六安市金安区翁墩乡红桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1215 | 六安市局 | 六安市金安区翁墩乡红桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
1216 | 六安市局 | 六安市金安区东河口镇松辽岩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 黄凌 | 武婷婷 |  | 合格
1217 | 六安市局 | 六安市金安区东河口镇花石嘴村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 黄凌 | 武婷婷 |  | 合格
1218 | 六安市局 | 金安区毛坦厂镇浸堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘自文 | 方敏 |  | 合格
1219 | 六安市局 | 六安市金安区城北乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴锐 | 闫玉祥 |  | 合格
1220 | 六安市局 | 六安市金安区张店镇柽树庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张传兵 | 杨明美 | 刘磊 | 限期整改 | 1.要配备相应陈列货架和货台；2.可拆零医疗器械要配备所需工具和包装用品。
1221 | 六安市局 | 六安市金安区中店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张传兵 | 杨明美 | 刘磊 | 合格
1222 | 六安市局 | 国胜大药房皖西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 段仁刚 | 刘仁圣 |  | 合格
1223 | 六安市局 | 申华大药房友谊北苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 段仁刚 | 刘仁圣 |  | 合格
1224 | 六安市局 | 六安市金安区毛源昌眼镜浙东商贸城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孔宪武 | 汪洋 |  | 合格
1225 | 六安市局 | 六安市金安区茂昌眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 黄高彬 | 洪萍 |  | 合格
1226 | 六安市局 | 惠耳听力技术设备有限公司六安分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 冯曦东 | 黄高彬 |  | 合格
1227 | 六安市局 | 六安市椿中大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1228 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司孙岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1229 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司五十铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1230 | 六安市局 | 金安区孙岗镇何大楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1231 | 六安市局 | 金安区孙岗镇江家畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1232 | 六安市局 | 金安区孙岗镇青龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1233 | 六安市局 | 金安区孙岗镇孙岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1234 | 六安市局 | 金安区孙岗镇红堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1235 | 六安市局 | 金安区孙岗镇平岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1236 | 六安市局 | 金安区孙岗镇孤堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1237 | 六安市局 | 金安区孙岗镇五十铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1238 | 六安市局 | 金安区孙岗镇裕民村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1239 | 六安市局 | 金安区孙岗镇新桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1240 | 六安市局 | 金安区椿树镇高岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1241 | 六安市局 | 金安区椿树镇桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1242 | 六安市局 | 金安区椿树镇院墙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1243 | 六安市局 | 金安区椿树镇朱安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1244 | 六安市局 | 金安区椿树镇中塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1245 | 六安市局 | 金安区椿树镇草庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1246 | 六安市局 | 金安区椿树镇油坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1247 | 六安市局 | 金安区椿树镇棚岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1248 | 六安市局 | 金安区椿树镇长堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1249 | 六安市局 | 金安区椿树镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
1250 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司光明新村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 马仁广 | 许胜时 |  | 合格
1251 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 马仁广 | 许胜时 |  | 合格
1252 | 六安市局 | 安徽申华大药房连锁有限公司城北店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
1253 | 六安市局 | 安徽平民大药房连锁有限公司汽车北站店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
1254 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司客运北站店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
1255 | 六安市局 | 金安区双河镇草堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1256 | 六安市局 | 金安区双河镇春光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1257 | 六安市局 | 金安区双河镇莲花堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1258 | 六安市局 | 金安区双河镇墩子湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1259 | 六安市局 | 金安区双河镇新塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1260 | 六安市局 | 金安区双河镇百洋村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1261 | 六安市局 | 金安区双河镇曙光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1262 | 六安市局 | 金安区双河镇枣林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1263 | 六安市局 | 金安区双河镇晁仓村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1264 | 六安市局 | 金安区双河镇街道卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1265 | 六安市局 | 金安区施桥镇河口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1266 | 六安市局 | 金安区施桥镇三口堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1267 | 六安市局 | 金安区施桥镇马安山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1268 | 六安市局 | 金安区施桥镇长冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1269 | 六安市局 | 金安区施桥镇半个店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1270 | 六安市局 | 金安区施桥镇大墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1271 | 六安市局 | 金安区施桥镇廉桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1272 | 六安市局 | 金安区施桥镇大窑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
1273 | 六安市局 | 安徽淼森大药房连锁有限公司西河口店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
1274 | 六安市局 | 安徽淼森大药房连锁有限公司独山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
1275 | 六安市局 | 六安市裕安区独山春风药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
1276 | 六安市局 | 裕安区狮子岗乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
1277 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
1278 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇连四塘卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
1279 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇童山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
1280 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮岛店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
1281 | 六安市局 | 六安高峰口腔门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
1282 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司北门店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 许圣权 | 李红 |  | 合格
1283 | 六安市局 | 六安市五十号大药房有限公司云路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
1284 | 六安市局 | 六安市裕安区荣诚药铺 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
1285 | 六安市局 | 六安市裕安区罗集乡百姓缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
1286 | 六安市局 | 裕安区丁集镇长青村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
1287 | 六安市局 | 裕安区罗集乡竹园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
1288 | 六安市局 | 六安市裕安区石板冲乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
1289 | 六安市局 | 六安市裕安区韩摆渡镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
1290 | 六安市局 | 六安市裕安区苏埠镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
1291 | 六安市局 | 六安市裕安区顺安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 丁勇 | 王耀 |  | 限期整改 | 1.经营二类医疗器械未备案。
1292 | 六安市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司云路街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 丁勇 | 王耀 |  | 合格
1293 | 六安市局 | 裕安区鼓楼街道鼓楼社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 丁勇 | 王耀 |  | 合格
1294 | 六安市局 | 裕安区小华山街道卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张军 | 汪家刚 |  | 合格
1295 | 六安市局 | 裕安区小华山街道香樟社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张军 | 汪家刚 |  | 合格
1296 | 六安市局 | 六安市汉民大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 毛成仓 | 张玲 |  | 合格
1297 | 六安市局 | 六安市烁佳大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 毛成仓 | 张玲 |  | 合格
1298 | 六安市局 | 六安市裕安区华众大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
1299 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司六单路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
1300 | 六安市局 | 六安市裕安区新安镇康安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
1301 | 六安市局 | 裕安区徐集镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
1302 | 六安市局 | 裕安区分路口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
1303 | 六安市局 | 裕安区江家店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
1304 | 六安市局 | 裕安区分路口镇新河河村皖卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
1305 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六响路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
1306 | 六安市局 | 六安市叶集区姚李镇添光眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 田军 | 胡涛 | 田军 | 合格
1307 | 六安市局 | 六安市叶集区珍视明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 田军 | 胡涛 | 顾酩 | 合格
1308 | 六安市局 | 叶集区姚李镇漫山红村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 李福宏 |  | 合格
1309 | 六安市局 | 叶集区姚李镇光华村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 田军 |  | 合格
1310 | 六安市局 | 叶集区洪集镇桥集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 顾酩 |  | 合格
1311 | 六安市局 | 叶集区洪集镇牌坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 顾酩 | 花昌林 |  | 合格
1312 | 六安市局 | 霍山县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格 |  | 飞行检查
1313 | 六安市局 | 霍山县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格 |  | 飞行检查
1314 | 六安市局 | 霍山县衡山镇上元街村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格
1315 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
1316 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇韩郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/14 | 李林春 | 马从江 |  | 限期整改 | 1.陈列和储存条件不适应。
1317 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇左王村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
1318 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇汪庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
1319 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇朱郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
1320 | 六安市局 | 霍邱县高塘镇付井粉坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
1321 | 六安市局 | 霍邱县高塘镇高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
1322 | 六安市局 | 霍邱县新桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
1323 | 六安市局 | 霍邱县何家辉大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
1324 | 六安市局 | 霍邱县三流乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 卢萍 |  | 合格
1325 | 六安市局 | 霍邱县城关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 徐浙徽 |  | 合格
1326 | 六安市局 | 霍邱县宋店乡中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 卢萍 |  | 合格
1327 | 六安市局 | 霍邱县城关镇茂昌眼镜二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
1328 | 六安市局 | 霍邱县刘敏助听器经销部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 徐浙徽 | 陈蓉晖 |  | 合格
1329 | 六安市局 | 霍邱县城关镇毛源昌眼镜连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
1330 | 六安市局 | 霍邱县志兴商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
1331 | 六安市局 | 霍邱县临水镇司口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 温德魏 | 刘文武 |  | 合格
1332 | 六安市局 | 霍邱县临水镇吴台村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 温德魏 | 刘文武 |  | 合格
1333 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司湖滨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1334 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司蓼城东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1335 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司公园路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1336 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司光明大道新街口店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1337 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司公园路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1338 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1339 | 六安市局 | 霍邱县民心堂大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
1340 | 六安市局 | 金寨县金林药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1341 | 六安市局 | 金寨县金溪大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区。
1342 | 六安市局 | 金寨县天天好大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区；
1343 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨三店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区。
1344 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨将军路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1345 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨梅南路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1346 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司东方龙城店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整；4.无售后服务档案。
1347 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨旗舰店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1348 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨御景园店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1349 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨四店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
1350 | 六安市局 | 金寨县吴家店天宇大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 建立质量管理文件、明确管理人员、专业知识培训、器械存在混放
1351 | 六安市局 | 金寨县康宁大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 器械存在混放，未设置医疗器械不合格区
1352 | 六安市局 | 金寨县益群大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 1.建立质量管理文件；2.明确管理人员；3.器械存在混放等。
1353 | 六安市局 | 金寨县新华珍药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 1.建立质量管理文件；2.明确管理人员；3.未建立售后服务制度等。
1354 | 六安市局 | 金寨县关庙乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.及时修订医疗器械质量管理制度；2.“两票制”执行不到位；3.查验资料文件不完整；4.未纳入信息化管理系统。
1355 | 六安市局 | 金寨县青山镇尧塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1356 | 六安市局 | 金寨县青山镇姜河村白湾卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1357 | 六安市局 | 金寨县青山镇茅坪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1358 | 六安市局 | 金寨县青山镇汤店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1359 | 六安市局 | 金寨县青山镇青山街道卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1360 | 六安市局 | 金寨县青山镇街道马冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
1361 | 六安市局 | 金寨县长岭乡长春村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格 |  | 补录
1362 | 六安市局 | 金寨县长岭乡长山冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格 |  | 补录
1363 | 六安市局 | 金寨县麻埠镇桂花村东冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高峰 | 吴其中 |  | 合格
1364 | 六安市局 | 金寨县麻埠镇桂花卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高峰 | 吴其中 |  | 合格
1365 | 六安市局 | 金寨县汤家汇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
1366 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇瓦屋基村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
1367 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇门山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
1368 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇门银山畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
1369 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇上畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
1370 | 六安市局 | 金寨县产业园区三里井村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
1371 | 六安市局 | 金寨县产业园区早冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
1372 | 六安市局 | 金寨县产业园区村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
1373 | 六安市局 | 金寨县产业园区仙花村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
1374 | 六安市局 | 金寨县产业园区红石村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
1375 | 六安市局 | 金寨县产业园区司楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
1376 | 六安市局 | 金寨县产业园区郑岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
1377 | 六安市局 | 金寨县产业园区龙岗社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
1378 | 六安市局 | 金寨县长岭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格
1379 | 六安市局 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格
1380 | 六安市局 | 金寨县梅山镇黄林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
1381 | 六安市局 | 金寨县梅山镇船冲村外岭卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
1382 | 六安市局 | 金寨县梅山镇马店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
1383 | 六安市局 | 金寨县天堂寨镇泗河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孙先强 | 王鸿 |  | 合格
1384 | 六安市局 | 金寨县天堂寨镇黄河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孙先强 | 王鸿 |  | 合格
1385 | 六安市局 | 金寨县花石乡大湾村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1386 | 六安市局 | 金寨县花石乡竺山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1387 | 六安市局 | 金寨县花石乡茶棚村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1388 | 六安市局 | 金寨县花石乡花石村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1389 | 六安市局 | 金寨县古碑镇王湾村卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1390 | 六安市局 | 金寨县古碑镇响塘村卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
1391 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡东冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
1392 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡东冲村东冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
1393 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
1394 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇石佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1395 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇长源村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1396 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇太平山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1397 | 六安市局 | 金寨县果子园乡牛食畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1398 | 六安市局 | 金寨县果子园乡白果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1399 | 六安市局 | 金寨县果子园乡白纸棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
1400 | 六安市局 | 金寨县白塔畈镇九树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李开龙 | 朱晓晨 |  | 合格
1401 | 六安市局 | 金寨县白塔畈镇桥店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李开龙 | 朱晓晨 |  | 合格
1402 | 六安市局 | 舒城县疾控中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1403 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1404 | 六安市局 | 舒城县舒茶镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1405 | 六安市局 | 舒城县南港镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1406 | 六安市局 | 舒城县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1407 | 六安市局 | 舒城县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1408 | 六安市局 | 舒城县城关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1409 | 六安市局 | 舒城县桃溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1410 | 六安市局 | 舒城县晓天镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1411 | 六安市局 | 舒城县山七镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1412 | 六安市局 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1413 | 六安市局 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1414 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1415 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1416 | 六安市局 | 舒城县五显镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1417 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1418 | 六安市局 | 舒城县阙店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1419 | 六安市局 | 舒城县汤池镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1420 | 六安市局 | 舒城县春秋乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1421 | 六安市局 | 舒城县干汊河镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1422 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1423 | 六安市局 | 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1424 | 六安市局 | 舒城济人药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1425 | 六安市局 | 舒城爱月药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1426 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1427 | 六安市局 | 舒城天健药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1428 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店春秋分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
1429 | 六安市局 | 舒城县康源药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1430 | 六安市局 | 舒城新杭大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1431 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店杭埠分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1432 | 六安市局 | 舒城康惠药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1433 | 六安市局 | 舒城金康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1434 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店千人桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1435 | 六安市局 | 舒城百灵大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1436 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店秦家桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1437 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店张母桥第一分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1438 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店张母桥第二分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1439 | 六安市局 | 舒城礼云药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1440 | 六安市局 | 舒城杏林药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1441 | 六安市局 | 舒城百姓缘大药房晓天分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1442 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店晓天第二分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1443 | 六安市局 | 舒城百善大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1444 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1445 | 六安市局 | 舒城普会大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1446 | 六安市局 | 舒城天康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1447 | 六安市局 | 舒城老百姓大药房河棚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1448 | 六安市局 | 舒城河朋大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1449 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店河棚分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1450 | 六安市局 | 舒城云泰药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
1451 | 六安市局 | 安徽亚钛义齿科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
1452 | 六安市局 | 舒城县汤池镇鲁畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 王圣兵 | 宋文博 | 汪永汞 | 合格
1453 | 六安市局 | 舒城县庐镇乡柳林卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王圣兵 | 宋文博 | 汪永汞 | 合格
1454 | 六安市局 | 舒城县棠树乡烽西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
1455 | 六安市局 | 舒城县棠树乡西塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1456 | 六安市局 | 舒城县棠树乡路西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.做好一次性医疗器械购进验收记录。
1457 | 六安市局 | 舒城县棠树乡寒塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1458 | 六安市局 | 舒城县棠树乡棠树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
1459 | 六安市局 | 舒城县棠树乡墩塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
1460 | 六安市局 | 舒城县棠树乡洪院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1461 | 六安市局 | 舒城县棠树乡云雾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1462 | 六安市局 | 舒城县棠树乡邱岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1463 | 六安市局 | 舒城县棠树乡黄岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录；2.做好一次性医疗废品销毁记录。
1464 | 六安市局 | 舒城县棠树乡刘院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
1465 | 六安市局 | 舒城县晓天镇南岳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
1466 | 六安市局 | 舒城县晓天镇龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
1467 | 六安市局 | 舒城县晓天镇郭冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
1468 | 六安市局 | 舒城县南港镇缸窑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 汪 霞 | 刘中银 |  | 合格
1469 | 六安市局 | 舒城县南港镇益山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
1470 | 六安市局 | 舒城县南港镇过湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
1471 | 六安市局 | 舒城县南港镇河西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 汪 霞 | 刘中银 |  | 合格
1472 | 六安市局 | 舒城县南港镇藕塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
1473 | 六安市局 | 舒城县阙店乡何店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1474 | 六安市局 | 舒城县阙店乡观山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1475 | 六安市局 | 舒城县阙店乡神墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1476 | 六安市局 | 舒城县阙店乡管岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1477 | 六安市局 | 舒城县阙店乡牛角冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1478 | 六安市局 | 舒城县五显镇韦洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1479 | 六安市局 | 舒城县五显镇陈院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1480 | 六安市局 | 舒城县五显镇梅山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1481 | 六安市局 | 舒城县五显镇上河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1482 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇荷花村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1483 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇邵院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1484 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇大塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1485 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇独山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1486 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇羊山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1487 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇白畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1488 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇蔡塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1489 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇友谊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1490 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇陡河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1491 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇长堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1492 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇冒峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1493 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇李堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1494 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇庙冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
1495 | 六安市局 | 舒城县城关镇新城社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
1496 | 六安市局 | 舒城县城关镇化肥厂社区服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
1497 | 六安市局 | 舒城县城关镇古城卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
1498 | 六安市局 | 舒城县城关镇丰墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
1499 | 六安市局 | 舒城县城关镇春秋苑三中社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
1500 | 六安市局 | 舒城县城关镇金虎村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
1501 | 六安市局 | 舒城县城关镇沙埂村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
1502 | 六安市局 | 舒城县城关镇河镇村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
1503 | 六安市局 | 舒城县城关镇舒怡梅河路社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
1504 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇金桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1505 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇白衣庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1506 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇百神庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1507 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒房村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1508 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇郑圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1509 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇团结村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1510 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇杨圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1511 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇方圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1512 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1513 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1514 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇管塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1515 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇金东村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1516 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇元棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1517 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇枣木桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
1518 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇舒拐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1519 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇五联村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1520 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇河南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1521 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇梅林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1522 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇胡同村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1523 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇培育村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1524 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇重阳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1525 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇张湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1526 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇五里桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1527 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇韩桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
1528 | 马鞍山市局 | 马鞍山医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、管理制度中规定效期不足3个月在计算机系统内警示，但实际查看电脑计算机系统，设置有效期报警期为6个月；2、部分品种出库单上注册证号和生产许可证号空白；3、未见员工年度培训的考核记录；4、非医疗器械产品与医疗器械混放。 | 7月监管信息。交叉检查。
1529 | 马鞍山市局 | 安徽朗普医疗科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、企业程序文件未明确植入类器械需要永久存放；2、计算机管理系统采购计划功能未实际使用；3、未收集购货单位马鞍山职业技术学院卫生室的资质；4、医疗器械与非医疗器械混放；5、随货同行单中缺少生产企业许可证号、储存条件等信息字段。 | 7月监管信息。交叉检查。
1530 | 马鞍山市局 | 马鞍山市精正医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、随货同行单中缺少生产许可证号、单价、金额等信息字段；2、员工年度培训档案中未见培训考核记录；3、抽查一份企业与供货者的质量保证协议未签字；4、计算机管理系统中部分供货企业资质资料未及时更新。 | 交叉检查
1531 | 马鞍山市局 | 安徽川洋医药贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 合格 |  | 交叉检查
1532 | 马鞍山市局 | 马鞍山市宝芝林大药房连锁有限公司和县姥桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度；2、医疗器械与非医疗器械混放；2、医疗器械专柜标识不全。
1533 | 马鞍山市局 | 和县姥桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、未建立设施设备档案；3、现场不能提供产品购进票据。
1534 | 马鞍山市局 | 和县康复医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、未建立设施设备档案。
1535 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇便民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、未取得第二类医疗器械经营备案凭证经营第二类医疗器械。
1536 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇红杏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放；2、医疗器械专柜标识不全。
1537 | 马鞍山市局 | 和县康尔乐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未取得第二类医疗器械经营备案凭证经营第二类医疗器械。
1538 | 马鞍山市局 | 安徽四联医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、冷库内缺少“不合格品”区。
1539 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、现场不能提供产品购进票据。
1540 | 马鞍山市局 | 和县姥桥镇三和堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、医疗器械质量管理制度与经营实际不符2、人员健康体检已过期；3、医疗器械与非医疗器械混放。
1541 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司姥桥新南街分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案、健康体检档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
1542 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司永乐分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案、健康体检档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
1543 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司姥桥二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
1544 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司白桥惠仁分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放2、第二类医疗器械经营备案凭证证未悬挂。
1545 | 马鞍山市局 | 雨山街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未建立医疗器械使用质量管理制度；2、未建立设施设备档案；3、一楼化验室内贮存体外诊断试剂的冰箱未进行温湿度记录。
1546 | 马鞍山市局 | 平湖街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、购进产品无购进验收记录；2、购进票据未按月装订；3、二楼化验室内贮存体外诊断试剂的冰箱无温湿度记录，为普通冰箱并混放食物；3、未建立医疗器械使用质量管理制度；5、未建立设施设备档案。
1547 | 马鞍山市局 | 安民街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未建立医疗器械质量管理制度；2、未建立设施设备档案；3、三楼化验室医用冷藏箱未进行温湿度记录；4、二楼贮存医疗器械的库房内无温湿度调控设备。
1548 | 马鞍山市局 | 安徽仁邦医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时质量负责人、质量管理员不在岗；2、未见新入职人员岗前培训、企业未按2018年度培训计划开展人员培训；3、三号库房空调不能正常使用；4、医疗器械与非医疗器械混放；5、库房温湿度记录不规范且没有记录人签名；6、销售记录中注册证号与实际不一致，产品信息未及时更新；7、器械出库未严格审核批号信息。 | 交叉检查
1549 | 马鞍山市局 | 安徽博朗医疗用品贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时质量负责人不在岗；2、未制定2018年度培训计划；3、该企业冷库使用的温湿度自动监测计算机系统，不能调取历史数据，不能生成历史温度曲线；4、企业未对采购的冷藏医疗器械进行入库验收；5、退货产品未放置于库房不合格区；6、库房温湿度记录不规范且没有记录人签名；7、企业建立的销售记录中注册证号与实际不一致。 | 交叉检查
1550 | 马鞍山市局 | 含山县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 李天好 | 合格 |  | 两票制督查
1551 | 马鞍山市局 | 安徽国泰国祥医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 李天好 | 合格 |  | 两票制督查
1552 | 马鞍山市局 | 含山县清溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 吴保鑫 |  | 限期整改 | 1、未建立质量管理制度；2、未建立设施设备台账；3、购进票据记录内容不全（缺产品批号、注册证号等）；4、储存体外诊断试剂的冰箱无温湿度计及记录。
1553 | 马鞍山市局 | 安徽大禾药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 何琦 | 合格 |  | 两票制督查
1554 | 马鞍山市局 | 当涂县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 李颖 | 潘伟 | 黄属福 | 合格 |  | 两票制督查
1555 | 马鞍山市局 | 马鞍山市人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李颖 | 潘伟 |  | 合格 |  | 两票制督查
1556 | 马鞍山市局 | 安徽科雷医疗科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  |  |  | 企业未生产
1557 | 马鞍山市局 | 马鞍山休普技术陶瓷有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、库房未安装防虫防鼠设施（挡板）；2、采购记录不规范；3、质量手册编制未列出不适用项；4、生产设备直杆机的状态标识不全。
1558 | 马鞍山市局 | 马鞍山普美瑞医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时企业法人不在岗；2、未见质量负责人杨森的岗前培训材料；3、企业冷库使用的自动温湿度监测设备系统仅能查询最近31天的温湿度数据；4、阴凉库及常温库未每日进行记录，冷库中储存需冷冻医疗器械未建立温湿度记录。 | 交叉检查
1559 | 马鞍山市局 | 和县艾瞳眼镜销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、企业建立的质量管理制度与实际经营不符；2、企业未建立相关人员培训档案；3、企业未建立相关人员健康体检档案，健康体检表已过期；4、抽查的品种登记事项内容不全，未加盖供货者出库印章，现场不能提供购进验收记录。 | 交叉检查
1560 | 马鞍山市局 | 和县老字号文昌眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未见企业人员花名册及组织机构图；2、企业未建立相关人员培训档案、健康体检档案，部分人员未健康体检；3、企业未建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统；4、抽查的2个品种企业未能提供购货票据、购进验收记录。 | 交叉检查
1561 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司文昌南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、企业未建立相关人员培训档案；2、医疗器械经营许可证未悬挂。 | 交叉检查
1562 | 马鞍山市局 | 和县精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未见企业人员花名册及组织机构图；2、企业未建立相关人员培训档案、健康体检档案，部分人员未健康体检；3、企业未建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统；4、抽查的2个品种企业未能提供购货票据、购进验收记录；5、该店为个体工商户，不符合医疗器械经营企业须为企业的要求。 | 交叉检查
1563 | 马鞍山市局 | 安徽省含山县光明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查的2个品种购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）；2、该店为个体工商户，不符合医疗器械经营企业须为企业的要求。 | 交叉检查
1564 | 马鞍山市局 | 安徽省邻家医康复大药房有限公司含山环峰路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 合格 |  | 交叉检查
1565 | 马鞍山市局 | 含山县藏镜阁眼镜有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查2个品种，现场未见购进票据；2、抽查的1个品种在计算机软件系统内未见购进验收记录。 | 交叉检查
1566 | 马鞍山市局 | 含山县吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查的2个品种企业不能提供购进验收记录、购进票据；2、购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）。 | 交叉检查
1567 | 马鞍山市局 | 安徽国泰国祥医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 合格
1568 | 马鞍山市局 | 安徽大禾药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 合格
1569 | 马鞍山市局 | 安徽麦克吉医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）
1570 | 马鞍山市局 | 当涂金陵医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1571 | 马鞍山市局 | 当涂县黄池镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1572 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇塘沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1573 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇大邢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1574 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇大邢村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1575 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇均庆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1576 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇均庆村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1577 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇彰教村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1578 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇西峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1579 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇镇庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1580 | 马鞍山市局 | 当涂湖阳徐玉平门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1581 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1582 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇邰桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1583 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇大高村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1584 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇大姜村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1585 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇塘南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1586 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇塘南村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
1587 | 马鞍山市局 | 当涂县曹坝凤凰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
1588 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇吴村港村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
1589 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇兴永村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1590 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇桃元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1591 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇普新村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1592 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇边湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1593 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1594 | 马鞍山市局 | 当涂塘南成功医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
1595 | 马鞍山市局 | 当涂县大陇镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
1596 | 马鞍山市局 | 当涂县人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
1597 | 马鞍山市局 | 当涂县太白中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
1598 | 马鞍山市局 | 安徽川洋医药贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
1599 | 马鞍山市局 | 马鞍山市健康大药房连锁有限公司江心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 卞磊 | 柯行云 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1600 | 马鞍山市局 | 安徽盛世百年连锁大药房当涂江心一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 卞磊 | 柯行云 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1601 | 马鞍山市局 | 含山县城南社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分体外诊断试剂供货企业资质留存不全；2、抽查部分医疗器械，不能当场提供《医疗器械注册证书》等；3、未见化验室冷链体诊品种验收记录以及储存温度记录。 | 7月监管信息
1602 | 马鞍山市局 | 含山县环峰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分供货企业资质、产品资质留存不全；2、化验室存放有杂物，票据资质管理不规范，冷链体诊品种储存未能提供温湿度记录；3、口腔科植入器械的使用情况未记录、未建立档案，随机抽查1种填充材料品种未见购进票据，票据资质管理不规范。 | 7月监管信息
1603 | 马鞍山市局 | 含山县昭关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、未能当场提供部分供货企业资质；2、随机抽查该院化验室一个冷链体诊品种，冷链运输交接单项目填写不完整，未能提供购进票据；3、体外诊断试剂购进未进行验收查验记录，冷链体诊品种未见温湿度记录。 | 7月监管信息
1604 | 马鞍山市局 | 马鞍山绿健大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、该总部委托配送，未设置仓库，但器械质量管理体系文件未及时更新和修订；2、培训档案建立不全；3、随机抽查的首营企业资料收集不全；4、该企业质量管理体系文件未设置明确质管部权限；5、该连锁总部计算机管理系统为普科运营管理系统，而委托配送药品的安徽省绿健医药有限公司计算机系统软件为用友时空管理系统，两系统不能实现自动对接。
1605 | 马鞍山市局 | 马鞍山松柏药房连锁有限公司含山信仁中西大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格 |  | 交叉检查
1606 | 马鞍山市局 | 马鞍山松柏药房连锁有限公司含山运漕顺心堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分医疗器械与非医疗器械混放；2、随机抽查的1个避孕套品种，现场检查时未能提供总部配送单据。
1607 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司含山人民街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分医疗器械验收记录不全；2、部分医疗器械销售未经过计算机系统管控；3、医疗器械专区标识不明显；4、部分医疗器械与非医疗器械混放。
1608 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司含山益寿春分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、销售医疗器械未经过计算机管控；2、验收记录不全； 3、部分医疗器械与非医疗器械混放；4、随机抽查的一个避孕套品种，现场检查时未能提供相关票据。
1609 | 马鞍山市局 | 含山县铜闸镇康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
1610 | 马鞍山市局 | 马鞍山绿健大药房连锁有限公司含山仙踪店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
1611 | 马鞍山市局 | 含山县仙踪镇祝康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
1612 | 马鞍山市局 | 陶厂镇西塔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
1613 | 马鞍山市局 | 陶厂镇云塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
1614 | 马鞍山市局 | 陶厂镇西山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
1615 | 马鞍山市局 | 和县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、抽调品种仅见手术跟台清单，未见购进验收记录及票据。 | 7月监管信息
1616 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司历阳东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
1617 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司玉带河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放；2、未设立医疗器械专柜。
1618 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司历阳中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
1619 | 马鞍山市局 | 安徽金瑞大药房股份连锁有限公司历阳西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
1620 | 马鞍山市局 | 和县康民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、经营二类医疗器械未备案。
1621 | 马鞍山市局 | 和县和商药品销售连锁有限公司绰庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
1622 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇中山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
1623 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇绰庙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、相关医疗器械由石杨卫生院领用，无相关记录票据。
1624 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇幸福村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、由石杨镇卫生院配送的产品，配送单据信息不完整。
1625 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇金城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、无医疗器械购进验收记录；2、由石杨镇卫生院配送的产品，配送单据信息不完整。
1626 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司迎江东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、医疗器械专柜标识不符合规定。
1627 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司迎江西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
1628 | 马鞍山市局 | 马鞍山市曼迪新和县迎江西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、抽调品种票据及供应商资质未见；2、抽调品种注册证未见。
1629 | 马鞍山市局 | 安徽金瑞大药房股份连锁有限公司华阳店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
1630 | 马鞍山市局 | 和县宏泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、抽调品种票据及供应商资质未见；2、抽调产品注册证未见。
1631 | 马鞍山市局 | 安徽益丰大药房连锁有限公司和县三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录不完整；2、抽调品种票据未见。
1632 | 马鞍山市局 | 马鞍山市宝芝林大药房连锁有限公司和县三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
1633 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司龙潭中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
1634 | 马鞍山市局 | 和县历阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 何琦 | 陈大翠 |  | 合格
1635 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇铸陆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见。
1636 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇高关村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见。
1637 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇花园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、医疗器械未集中存放于村卫生室内。
1638 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇八禁村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调品种注册证未见。
1639 | 马鞍山市局 | 和县西埠康乐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调部分品种票据未见。
1640 | 马鞍山市局 | 和县和商药品销售连锁有限公司石杨分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 合格
1641 | 马鞍山市局 | 和县永康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见；2、抽调品种票据及供应商资质未见；3、抽调品种注册证未见。
1642 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司石杨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调品种配送单信息不全。
1643 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇新农村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见；2、抽调个别品种票据未见。
1644 | 芜湖市局 | 华润芜湖有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-03 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 限期整改 | 储存条件不符合规定 | 7月监管信息
1645 | 芜湖市局 | 安徽和爱大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-05 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1646 | 芜湖市局 | 芜湖张恒春大药房有限公司伟星城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-10 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1647 | 芜湖市局 | 安徽脑舒通医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1648 | 芜湖市局 | 芜湖市昊康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-16 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1649 | 芜湖市局 | 艾韦特（芜湖）医药股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-17 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1650 | 芜湖市局 | 芜湖人本堂药房连锁有限公司五显店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-27 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
1651 | 芜湖市局 | 芜湖市王拐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1652 | 芜湖市局 | 张恒春大药房四褐山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1653 | 芜湖市局 | 芜湖人本大药房连锁有限公司雍南店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1654 | 芜湖市局 | 安徽盛世百年大药房连锁有限公司芜湖长江路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1655 | 芜湖市局 | 芜湖和润大药房有限公司港一路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 限期整改 | 医疗器械与保健食品混放
1656 | 芜湖市局 | 芜湖市华瑞大药房有限责任公司城市之光店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1657 | 芜湖市局 | 芜湖鑫康药房连锁有限公司汤沟分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1658 | 芜湖市局 | 芜湖市康润大药房有限公司鞍山路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
1659 | 芜湖市局 | 芜湖县新视窗眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王旭怡 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、现场未见组织机构图及任命文件；2、未建立计算机验收、销售记录；3.无温湿度记录。
1660 | 芜湖市局 | 芜湖县湾沚镇宝岛眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王旭怡 | 章榕 |  | 限期整改 | 1.无质量组织机构图；2.医疗器械培训记录不真实；3.销售记录未标记注册证号及批号。
1661 | 芜湖市局 | 芜湖县湾沚镇吉祥知音眼镜店天润发分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无医疗器械教育培训记录；2、医疗器械与非医疗器械混放。
1662 | 芜湖市局 | 芜湖县吉祥眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无医疗器械教育培训记录；2、医疗器械与非医疗器械混放；3.无防虫防鼠措施；4.供货方资质不全。
1663 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司芜湖县第二分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、现场未见组织机构图及任命文件；2.无防虫防鼠措施；无器械养护记录。 | 7月监管信息
1664 | 芜湖市局 | 芜湖护瞳健康咨询有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、质量管理制度不完善；2、无任命文件；3、无培训计划及培训记录；4、验收记录无；5、无温湿度记录。
1665 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司芜湖县第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图及任命文件；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、无温湿度记录。
1666 | 芜湖市局 | 芜湖县木森眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无温湿度记录。
1667 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1.无质量组织机构图；2.医疗器械培训记录不真实；3、营业执照未上墙悬挂。
1668 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜店芜湖中路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图及任命文件；2、无教育培训记录；3、医疗器械与非医疗器械混放
1669 | 芜湖市局 | 杭州博闻科技有限公司芜湖县分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、培训记录不全；2、无温湿度计及记录。
1670 | 芜湖市局 | 芜湖县城关吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、培训记录不全；无医疗器械明显标识；3、温湿度记录不全。
1671 | 芜湖市局 | 芜湖县馨康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图；2、培训内容不完善；3、未做验收记录。
1672 | 芜湖市局 | 芜湖县科医眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、现场未见培训档案；2、无温湿度记录。
1673 | 芜湖市局 | 芜湖市科赛金商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无防虫措施。
1674 | 芜湖市局 | 芜湖千木商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、无供货方资质；3、无组织机构图及任命文件；4、无培训档案；5、医疗器械与非医疗器械混放；6、无温湿度记录。
1675 | 芜湖市局 | 芜湖市直通车眼镜超市（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1676 | 芜湖市局 | 芜湖科星医药科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1677 | 芜湖市局 | 芜湖市春秋源大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1678 | 芜湖市局 | 芜湖张恒春大药房有限公司绿地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1679 | 芜湖市局 | 芜湖市康之怡医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 限期整改 | 库房管理不规范 | 已整改
1680 | 芜湖市局 | 芜湖恒晖医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1681 | 芜湖市局 | 安徽启嘉医疗器械科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 |  |  | 歇业
1682 | 芜湖市局 | 安徽天美医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1683 | 芜湖市局 | 直通车眼镜超市中山北路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1684 | 芜湖市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限责任公司芜湖第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 |  |  | 已迁址至鸠江区
1685 | 芜湖市局 | 芜湖爱洛优商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1686 | 芜湖市局 | 安徽省澳星眼镜有限公司芜湖分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格 |  | 已停业
1687 | 芜湖市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司芜湖中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1688 | 芜湖市局 | 芜湖美佳眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
1689 | 芜湖市局 | 无为县高沟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 未及时上报医疗器械不良事件报告。
1690 | 芜湖市局 | 无为县环城大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 方晓道 | 翟斌 |  | 合格
1691 | 芜湖市局 | 无为县一心堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 翟斌 | 童小良 |  | 合格
1692 | 芜湖市局 | 无为县勤生大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-05 | 高山 | 吴峰 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1693 | 芜湖市局 | 安徽万仁天大药房连锁有限公司新河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1694 | 芜湖市局 | 无为县倪旭武大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1695 | 芜湖市局 | 无为县陡沟吕磊大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1696 | 芜湖市局 | 无为县姚沟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时将培训记录归档。 未及时上报医疗器械不良事件报告。
1697 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇建民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
1698 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇朱万春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时将培训记录归档。
1699 | 芜湖市局 | 无为县凤凰颈广德寿药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
1700 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇徐记大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范要求对医疗器械定期养护。 未按规范要求对购入医疗器械验收。
1701 | 芜湖市局 | 无为县沪光眼镜行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
1702 | 芜湖市局 | 无为县狮子口大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告
1703 | 芜湖市局 | 无为县宏康药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
1704 | 芜湖市局 | 无为县百姓大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
1705 | 芜湖市局 | 无为县万泓药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
1706 | 芜湖市局 | 无为县寿康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
1707 | 芜湖市局 | 无为县无城医药综合商店大药房一部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告
1708 | 芜湖市局 | 无为县爱心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
1709 | 芜湖市局 | 无为县无城中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
1710 | 芜湖市局 | 无为县平价药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-11 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1711 | 芜湖市局 | 无为县六店康泰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1712 | 芜湖市局 | 无为县开城镇回春堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 未按规范索取供应商相关资质。 | 7月监管信息
1713 | 芜湖市局 | 无为县开城中心药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1714 | 芜湖市局 | 无为县开城利民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
1715 | 芜湖市局 | 无为县健民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告 | 7月监管信息
1716 | 芜湖市局 | 无为县襄安永春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
1717 | 芜湖市局 | 无为县春和药堂 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。
1718 | 芜湖市局 | 海地三华路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李才 | 万继林 |  | 合格
1719 | 芜湖市局 | 金娟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 陈东 | 周永霞 |  | 合格
1720 | 芜湖市局 | 芜湖市心连心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1721 | 芜湖市局 | 芜湖利文医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1722 | 芜湖市局 | 芜湖市华瑞大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1723 | 芜湖市局 | 安徽百秀大药房连锁有限公司德盛广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1724 | 芜湖市局 | 安徽明卫医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1725 | 芜湖市局 | 芜湖市同民堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1726 | 芜湖市局 | 芜湖千方百剂大药房连锁有限公司儒林西苑分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1727 | 芜湖市局 | 安徽宝庆大药房连锁有限公司芜湖九华南路二分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1728 | 芜湖市局 | 芜湖市怡怡堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1729 | 芜湖市局 | 安徽宝庆大药房连锁有限公司芜湖九华南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1730 | 芜湖市局 | 芜湖天天好大药房连锁有限公司万豪白领店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1731 | 芜湖市局 | 芜湖天天好大药房连锁有限公司万豪白领店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1732 | 芜湖市局 | 芜湖千方百剂大药房连锁有限公司润地分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1733 | 芜湖市局 | 芜湖市大华福大药房有限责任公司奥韵康城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1734 | 芜湖市局 | 芜湖市瑞福堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1735 | 芜湖市局 | 安徽和爱大药房连锁有限公司芜湖国贸天琴湾分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1736 | 芜湖市局 | 芜湖金坤园大药房连锁有限公司南瑞药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1737 | 芜湖市局 | 芜湖海欣大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1738 | 芜湖市局 | 安徽海恩医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
1739 | 芜湖市局 | 繁昌县繁阳社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、验收记录不符合要求；
1740 | 芜湖市局 | 繁昌县平铺镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；3、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；4、缺乏对岗位人员的培训；
1741 | 芜湖市局 | 繁昌县平铺镇新林社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；
1742 | 芜湖市局 | 繁昌县荻港镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；
1743 | 芜湖市局 | 繁昌县横山卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；
1744 | 芜湖市局 | 繁昌县峨山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；3、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、零售的医疗器械陈列不符合要求；7、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；8、验收记录不符合要求；
1745 | 芜湖市局 | 繁昌县孙村镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；7、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；8、零售的医疗器械陈列不符合要求；9、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；10、验收记录不符合要求；
1746 | 芜湖市局 | 繁昌县孙村镇中心卫生院赤沙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；
1747 | 芜湖市局 | 繁昌县新港镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、验收记录不符合要求；
1748 | 芜湖市局 | 繁昌县繁阳镇马坝社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；
1749 | 芜湖市局 | 繁昌县同济医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、零售的医疗器械陈列不符合要求；7、验收记录不符合要求；
1750 | 芜湖市局 | 繁昌县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；7、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；8、零售的医疗器械陈列不符合要求；
1751 | 芜湖市局 | 繁昌县惠民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；6、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；
1752 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有公司宣城平安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李云 | 滕祎 |  | 合格
1753 | 宣城市局 | 宣城市康益大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李云 | 滕祎 |  | 限期整改 | 培训档案不全；首营企业资质档案不全
1754 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司宣城梅溪路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 质量负责人检查时不在岗；白虎活络贴未按要求贮存
1755 | 宣城市局 | 宣城市心连心大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；无培训资料；产品混放，分区不明显等
1756 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房开达名城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 无培训档案；验收记录不完整；设施设备不能满足经营要求等
1757 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；培训资料不全；分区不明显等
1758 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；培训资料不全；验收记录不全等
1759 | 宣城市局 | 宣城市华源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨梅芬 | 马臣庆 |  | 合格
1760 | 宣城市局 | 宣城市宣湖大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨梅芬 | 马臣庆 |  | 合格
1761 | 宣城市局 | 宣城市天赐康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
1762 | 宣城市局 | 宣城市云飞大药房三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
1763 | 宣城市局 | 宣城市水阳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 限期整改 | 存在过期医疗器械
1764 | 宣城市局 | 宣城市宣州区狸桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王友 | 刘歆 |  | 合格
1765 | 宣城市局 | 宣城市宣州区溪口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 嵇胜来 | 魏巍 |  | 合格
1766 | 宣城市局 | 宣城市宣州区新田卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 嵇胜来 | 魏巍 |  | 合格
1767 | 宣城市局 | 宣州区文昌镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 潘林轩 | 魏巍 |  | 合格
1768 | 宣城市局 | 宣城市宣州区水阳镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王友 | 刘歆 |  | 合格
1769 | 宣城市局 | 宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 潘林轩 | 魏巍 |  | 合格
1770 | 宣城市局 | 宣城市宣州区洪林镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 王友 | 姚勇 |  | 合格
1771 | 宣城市局 | 宣城市宣州区水东镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 魏巍 | 王宇 |  | 合格
1772 | 宣城市局 | 宣城市中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
1773 | 宣城市局 | 宣城润霖连锁大药房有限公司中港路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1774 | 宣城市局 | 宣城市扶康大药房连锁有限公司郎溪新东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1775 | 宣城市局 | 宣城市扶康大药房连锁有限公司郎溪水鸣店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1776 | 宣城市局 | 郎溪县健民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1777 | 宣城市局 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司郎溪分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1778 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪吉原路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 企业未对相关人员开展继续培训
1779 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪涛峰路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 企业未对相关人员开展继续培训
1780 | 宣城市局 | 郎溪县吉原大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 1、企业未对相关人员开展继续培训；2、未悬挂医疗器械二类备案凭证。
1781 | 宣城市局 | 郎溪县熊氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
1782 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司苏红店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 药品与医疗器械存在混放，邦迪苯扎氯铵贴放置于器械区
1783 | 宣城市局 | 安徽星辰医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 徐继红 | 高洁 |  | 限期整改 | 首营企业/首营品种审核表未填写，冷库未分区，收货人未在收货时签字确认
1784 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司泾县章渡健民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械经营备案凭证未悬挂，医疗器械与非医疗器械存在混放
1785 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司中村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械存在混放（唇膏放置于器械区）
1786 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司厚岸店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械万通筋骨贴放置于非器械区，医用退热贴放置于处方药区
1787 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司丁桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 合格
1788 | 宣城市局 | 泾县丁家桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-25 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 检验室储存试剂冷藏柜未见温度记录
1789 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司七店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 一次性发热贴，润滑剂等等非医疗器械放置于医疗器械区
1790 | 宣城市局 | 安徽华源皖南医药有限公司华源大药房三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 酒精消毒棉球等非医疗器械放置于医疗器械区
1791 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 部分柜台未设置医疗器械标识
1792 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械区混放有妇炎洁等非医疗器械
1793 | 宣城市局 | 泾县小康药店连锁有限公司稼祥路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械区标识未及时更换
1794 | 宣城市局 | 宁国市新视窗眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1795 | 宣城市局 | 宁国市华宁医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1796 | 宣城市局 | 宁国市保视康眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1797 | 宣城市局 | 宁国市天目眼镜行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1798 | 宣城市局 | 宁国市明视达眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1799 | 宣城市局 | 宁国市中溪路博士眼镜城 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1800 | 宣城市局 | 宁国市博士眼镜城 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1801 | 宣城市局 | 宁国市吴越医药科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1802 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1803 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司河沥溪路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1804 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司汪溪分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1805 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司慈安路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1806 | 宣城市局 | 云梯畲族乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
1807 | 宣城市局 | 宁国市中医肿瘤医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1808 | 宣城市局 | 宁国市妇幼保健计划生育服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
1809 | 宣城市局 | 宁国市青龙乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
1810 | 宣城市局 | 宁国市港口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
1811 | 宣城市局 | 宣城市天康医药连锁有限公司绩溪县上庄镇旺川大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1812 | 宣城市局 | 宣城市天康医药连锁有限公司绩溪浩寨药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1813 | 宣城市局 | 绩溪百姓医药有限公司和生店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1814 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司坦头药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1815 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司绩溪广慈药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1816 | 宣城市局 | 绩溪县华康医药销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1817 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁公司绩溪名吉大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1818 | 宣城市局 | 绩溪县大众医药销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1819 | 宣城市局 | 绩溪百姓医药有限公司荆州店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1820 | 宣城市局 | 绩溪县洪亮牙科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1821 | 宣城市局 | 绩溪县华阳镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1822 | 宣城市局 | 绩溪县康泰诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1823 | 宣城市局 | 绩溪县现代佳美口腔门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1824 | 宣城市局 | 绩溪县荆州乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1825 | 宣城市局 | 绩溪县博士眼镜经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1826 | 宣城市局 | 绩溪县光明眼镜经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1827 | 宣城市局 | 绩溪县新浪潮眼镜总汇 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1828 | 宣城市局 | 绩溪县吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1829 | 宣城市局 | 安徽龙川医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
1830 | 铜陵市局 | 铜陵群信大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械经营质量管理制度未建立；2.杨氏商贸供货资质不完整；3.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
1831 | 铜陵市局 | 铜陵三益民生医药连锁有限公司顺安店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械经营质量管理制度内容不符；2.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
1832 | 铜陵市局 | 铜陵江南医药连锁有限公司六十六分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未变更企业负责人；2.器械经营质量管理制度未建立；3.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
1833 | 铜陵市局 | 五松镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械质量管理制度、岗位职责等不完善；2.仪器为该中心自有设备，检验人员、器械耗材等为区人民医院提供；3.未见器械维修保养记录。
1834 | 铜陵市局 | 铜陵安医大药房连锁有限公司凤凰山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.未取得II类备案凭证；2.器械质量管理制度、岗位职责等不完善。
1835 | 铜陵市局 | 胥坝乡卫生医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 未能索取器械注册证及检验合格证明（一次性使用无菌注射器带针，规格：5 mL，20170621，安徽康泰）。
1836 | 铜陵市局 | 枞阳县白柳仁和大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 经营二类医疗器械未备案
1837 | 铜陵市局 | 枞阳县白湖健源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书
1838 | 铜陵市局 | 枞阳县白湖龙井大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书及供货单位资质证明
1839 | 铜陵市局 | 枞阳县浮山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进三类医疗器械未索取产品注册证书，供货单位法人委托书已过期
1840 | 铜陵市局 | 枞阳县老洲镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 无未跟踪记录植入性医疗器械使用情况,未建立记录档案
1841 | 铜陵市局 | 枞阳县回春大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书
1842 | 铜陵市局 | 枞阳县金猴大药房有限公司钱铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周骁骙 | 王晓山 |  | 限期整改 | 购进二类医疗器械,产品注册证书索取不全
1843 | 铜陵市局 | 枞阳县春风药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周骁骙 | 王晓山 |  | 限期整改 | 购进二类医疗器械,产品注册证书索取不全
1844 | 铜陵市局 | 枞阳县铁铜乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进二三类医疗器械未及时索取产品注册证书
1845 | 铜陵市局 | 枞阳县凤仪乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进二三类医疗器械未及时索取产品注册证书、索取供货单位资质不全
1846 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 合格
1847 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村中街组卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立查验记录
1848 | 池州市局 | 东至县昭潭镇永丰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 合格
1849 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村建新组中医卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
1850 | 池州市局 | 东至县昭潭镇龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
1851 | 池州市局 | 东至县昭潭镇下塔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
1852 | 池州市局 | 东至县张溪镇葛仙铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
1853 | 池州市局 | 东至县张溪镇里湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
1854 | 池州市局 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
1855 | 池州市局 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 刘燕 | 戴玉琴 |  | 限期整改 | 进货查验记录项目不完整。
1856 | 池州市局 | 东至县木塔乡木塔卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王齐盟 | 卜良胜 |  | 合格
1857 | 池州市局 | 东至县木塔乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王齐盟 | 卜良胜 |  | 合格
1858 | 池州市局 | 东至县泥溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 何斌 | 吴品达 |  | 合格
1859 | 池州市局 | 东至县泥溪镇泥溪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 何斌 | 吴品达 |  | 合格
1860 | 池州市局 | 上海市医药股份有限公司池州华氏大药房百荷园分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1861 | 池州市局 | 池州市贵池区百姓缘大药房长江路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1862 | 池州市局 | 池州市汇景大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
1863 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司府学苑秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
1864 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司池阳路秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
1865 | 池州市局 | 上海市医药股份有限公司池州华氏大药房牌坊街分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1866 | 池州市局 | 安徽天胜大药房连锁有限公司汇景店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1867 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司东湖路秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 2018年度员工培训记录不完整
1868 | 池州市局 | 池州市尧城大药房连锁有限公司秋浦路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1869 | 池州市局 | 池州杏花大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1870 | 池州市局 | 池州市尧城大药房连锁有限公司翠柏路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1871 | 池州市局 | 池州市同心堂大药房翠柏路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
1872 | 池州市局 | 池州市贵池区梅龙街道办事处先进村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 合格
1873 | 池州市局 | 池州市贵池区江口街道办事处永兴村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 限期整改 | 进货查验记录不全
1874 | 池州市局 | 池州市贵池区江口街道卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 合格
1875 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇七一村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
1876 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇三友村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
1877 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇涓桥村村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
1878 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇四联村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
1879 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
1880 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇桂畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录不全
1881 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇紫岩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录、养护记录不全。
1882 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇叶管村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
1883 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇新桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录不全
1884 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 梅 涛 | 吴小伟 | 限期整改 | 供货商资质和产品证明文件索取不全，进货查验记录不全
1885 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司涓桥分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 梅 涛 | 吴小伟 | 合格
1886 | 池州市局 | 池州市贵池区牌楼镇佳山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
1887 | 池州市局 | 池州市贵池区牌楼镇兰山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
1888 | 池州市局 | 池州市贵池区梅村镇新村社居委卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-16 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
1889 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇姚街村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
1890 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇太平村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
1891 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇长垅村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
1892 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇养老服务中心医务室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
1893 | 池州市局 | 池州市贵池区里山卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 刘斌 | 方婷 |  | 限期整改 | 供货商资质及相关材料索取不全 | 7月监管信息
1894 | 池州市局 | 池州市贵池区里山街道解放卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 刘斌 | 方婷 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1895 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇乌沙社居委吴明义卫生所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
1896 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇晏塘卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
1897 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
1898 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇万生村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
1899 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇杨店村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
1900 | 池州市局 | 池州现代妇产医院 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1901 | 池州市局 | 孙春林全科医疗诊断 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1902 | 池州市局 | 盛泽皇口腔诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-26 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1903 | 池州市局 | 池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 郭佐兵 | 彭 静 | 吴伯骏 | 合格 |  | 7月监管信息
1904 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道养老服务中心医务室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
1905 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道墩上社居委卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
1906 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道河口村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
1907 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道永岭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
1908 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道许桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 医疗器械注册证书未索取，养护记录不完整 | 7月监管信息
1909 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇惠民卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
1910 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇万生村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
1911 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇杨店村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
1912 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇惠民卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
1913 | 池州市局 | 徐玉口腔诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
1914 | 池州市局 | 池州市贵池区秋江街道三联村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 夏治根 | 王晴 |  | 限期整改 | 供应商资质和产品注册证索取不全
1915 | 池州市局 | 池州市贵池区秋江街道同心村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 夏治根 | 王晴 |  | 限期整改 | 供应商资质和产品注册证索取不全
1916 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司大润发店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-07-24 | 卢晓春 | 詹学军 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1917 | 池州市局 | 池州市佰益医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 詹学军 | 黄瑜 | 合格 |  | 7月监管信息
1918 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司杏村东街分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 方俊 | 詹学军 |  | 合格
1919 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司包公井店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 方俊 | 詹学军 |  | 合格
1920 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司乌沙分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格
1921 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇龙干村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 限期整改 | 供应商资质材料索取不全，进货查验记录不全
1922 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇联村村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格
1923 | 池州市局 | 池州市第二人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1924 | 池州市局 | 周美才全科医疗诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-27 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1925 | 池州市局 | 池州市贵池区伊尚美医疗美容门诊部 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1926 | 池州市局 | 池州市杜坞美康综合门诊部有限公司 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-25 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1927 | 池州市局 | 池州市新桥中医院 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-26 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1928 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司包公井分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1929 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司六中分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1930 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司建设路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1931 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司凤凰城分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1932 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1933 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司三中分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1934 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司洋浦分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1935 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉一店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1936 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司上海城分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1937 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓝江分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1938 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司金碧秋浦分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1939 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司三台山分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1940 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司杏村分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
1941 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-16 | 卢晓春 | 吕艳 |  | 合格
1942 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇凤凰村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 限期整改 | 供应商资质材料索取不全
1943 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇唐田社区卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 限期整改 | 进货查验记录不全
1944 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇和平村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
1945 | 池州市局 | 池州市贵池区殷汇镇殷汇村胡玉梅卫生所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-01 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
1946 | 池州市局 | 池州市殷汇镇殷汇村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
1947 | 池州市局 | 贵池区殷汇镇殷汇村丁华卫生所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
1948 | 池州市局 | 池州市贵池区殷汇镇汇丰村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-13 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
1949 | 池州市局 | 青阳县庙前镇光明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
1950 | 池州市局 | 青阳县庙前镇十字大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
1951 | 池州市局 | 青阳华康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
1952 | 池州市局 | 青阳县朱备镇江村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 方乐 | 江轩 | 王邦才 | 合格 |  | 7月监管信息
1953 | 池州市局 | 青阳县杨田镇仙梅村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 限期整改 | 索取的票据不完整
1954 | 池州市局 | 青阳县杨田镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
1955 | 池州市局 | 青阳县杨田镇下东堡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
1956 | 池州市局 | 青阳县杨田镇东南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
1957 | 池州市局 | 青阳县杨田镇上东堡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
1958 | 池州市局 | 青阳县杨田镇黄泥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
1959 | 池州市局 | 青阳县杨田镇涧泉村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 限期整改 | 少量过期器械
1960 | 池州市局 | 青阳县陵阳镇谢氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 洪 青 | 曹瑨 |  | 合格
1961 | 池州市局 | 青阳县蓉城镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-23 | 杨月生 | 茆灵斌 | 赵婧 | 合格 |  | 7月监管信息
1962 | 池州市局 | 石台县七都镇中心卫生院七井分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何海 | 殷中庚 | 吴健 | 合格
1963 | 池州市局 | 石台县七都镇新棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 何海 | 殷中庚 | 吴健 | 合格
1964 | 池州市局 | 石台县仁里镇贡溪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 胡玲 | 章捷 |  | 限期整改 | 未索取安徽海王天禾医药有限公司第二类医疗器械经营备案凭证及个别医疗器械产品注册证。
1965 | 池州市局 | 石台县仁里镇七里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 陈志祥 | 张金秋 |  | 合格
1966 | 池州市局 | 石台县丁香镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
1967 | 池州市局 | 石台县程新潮全科医疗诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
1968 | 池州市局 | 石台县道学堂大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
1969 | 池州市局 | 池州市贵池区梅龙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪明丽 | 张玉勇 |  | 合格
1970 | 安庆市局 | 安庆百奥隆方医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
1971 | 安庆市局 | 安徽俊环贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-04 | 郑 安 华 | 吴 健 |  | 合格
1972 | 安庆市局 | 安庆市傅易康生物科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
1973 | 安庆市局 | 安庆洁康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
1974 | 安庆市局 | 安庆市康盛医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 限期整改 | 验收记录没有批号、和产品有效期。计算机系统功能不全。
1975 | 安庆市局 | 安庆市睿博医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
1976 | 安庆市局 | 安庆市欧佳医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-30 | 郑 安 华 | 袁 渊 |  | 合格
1977 | 安庆市局 | 安庆市兴华义齿制品厂 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 限期整改 | 检验记录不具体，磨具清洗不彻底。
1978 | 安庆市局 | 安庆市立医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-30 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
1979 | 安庆市局 | 安徽鑫汇医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 7月监管信息。检查依据《医疗器械经营质量管理规范》。
1980 | 安庆市局 | 安徽省子阳医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 7月监管信息。检查依据《医疗器械经营质量管理规范》。
1981 | 安庆市局 | 桐城市启盛医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 检查依据《医疗器械经营质量管理规范》
1982 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司和平店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人履职不到位；2.培训针对性不强；3.验收记录不全；4.养护记录不全。 | 7月监管信息
1983 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西和清店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训未达到相应效果，从业人员专业素质不够；2.验收记录不全；3.养护记录不全。 | 7月监管信息
1984 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西凉亭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人履职能力不足；2.培训针对性不强；3.验收记录信息不准确；4.养护记录不全；5.售后服务能力不足。 | 7月监管信息
1985 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西河图店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员履职能力不足；2.培训效果不佳，培训针对性不强；3.未按规定养护并记录。 | 7月监管信息
1986 | 安庆市局 | 岳西县兄弟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 未经备案经营二类医疗器械。 | 7月监管信息
1987 | 安庆市局 | 岳西县九龙药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度执行不到位；2.培训效果欠佳，针对性不强；3.养护记录不全；4.售后服务能力不足。 | 7月监管信息
1988 | 安庆市局 | 岳西县河图镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.全数字彩色多普勒超声诊断系统现场未见购进票据、验收记录及供货方资质等资料；2.冷链运转记录索取不全；3.供货方资质索取不全；4.验收记录不全；5.冰箱无温湿度计及温湿度记录；6.无养护记录；7.制度制定不全。 | 7月监管信息
1989 | 安庆市局 | 岳西县店前镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.冰箱未及时除冰，温度调控不到位；2.冷链运转记录不全；3.少数供货方资质中授予权委托书未注明委托时限。 | 7月监管信息
1990 | 安庆市局 | 岳西县莲云乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.彩色多普勒超声系统现场未见购进票据、验收记录、供货方资质等资料；2.冷链运转记录不全；3.少数产品现场未见购进票据。 | 7月监管信息
1991 | 安庆市局 | 岳西县响肠镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方资质索取不全。 | 7月监管信息
1992 | 安庆市局 | 岳西县光大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训记录不全，针对性不强；2.养护记录不全。 | 7月监管信息
1993 | 安庆市局 | 岳西县唯康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员履职能力不足；2.人员培训效果欠佳，档案不全，针对性不强；3.验收记录信息不准确；4.无养护记录。 | 7月监管信息
1994 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司莲云０２５分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械相关管理制度；3.质量负责人不在岗；4.从业人员资格证到期，现场未见继续教育档案；5.医疗器械未全部集中存放；6. 少数批号产品现场未见验收记录或者验收记录中产品信息不准确；7.现场未见养护记录。 | 7月监管信息
1995 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方资质索取不全。 | 7月监管信息
1996 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城西社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1997 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城东社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1998 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇南园社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
1999 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城北社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
2000 | 安庆市局 | 岳西县医院驻岳西县看守所卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.未有效保存领用或调拨票据；2.未建立验收及养护记录；3.不合格产品未集中存放并标识，未及时确认处理并记录；4.无温湿度计及温湿度记录。 | 7月监管信息
2001 | 安庆市局 | 岳西县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.计算机系统少量数据未及时更新；2.供货方资质索取录全，少量供货方资质中质量保证协议签订不全；3.冷链运转记录索取不全；4.节育环使用登记未记录产品批号信息。 | 7月监管信息
2002 | 安庆市局 | 岳西县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方质量保证协议签订不全。
2003 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司莲云店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.地址变更未及时办理变更手续，备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械质量管理制度；3.质量负责人不在岗；4.无养护记录，未配备温湿度计。
2004 | 安庆市局 | 岳西县天一大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.产品追溯制度执行不到位；2.培训效果不佳；3.供货方资质索取不全；4.采购记录不全；5.验收信息不准确。
2005 | 安庆市局 | 安徽省春源大药房有限公司岳西南园大桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见质量管理制度执行情况考核和年度自查相关规定；2.进口器械相关资质及同批号检验报告书信息共享不全；3.个别品种现场未见调拨票据及验收记录；4.温湿度记录不全。
2006 | 安庆市局 | 岳西县国泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.二类医疗器械备案凭证未悬挂；2.产品质量追溯制度执行不到位；3.职工内部培训档案不全，培训效果不佳；4.验收记录不全；5.未定期对储存产品养护并记录。
2007 | 安庆市局 | 岳西县济仁堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.产品追溯体系不完整；2.质量负责人不在岗；3.培训效果不佳；4.供货方资质索取不全；5.验收记录信息不准确；6.养护记录不全。
2008 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司菖蒲０１８分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度执行不到位；2.培训针对性不强；3.购进票据保存不全；4.验收信息不准确；5.温湿度记录及养护记录不全。
2009 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司菖蒲店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见培训体检档案。
2010 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司菖蒲店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械质量管理体系文件；3.现场未见培训体检档案；4.个别产品现场未见购进票据及验收记录。
2011 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司城关中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2.质量负责人不在岗；3.未见养护记录。
2012 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西溪沸店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
2013 | 安庆市局 | 岳西县雪梅药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳，档案不全；2.验收信息不准确；3.养护记录不全。
2014 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司中关０１３分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳；2.验收信息不准确；3.养护记录不全。
2015 | 安庆市局 | 岳西县长安大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗 器械质量管理制度；2. 2名从业人员现场未见体检档案，未见企业内部培训档案；3.少量医疗器械与其它产品混放；4.个别产品验收记录中产品批号信息记录不准确。
2016 | 安庆市局 | 安徽省春源大药房有限公司岳西县白帽分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳；2.验收记录不完整；3.养护记录不全。
2017 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司白帽中街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.验收记录不全，信息不准确；3.养护记录不规范。
2018 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０３０分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗；2.医疗器械与其它产品混放；3.养护记录不全。
2019 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０１０分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.质量负责人不在岗；3.现场未见培训体检档案；4.医疗器械未按规定分类摆放并标识；5.个别产品调拨票据中产品批号信息与实物不相符；6.因计算机网络故障，现场不能查看验收、养护、温湿度记录。
2020 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０２６分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训记录不全；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
2021 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０１６分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不规范；2.采购记录不完整；3.验收记录不全；4.养护记录不全。
2022 | 安庆市局 | 岳西县宜民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果不佳；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
2023 | 安庆市局 | 岳西县好得快大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全;2.验收记录不全;3.养护记录不全.
2024 | 安庆市局 | 岳西县百草灵大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.医疗器械质量管理制度未修订;2.质量负责人不在岗;3.未见单位内部培训档案，体检档案到期未及时重新体检;4.未及时索取供货方资质;5.验收记录不全;6.温湿度记录存在补记现象.
2025 | 安庆市局 | 岳西县华升大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂;2.现场未见医疗器械质量管理制度;3.现场未见2018年单位内部培训档案;4.医疗器械未全部专柜存放并标识;5.个别产品购进票据中无产品批号、有效期、注册证号等信息，无验收记录，现场未见供货方资质；6.无养护记录。
2026 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司天悦湾店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗；2.现场未见医疗器械质量管理制度；3.个别产品现场未见购进票据和验收记录；4.无阴凉区温湿度记录；5.现场未见企业内部培训档案。
2027 | 安庆市局 | 岳西县喜来健医疗器械经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训针对性不强；2.采购记录不全；3.养护记录不全。
2028 | 安庆市局 | 岳西县振兴药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.供货方资质索取不全；3.养护记录不全。
2029 | 安庆市局 | 岳西县晨风大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2. 少量医疗器械与其它产品混放；3.供货方资质索取不全；4.验收记录不全。
2030 | 安庆市局 | 岳西县仁春堂药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂;2.医疗器械质量管理制度不全;3.培训档案不全，1名从业人员健康证过期未及时重新体检;4.少量医疗器械与其它产品混放;5.无医疗器械验收记录;6.无养护记录.
2031 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司城东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2.单位内部培训档案不全。
2032 | 安庆市局 | 岳西县金竹医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.2017年度考核无结果评价，从业人员对产品贮存环境温度相关规定不够熟悉 ；2.现场未见售后服务人员任职文件及相关培训记录；3.D库（器械库）1-13和1-14号温湿度监测探头温度均低于20度，取移动表式温湿度计测试显示温度为28度，探头显示温度与实际温度不相符；4.无空调等储存养护设施维护保养记录；5.个别供货方资质中法人授权委托书有效期到与企业所提供的许可证有效期不相适应。
2033 | 安庆市局 | 岳西县精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.验配操作规程、设备使用保养制度、验配管理制度等内容不全；2.未制定医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考核、年度质量管理自查等制度；3.体检档案不全,未见2017和2018的体检档案;未见年度培训计划/具体培训材料和考核记；4.抽查合肥同达眼镜有限公司,未见销售人员身份证复印件及法人授权委托书；5.部分购进票据不规范,不能准确识别产品批号、注册证号等信息；6.验收记录不全；7.医疗器械相关资质索取不全；8.2018年无养护记录,温湿度记录不全；9.销售记录不规范。
2034 | 安庆市局 | 岳西县精益眼镜店天鹅广场分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.验配操作规程、设备使用保养制度、验配管理制度等内容不全；2.未制定医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考核、年度质量管理自查等制度；3.体检档案不全,未见2017和2018的体检档案;未见年度培训计划/具体培训材料和考核记；4.抽查合肥市美杰眼镜有限公司,质量保证协议签订不规范，未见销售人员法人授权委托书；5.部分购进票据不规范,不能准确识别产品批号、注册证号等信息；6.验收记录不全；7.医疗器械相关资质索取不全；8.2018年无养护记录,温湿度记录不全；9.销售记录不规范。
2035 | 安庆市局 | 岳西县益健堂健康养生馆 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.供货方资质索取不全；3.验收记录不全；4.养护记录不全。
2036 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司田头００７分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗;2.养护记录不全.
2037 | 安庆市局 | 岳西县亨得利眼镜商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.无企业内部培训档案;2.供货方资质索取不全;3.部分产品购进票据中未见产品批号、有效期、注册证号等信息;4.验收记录不全;5.温湿度记录不全，无养护记录;6.销售登记不规范.
2038 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西北山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人现场未见;2.人员培训针对性不强;3.购进记录不全;4.养护记录不规范.
2039 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇斑竹村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
2040 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇清潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
2041 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇羊河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
2042 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇公山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
2043 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇三河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
2044 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇马元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
2045 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇枫树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
2046 | 安庆市局 | 岳西县许钧德诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-06-21 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
2047 | 安庆市局 | 岳西县杨责进皮肤诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 袁满 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
2048 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城南社区卫生服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 专区专用 | 补报
2049 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇东山社区卫生服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 袁满 |  | 限期整改 | 设置防蚊防鼠设施 | 补报
2050 | 安庆市局 | 岳西县王炳节口腔门诊部 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
2051 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇水畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2052 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇白云寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2053 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇毛畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2054 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇长岭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2055 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇岩河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2056 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇溪沸村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2057 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇港河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2058 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇西畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2059 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇里仁村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2060 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇水畈村张畈卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2061 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇菖蒲村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2062 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇撞钟村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2063 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇转桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
2064 | 安庆市局 | 岳西县田头乡柳畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2065 | 安庆市局 | 岳西县田头乡上畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2066 | 安庆市局 | 岳西县田头乡宁河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2067 | 安庆市局 | 岳西县田头乡田头村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2068 | 安庆市局 | 岳西县田头乡泥潭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2069 | 安庆市局 | 岳西县田头乡土库村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2070 | 安庆市局 | 岳西县田头乡方边村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2071 | 安庆市局 | 岳西县田头乡闵山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
2072 | 安庆市局 | 五河镇五河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
2073 | 安庆市局 | 五河镇桃李村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
2074 | 安庆市局 | 五河镇叶河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
2075 | 安庆市局 | 安徽华滋药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 1.医疗器械仓库中，器械、非器械（消字号产品、健字号产品）、药品（丁桂儿脐贴，OTC）混放；2.进货查验记录、销售记录项目不完整；3.部分供货方资质、产品资质未及时更新，收集不全；4.培训档案不完整。
2076 | 安庆市局 | 怀宁县二零一七电子商务有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
2077 | 安庆市局 | 怀宁县俊芳商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.公司现场只有几件货物，仓库未分区；2.各项制度不完善；3.无相关人员培训材料；4.设施设备不全。
2078 | 安庆市局 | 怀宁县驰鹏电子商务有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
2079 | 安庆市局 | 怀宁县鹏云商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
2080 | 安庆市局 | 怀宁县医药公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 质量管理制度未及时更新；培训档案不全；验收记录不完整。
2081 | 安庆市局 | 怀宁县高河镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 器械非器械混放；温湿度记录不完整
2082 | 安庆市局 | 怀宁惠康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 健康档案不全；无2018年度培训计划、培训内容；验收记录不完整；温湿度记录不完整
2083 | 安庆市局 | 怀宁县马庙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 器械非器械混放；温湿度记录不完整
2084 | 安庆市局 | 怀宁独秀医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 培训档案不全；库房温湿度记录不全
2085 | 安庆市局 | 望江县医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 方冠斌 | 徐玮 |  | 合格
2086 | 安庆市局 | 望江县中医医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 方冠斌 | 徐玮 |  | 合格
2087 | 安庆市局 | 潜山县塔坂乡开发区大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
2088 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司塔畈分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
2089 | 安庆市局 | 潜山县槎水镇中心卫生院 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
2090 | 安庆市局 | 潜山县官庄镇日光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孔国良 | 方慧 |  | 合格
2091 | 安庆市局 | 潜山县官庄镇乐平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孔国良 | 方慧 |  | 合格
2092 | 安庆市局 | 潜山县痘姆便民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
2093 | 安庆市局 | 潜山县痘姆大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
2094 | 安庆市局 | 潜山县四季大药房连锁有限公司望虎墩店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
2095 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司黄铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
2096 | 安庆市局 | 潜山县新世纪大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 齐美春 | 王建国 | 王广权 | 合格
2097 | 安庆市局 | 潜山县春源大药房潜阳路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 齐美春 | 王建国 | 王广权 | 合格
2098 | 安庆市局 | 潜山县水吼镇程湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/3 | 袁钱竹 | 胡灿 |  | 合格
2099 | 安庆市局 | 潜山县水吼镇风光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/9 | 袁钱竹 | 张懿 |  | 合格
2100 | 安庆市局 | 潜山县油坝卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 汪一民 | 余倩 |  | 合格
2101 | 安庆市局 | 潜山县朝阳医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪一民 | 凌旵 |  | 合格
2102 | 安庆市局 | 潜山县天柱山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪一民 | 凌旵 |  | 合格
2103 | 安庆市局 | 安庆市永安大药房有限公司黄泥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
2104 | 安庆市局 | 黄泥国药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
2105 | 安庆市局 | 潜山恩惠药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
2106 | 安庆市局 | 潜山县黄泥韩百春大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
2107 | 安庆市局 | 潜山县余井中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2108 | 安庆市局 | 潜山县龙潭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2109 | 安庆市局 | 安庆市永安大药房有限公司龙潭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2110 | 安庆市局 | 潜山县龙潭朱徐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2111 | 安庆市局 | 潜山县四季大药房连锁有限公司余井店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2112 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司余井店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
2113 | 安庆市局 | 潜山康乐大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
2114 | 安庆市局 | 潜山县源潭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
2115 | 安庆市局 | 潜山县源潭镇双峰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
2116 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房 中医坐堂医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李翕 | 刘娟 |  | 合格
2117 | 安庆市局 | 潜山县梅城镇东关 居委会社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 胡亮 | 郝国祥 |  | 合格
2118 | 安庆市局 | 安徽天尚立美医疗器械有限公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018/8/2 | 韩久翔 | 张沁 |  | 合格
2119 | 安庆市局 | 潜山县新世纪大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 韩久翔 | 张沁 |  | 限期整改 | 质量管理员不熟悉相关法规，售后服务人员聘用合同与组织机构图不符，未开展岗位操作规程培训，未明确专人负责不良事件
2120 | 安庆市局 | 潜山县皖山大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 韩久翔 | 张沁 |  | 限期整改 | 质量管理员不熟悉相关法规，售后服务人员聘用合同与组织机构图不符，未开展岗位操作规程培训，未明确专人负责不良事件
2121 | 安庆市局 | 潜山医药发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 韩久翔 | 张沁 |  | 合格
2122 | 安庆市局 | 潜山县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李敬发 | 张沁 |  | 限期整改 | 库房未按种类、批号分类摆放，库房未配备温湿度监测设备，未按产品要求存储
2123 | 安庆市局 | 太湖县瑞康医药有限责任公司郭氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 余小峰 | 王冶 |  | 合格
2124 | 安庆市局 | 太湖县小池镇新华村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/27 | 朱冠韬 | 章巍 | 刘苗 | 合格
2125 | 安庆市局 | 太湖县长春堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 徐传茂 | 宋中林 | 王亚鹏、方勇 | 合格
2126 | 黄山市局 | 休宁县卫民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 购进记录无产品注册证等信息
2127 | 黄山市局 | 黄山市瑞阳医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 冷藏箱未验证，无18年培训计划，部分供应商资质信息不全
2128 | 黄山市局 | 安徽兆驰科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 培训记录无手写签名，个别供应商资质已过期
2129 | 黄山市局 | 黄山市徽州区兴辉堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-04 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 个别产品未索取注册证
2130 | 黄山市局 | 黄山市力康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 质量负责人不熟悉相关法规、培训记录内容全部为一个人手写、仓库无通风降温防鼠设施
2131 | 黄山市局 | 黄山康德诺医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  |  |  | 企业停产
2132 | 黄山市局 | 黄山世达家用纺织品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  |  |  | 企业停产
2133 | 黄山市局 | 黄山市宏途医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 只有一名检验相关人员，1年内无人员健康证明，无18年度培训记录人员花名册无售后服务、不良事件监测的岗位
2134 | 黄山市局 | 休宁县渭桥乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2135 | 黄山市局 | 休宁县溪口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2136 | 黄山市局 | 休宁县汪村卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2137 | 黄山市局 | 休宁县鹤城卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2138 | 黄山市局 | 休宁县流口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2139 | 黄山市局 | 休宁县万安卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2140 | 黄山市局 | 休宁县陈霞乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格
2141 | 黄山市局 | 休宁县岭南乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
2142 | 黄山市局 | 休宁县龙田乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格
2143 | 黄山市局 | 黄山区研盛贸易商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 焦竟成 | 武艳艳 |  | 限期整改 | 1、检查时企业负责人不在岗；2、供货商及销往单位资质索取留存不全；3、产品注册让书留存不全，产品的购进单据未留存。
2144 | 黄山市局 | 安徽时珍堂大药房连锁有限公司汤口分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
2145 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司寨西大众药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
2146 | 黄山市局 | 上海华氏大药房黄山总店有限公司黄山汤口连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
2147 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司汤口添寿大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
2148 | 黄山市局 | 黄山市徽州区中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
2149 | 黄山市局 | 黄山市徽州医药有限责任公司零售总店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 合格
2150 | 黄山市局 | 黄山市徽州区济安堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
2151 | 黄山市局 | 黄山市徽州区利生大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
2152 | 黄山市局 | 黄山市徽州区同春堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 李雯 | 余丽卿 |  | 合格
2153 | 黄山市局 | 黄山市徽州区万民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
2154 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司新潭中西大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 谢海安 王威 |  |  | 合格
2155 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区民生大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格 |  | 补报
2156 | 黄山市局 | 黄山同春大药房连锁有限公司屯溪二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格
2157 | 黄山市局 | 黄山健康人大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴春海 | 曹敏李小婧 |  | 合格
2158 | 黄山市局 | 屯溪同仁门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
2159 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区老百姓大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴春海 | 李小婧 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
2160 | 黄山市局 | 黄山新安医药连锁栗园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹敏 | 李小婧 |  | 限期整改 | 企业未严格执行索证索票制度、无相关培训
2161 | 黄山市局 | 黄山听得力技术有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
2162 | 黄山市局 | 黄山同春大药房连锁有限公司屯溪一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 吴玮 |  | 合格
2163 | 黄山市局 | 黄山同康喜来健医疗器械有限公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 企业无相关制度、无培训、无质量负责人任命文件、质量负责人无健康证
2164 | 黄山市局 | 黄山市精益眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-14 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
2165 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信阳湖药房 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格
2166 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信阳湖药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 现场抽查的医疗器械未见随货同行、验收记录不完整 | 责令整改
2167 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区徐莹口腔 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
2168 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区保园药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 企业无相关制度、无质量负责人任命文件
2169 | 黄山市局 | 黄山市瑞云药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
2170 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司文峰花园大药房 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-17 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
2171 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区同视眼镜店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-02 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
2172 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区徐记眼镜店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-01 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
2173 | 黄山市局 | 歙县康民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴威 | 邵小燕 |  | 合格
2174 | 黄山市局 | 歙县小川乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
2175 | 黄山市局 | 石门乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
2176 | 黄山市局 | 雄村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡少云 | 方晓波 |  | 合格
2177 | 黄山市局 | 富堨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
2178 | 黄山市局 | 桂林镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵小燕 | 潘年娣 |  | 合格
2179 | 黄山市局 | 溪头红十字卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵小燕 | 潘年娣 |  | 合格
2180 | 黄山市局 | 许村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
2181 | 黄山市局 | 上丰乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
2182 | 黄山市局 | 北岸镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 吴威 | 丁大勇 |  | 合格
2183 | 黄山市局 | 三阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 吴威 | 丁大勇 |  | 合格
2184 | 黄山市局 | 王村中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 潘年娣 | 方辉 |  | 合格
2185 | 黄山市局 | 森村乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
2186 | 黄山市局 | 绍濂乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 潘年娣 | 方辉 |  | 合格
2187 | 黄山市局 | 狮石乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
2188 | 黄山市局 | 街口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
2189 | 黄山市局 | 璜田中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
2190 | 黄山市局 | 长陔乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
2191 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司凫峰大众药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
2192 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司大坦药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放
2193 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司百杏林大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放 | 补报
2194 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司城安药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
2195 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司吉康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邱吉平 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
2196 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司大北埠药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邱吉平 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
2197 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司牯牛降大药房店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格
2198 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司安凌药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放 | 补报
2199 | 黄山市局 | 黄山市仁信医药连锁有限公司金字牌药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 沈乙 | 左玥珺 |  | 合格
2200 | 黄山市局 | 祁门县金字牌大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 沈乙 | 左玥珺 |  | 合格
2201 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司南门店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 方建军 | 梅俊毅 |  | 合格
2202 | 黄山市局 | 祁门县祁红乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 验收记录不全
2203 | 黄山市局 | 祁门县平里中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
2204 | 黄山市局 | 祁门县塔坊镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
2205 | 黄山市局 | 祁门县大坦乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
2206 | 黄山市局 | 祁门县祁山镇卫生院乔山分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 1、未做验收记录；2、未做温湿度记录。
2207 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 1、检验科采购的冷链品种未见冷链交接单；2、检验科冰箱内未做温湿度记录。 | 补报
2208 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院雷湖分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
2209 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院赤岭分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
2210 | 黄山市局 | 祁门县箬坑乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
2211 | 黄山市局 | 祁门县小路口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
2212 | 黄山市局 | 祁门县渚口乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
2213 | 黄山市局 | 祁门县凫峰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
2214 | 黄山市局 | 祁门县历口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 检验科冰箱内未做温湿度记录
2215 | 黄山市局 | 祁门县闪里镇叶家村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
2216 | 黄山市局 | 祁门县闪里镇箬坑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
2217 | 黄山市局 | 祁门县新安镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
2218 | 黄山市局 | 祁门县箬坑乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
2219 | 黄山市局 | 祁门县闪里中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
2220 | 黄山市局 | 美溪乡红光村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-03 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格 |  | 补报
2221 | 黄山市局 | 黟县慈济大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 查秀梅 | 刘梦然 |  | 合格
2222 | 黄山市局 | 黟县柯村镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格 |  | 补报
2223 | 黄山市局 | 黟县徽缘药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 查秀梅 | 刘梦然 |  | 合格
2224 | 黄山市局 | 黟县人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
2225 | 黄山市局 | 黟县福生堂药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
2226 | 黄山市局 | 黄山仁信医药有限公司利民大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李志有 | 章蕾 |  | 合格
2227 | 黄山市局 | 美溪乡杨家墩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-11 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
2228 | 黄山市局 | 宏村镇汤蜀村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 程曦 | 严晓锋 |  | 合格
2229 | 黄山市局 | 宏村镇屏山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 程曦 | 严晓锋 |  | 合格
2230 | 黄山市局 | 洪星乡同川村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未做购进记录 | 已现场整改
2231 | 黄山市局 | 洪星乡杨家墩医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格
2232 | 黄山市局 | 洪星乡联光村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
2233 | 黄山市局 | 宏潭乡竹溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格
2234 | 黄山市局 | 宏潭乡佘溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
2235 | 黄山市局 | 宏潭乡塘田村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据和购进验收记录
2236 | 黄山市局 | 宏潭乡塘田村医疗室2 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据和购进验收记录
2237 | 黄山市局 | 宏潭乡溪下村第二医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据
2238 | 黄山市局 | 洪星乡溪下村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
2239 | 黄山市局 | 柯村镇翠林第二医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未做购进记录
2240 | 黄山市局 | 柯村镇江溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
2241 | 黄山市局 | 柯村镇三合村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
2242 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司第二药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
2243 | 广德县局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司广德十九店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
2244 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司第二药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
2245 | 广德县局 | 广德县康泰药房有限责任公司健民店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
2246 | 广德县局 | 安徽华源康瑞医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 张辉程 | 余庄宏 |  | 限期整改 | 医疗器械仓库部分医疗器械直接摆放于地面
2247 | 广德县局 | 广德县千和全医药连锁有限公司六店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
2248 | 广德县局 | 广德县誓节荣城药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
2249 | 广德县局 | 广德亮洁眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张辉程 | 时新月 |  | 合格
2250 | 广德县局 | 广德县桃州镇横山社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
2251 | 广德县局 | 广德县桃州镇横山社区高湖服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
2252 | 广德县局 | 广德县桃州镇祠山岗社区双河服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
2253 | 广德县局 | 广德县桃州镇桃州社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
2254 | 广德县局 | 广德县民琴大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
2255 | 广德县局 | 广德县观祥药店有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
2256 | 广德县局 | 广德县千和全医药连锁有限公司六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
2257 | 广德县局 | 广德春霖大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 史江宁 | 汪超 |  | 合格
2258 | 广德县局 | 广德琦晨大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 史江宁 | 汪超 |  | 合格
2259 | 广德县局 | 广德杰欣大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 胡成义 | 汪超 |  | 合格
2260 | 广德县局 | 广德县三好大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 雷士木 | 蒋志胜 |  | 合格
2261 | 广德县局 | 广德县多多药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 雷士木 | 蒋志胜 |  | 合格
2262 | 广德县局 | 广德县施康药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 贾方勇 | 万安义 |  | 限期整改 | 进货企业资质材料不全
2263 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司邱村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 贾方勇 | 万安义 |  | 限期整改 | 进货企业资质材料不全
2264 | 广德县局 | 广德县誓节镇恒康药店（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
2265 | 广德县局 | 广德县誓节镇杨杆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
2266 | 广德县局 | 广德县誓节镇冷家宏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
2267 | 广德县局 | 广德县誓节镇石鼓村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
2268 | 广德县局 | 广德县卢村乡石峻村医疗点 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
2269 | 广德县局 | 广德县卢村乡石狮村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
2270 | 广德县局 | 广德县卢村乡高庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
2271 | 广德县局 | 广德县卢村乡高庙村医疗点 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
2272 | 广德县局 | 广德县东亭乡高峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 董飞 | 周滋响 |  | 合格
2273 | 广德县局 | 广德县四合乡家银药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李新水 | 洪赵佳 |  | 合格
2274 | 广德县局 | 广德县四合乡仁伟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李新水 | 洪赵佳 |  | 合格
2275 | 广德县局 | 广德百姓缘医药连锁有限公司杨滩店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格
2276 | 广德县局 | 广德县富春堂药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格
2277 | 广德县局 | 广德县良娟药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格
2278 | 宿松县局 | 柳坪乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏柜内无温湿度计、无温湿度记录、供货方资质不规范等 | 7月监管信息
2279 | 宿松县局 | 二郎镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷链医疗器械设备内未建立温湿度记录、冷藏设备陈旧、现场未提供冷链运输交接单等 | 7月监管信息
2280 | 宿松县局 | 北浴乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏箱内无温湿度计和记录、现场未提供冷链运输交接单、供货方资质不规范等 | 7月监管信息
2281 | 宿松县局 | 陈汉乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷链运输交接单不规范、冷藏柜内无温湿度记录、使用质量管理制度未更新等 | 7月监管信息
2282 | 宿松县局 | 隘口乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏柜内存放其他物品、未做温湿度记录、质量管理制度未更新等 | 7月监管信息
2283 | 宿松县局 | 破凉镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 现场未提供冷链运输交接单、无温湿度记录等 | 7月监管信息
2284 | 宿松县局 | 程岭乡龙安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品未按要求贮存、无分类标识、部分药品直接与地面接触等
2285 | 宿松县局 | 程岭乡程岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 供货方资质不全、药品无分类标识、部分药品直接与地面接触等
2286 | 宿松县局 | 程岭乡黄山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 无空调和冷藏柜等设备、供货方资质不全、药品货架上无分类标识等
2287 | 宿松县局 | 程岭乡彭桥村室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 未执行验收记录、部分药品直接与地面接触、货架无分类标识等
2288 | 宿松县局 | 程岭乡乔木村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品未按要求贮存、未执行两票制、药品未分类存放等
2289 | 宿松县局 | 程岭乡杨辛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品直接与地面接触、未执行验收制度、部分药品未按要求贮存等
2290 | 宿松县局 | 程岭乡纱帽村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 药品货架上无分类标识、部分阴凉贮存药品未按要求贮存、供货方资质不全等
2291 | 宿松县局 | 程岭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 无冷链运输交接单、培训档案不全、不良反应开展不力等
2292 | 省局器械处 | 安徽省康宁实业（集团）有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/7/31-8/1 | 朱德宏 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1.负责过程检验人员汤某某学历为初中，不符合《岗位职责与岗位要求》（AK/QA-S-04-02)的规定； 2.百级洁净间的排风口直接与非洁净区相通； 3.企业使用千分尺测量缝合线线径，测量精度不符合要求（可吸收性外科缝线产品技术要求使用线径测量仪的精度为0.002毫米）； 4.未对设计开发中钻孔、压扁等工艺更改进行记录评审和验证； 5.企业未确定缝合线等主要物料进场验收准则。未能按照《带线缝合针检验规程》（AK/QA-1-16-01-01)对缝合线进行及时检验即入库(待首次使用时才申请检验； 6.企业未能提供物料仓库内存放的60.4公斤标识为“上海针丝”生产的批号为“160324”的钢丝的购进票据 ； 7.可吸收性外科缝线的批生产记录不能满足可追溯要求。如无内包装封口的温度、运行速度等参数记录；无电解参数记录等； 8.可吸收性外科缝线出厂检验规程未规定“细菌内毒素”检验项目，且缝合线原料的出厂检验报告无热原检测项目，直接接触产品的铝箔袋和硬纸片未对初始污染菌进行控制； 9.可吸收性外科缝线原始检验记录中无褪色实验、环氧乙烷残留、含水量等项目检测原始数据。外协件原始检验记录无抽样数量、检测数据及检验人员签字； 10.百级洁净间与相邻万级洁净间压差为4帕； 11.洁净间清场不彻底。切线区域地面存在较多废料。部分物料箱存放有废物； 12.工艺用水消毒记录中仅记载消毒的时间和操作人信息，无消毒后清除臭氧残留措施的记录或相关检测数据验证报告。 | 飞行检查
2293 | 省局器械处 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/2-8/3 | 朱德宏 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1.空调机组、初、中效过滤器的压差计均显示为50帕，与实际压差不一致； 2.批生产记录中未记录破碎粒料的投料信息，无不合格品处置记录； 3.物料仓库和针头组装车间存放有过期的环氧胶；单组分针头胶标签上的生产批号为手写或空白；标识为“北京航天科创技术开发有限公司”的试剂只标识规格，无品名 ； 4.气相色谱仪再确认报告均为仪器说明书内容，无自行检测数据；未对其计算机软件进行确认； 5.高透明聚丙烯物料验收准则要求开展“试样制备”检测项目，但企业未能提供制样过程及检测原始记录； 6.企业规定压缩空气制取设备中机油过滤器使用寿命为3000小时（约四个月），其中2016年8月25日更换后至2017年4月28日才再次更换；机油过滤器和精密过滤器更换后检测“沉降菌项”的原始记录无微生物培养过程等信息； 7.工艺用水使用1%甲酸溶液消毒后未确定清洗时间或检测甲酸残留量； 8.聚丙烯专用料供应商审核资料中，收集的生物学性能检测报告出具时间为2010年初，截至检查时企业未再收集该物料的生物学性能检测报告，也未对该物料开展或委托开展生物学性能检测。聚丙烯树脂（PPR-MS16)供应商出具的该物料检测报告与《医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料》（YY/T 0242-2007)要求不符，报告中无酸碱度、重金属、镉含量等化学性能检测指标，且拉伸屈服应力的质量指标为大于20.0(标准规定为大于等于30.0,报告实测数据为25.0)。 | 飞行检查
2294 | 省局器械处 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/7/31-8/1 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改（企业主动停产整改） | 1.1名女工从洁净走廊进入男更缓冲间； 2.粉碎间空调回风口内有粉料残渣； 3.洁净车间区空间不足，如中间品库过于拥挤；自动组装间堆放有中间品； 4.热合车间温度为27.8℃，相对湿度为66.7%； 5.器具清洗间操作台有大面积锈斑； 6.粉碎间用于清洁粉碎机的压缩空气未经净化处理； 7.空气净化系统初中效压力表数值为“0”； 8.工艺用水的储罐和输送管道清洗消毒记录为每月一次，其《两级反渗透制水设施标准操作规程》（文件编号：SOP/SB-0040)要求为每周一次； 9.一次性使用输液器（带针）（生产批号：20170630）生产记录中未包括留样产品和成品检验用样品的生产信息； 10.物料脱外包间进入洁净区的传递窗已损坏； 11.自动组装间调节器组装机未及时清场，设备上有剩余物料； 12.注射器正压测试仪（ZZ15810-B)现场无法完成操作演示。 | 飞行检查。企业主动停产整改。
2295 | 省局器械处 | 天长市康腾医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/1-8/2 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改 | 1.制水设备操作人员不知道纯化水储罐及输送管道清洗消毒知识； 2.检查引导人员未按净化程序穿戴工作帽和口罩； 3.针尖组装间1名工人未按要求佩戴口罩； 4.成品库南面大门旁边有积水、杂草；包材库旁道路上堆放有大量生产加工废料； 5.洁净车间部分功能间压差表未按时校准，如注塑间压差表校准效期至2018年7月2日； 6.洁净车间部分功能间温湿度数据超标，如组装间温度为28.4℃，湿度为82%； 7.洁净车间部分区域墙体连接处有裂缝； 8.质检室未建立检验仪器和设备的使用记录； 9.部分外贸订单产品批生产记录记录格式不规范； 10.部分外贸订单产品批检验记录内容不完整。 | 飞行检查
2296 | 省局器械处 | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/2-8/3 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改 | 1.滴斗注塑间地面有积水；洁具间存放生活用品，如水杯； 2.输液器挤塑车间无温湿度监控装置； 3.周转库压差表数值为“0”； 4.洁净车间臭氧消毒记录不完整，部分功能间无臭氧消毒原始记录； 5.原材料进入洁净区进行紫外消毒处理，但未进行清洁效果验证； 6.部分产品批生产记录未包括灭菌器机打记录； 7.生产过程中产生的不合格品未标识、隔离并放置在规定区域； 8.清洁用抹布未按清洁区域进行区分使用，易混用； 9.输液器车间工位器具存放在周转库，未设立专门的工位器具存放间； 10.中间品库（周转库）半成品未规定储存时间和条件； 11.超净工作台和生物安全柜沉降菌检测时取样点数量不符合YY0033标准要求； 12.未定期对初始污染菌进行汇总和趋势分析。 | 飞行检查
2297 | 省局器械处 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/14-8/15 | 朱德宏 | 袁渊 |  | 限期整改 | 1.一次性使用无菌注射器用活塞的来料检验报告依据为YY/T0243-2003（YY/T0243-2016已于2017年1月1日实施），未包含“灰分”检验项目； 2.批号为20180620的“一次性使用无菌注射器”的批生产记录中，注射器自动封口工艺参数（温控2：“145-185℃”）与经确认的工艺参数（温控2：142℃）不一致； 3.成品放行仅关注物料检验、过程检验和成品检验结果，未对生产过程控制参数进行汇总审核； 4.进入注塑车间的工艺用气和输送粒料的管道与车间顶壁的接口处未密封； 5.工艺用水管道采用过氧化氢消毒，消毒后未按照文件要求填写冲洗时间； 6.洁净室使用的工艺用气净化装置中油过滤器芯、空气过滤器气芯、油气分离器更换后未及时开展空气洁净度检测。 | 飞行检查
2298 | 省局器械处 | 合肥永康电子科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 洪星 | 杨楷 |  | 限期整改 | 1、现任管理者代表不熟悉医疗器械政策法规及医疗器械生产质量管理规范，不能适应企业管理质量需求。 2、企业的厂房与设施未能进行合理的设计、布局和使用。如生产车间卫生状况差，堆放有大量与生产无关的杂物；物料仓库不能满足原材料、包装材料、中间品等贮存条件和要求，未能进行有序、分区存放各类材料和产品，无产品的贮存记录。 3、企业建立的质量管理体系文件均为2009年1月前编制，整个质量管理体系文件不符合医疗器械生产质量管理规范的要求。 4、企业现场未能提供质量协议。 5、管理评审侧重于形式，未能持续有效跟进法律法规变化等。 6、仓库现场物品摆放混乱，未见明确分区标识。 7、企业现场调阅成品检验记录发现无检验员、审核人签名，没签署日期。 8、未按要求登记销售记录，不便追溯。 | 飞行检查。企业主动停产整改。
2299 | 省局器械处 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/16-8/17 | 洪星 | 熊永恒 |  | 限期整改 | 1.现场检查发现放行人员未严格按照企业《产品放行分销程序》（编码:ZY-DXC02-711，版本第A/2版）明确内容执行； 2.车金工作室打磨焊接环节用液化气罐应相对隔离、通风； 3.检查现场发现编号为"1806200125"设计单背面相关记录等有随意涂改，未标注修改人及修改日期等，调阅记录控制程序（ZY/DXC02-402)也未明确相关要求； 4.企业现场未能提供采购单所示产品的详细采购要求； 5. 抽查企业《物料平衡检查记录》（6月份，文件编号:ZY/QMSR-769)中:无“牙科烤瓷合金”（规格型号:傲丹特61)物料平衡记录，序号6“氧化锆锆块”不适宜此表； 6. 编号“1807200432”产品生产记录中未记录主要原材料名称、批号。 | 飞行检查

## 合肥
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司井田店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
2 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司亿生店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
3 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房有限公司义井路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
4 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司义井路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
5 | 合肥市局 | 安徽安宁大药房连锁有限公司第五分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
6 | 合肥市局 | 合肥惠尔康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
7 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司和煦园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
8 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司和煦药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
9 | 合肥市局 | 合肥红枫林药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张静 | 徐智 |  | 合格
10 | 合肥市局 | 合肥市纳春大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
11 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合瓦路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
12 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司丁香园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
13 | 合肥市局 | 合肥昌德堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
14 | 合肥市局 | 安徽药膳堂大药房有限公司合瓦路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
15 | 合肥市局 | 安徽益丰大药房连锁有限公司金庐店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
16 | 合肥市局 | 安徽新康缘智慧大药房连锁有限公司北一环店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
17 | 合肥市局 | 合肥福正堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
18 | 合肥市局 | 合肥远大医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
19 | 合肥市局 | 双岗街道高河埂社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张静 | 徐智 |  | 合格
20 | 合肥市局 | 合肥华研白癜风防治所附属中西医结合医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
21 | 合肥市局 | 舒医生中西医结合诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陆舰 | 徐智 |  | 合格
22 | 合肥市局 | 庐阳区双岗街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格 |  | 7月监管信息
23 | 合肥市局 | 合肥龙华医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
24 | 合肥市局 | 合肥白领安琪儿妇产医院有限公司 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
25 | 合肥市局 | 本草中西医结合门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
26 | 合肥市局 | 安徽韩美整形外科医院管理股份有限公司 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 胡传勇 | 徐智 |  | 合格
27 | 合肥市局 | 大杨卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 毕永松 | 周玲 |  | 合格
28 | 合肥市局 | 安徽鑫众大药房连锁有限公司桐城路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 赵彬 | 汤贫先 |  | 合格
29 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司长江中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 杨莉 | 吴会忠 |  | 合格
30 | 合肥市局 | 安徽省百家信大药房连锁有限公司宿州路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
31 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司淮河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-23 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
32 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司鼓楼商厦医药专柜 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-20 | 王龙 | 金铭 |  | 合格 |  | 7月监管信息
33 | 合肥市局 | 国缘大药房金都华庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴江善 | 钟梅 | 杨曙生 | 合格
34 | 合肥市局 | 五里卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 钟梅 | 吴江善 | 杨曙生 | 合格
35 | 合肥市局 | 肥西县桃花镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
36 | 合肥市局 | 肥西县三河医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
37 | 合肥市局 | 肥西县严店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格 |  | 7月监管信息
38 | 合肥市局 | 肥西县花岗镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
39 | 合肥市局 | 肥西县紫蓬镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
40 | 合肥市局 | 肥西县山南镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 部分医疗器械直接堆放于地面
41 | 合肥市局 | 肥西县柿树岗乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 温湿度记录不全
42 | 合肥市局 | 肥西县铭传乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 限期整改 | 部分过期医疗器械未存放于不合格区，缺少地垫，温湿度记录不全
43 | 合肥市局 | 肥西县官亭镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邵正红 | 邹明娟 |  | 合格
44 | 合肥市局 | 安徽天禾医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 限期整改 | 一楼、二楼常温库有医疗器械与非医疗器械混放现象 | 7月监管信息
45 | 合肥市局 | 安徽远望医药科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 合格
46 | 合肥市局 | 合肥三立医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 双凤凤霞标准厂房仓库内无温湿度调控设备。
47 | 合肥市局 | 安徽诺迈德贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 销售记录不全，无注册证号等。
48 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司康民店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 合格
49 | 合肥市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限公司日之惠店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 韩春艳 | 李程 |  | 限期整改 | 销售的隐形眼镜及护理液未入计算机系统且未见采购、验收及销售记录。
50 | 合肥市局 | 长丰县杨庙中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 韩春艳 | 李程 | 季程飞 | 限期整改 | 医疗器械库区内无温湿度计且有部分产品直接触地存放
51 | 合肥市局 | 长丰县义井乡徐辉大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 王欢喜 | 范化锐 |  | 合格
52 | 合肥市局 | 合肥市保福康大药房有限公司庄墓分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李程 | 裴乃云 | 夏旭鹏 | 限期整改 | 抽取天然胶乳橡胶避孕套（批号：20170302）未能提供购进票据。
53 | 合肥市局 | 合肥市百福生大药房连锁有限公司庄墓店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李程 | 裴乃云 | 夏旭鹏 | 限期整改 | 抽取杜蕾斯（批号：1000181834 ）未能提供购进票据。
54 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司淝河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 马海昌 | 茆帮来 |  | 合格
55 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司连锁总店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
56 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司新都会店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
57 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司皖江路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 蒋华梅 | 茆帮来 |  | 合格
58 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司马鞍山路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
59 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司望湖北路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
60 | 合肥市局 | 合肥乐八眼镜有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
61 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司王大郢店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
62 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司金地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
63 | 合肥市局 | 合肥徽派眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 蒋华梅 | 沈红 |  | 合格
64 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司银杏苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
65 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司淝河路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
66 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司青年路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾贤刚 | 周围 |  | 合格
67 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司菱水苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 贾波 | 张庆芝 |  | 合格
68 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖新区一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
69 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖新区一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
70 | 合肥市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限责任公司金源店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵骥 | 杨瑾 |  | 合格
71 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司民康店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王阳 | 董学军 |  | 合格
72 | 合肥市局 | 高新区天乐社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 唐秀丽 | 王润杰 |  | 合格
73 | 合肥市局 | 合肥松鹤大药房连锁有限公司三十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 郜文 | 徐飞 |  | 合格
74 | 合肥市局 | 安徽福润堂大药房连锁有限公司祥源城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 鲍勇斌 | 蔡治 |  | 合格
75 | 合肥市局 | 安徽百家信大药房连锁有限公司祥源城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 鲍勇斌 | 蔡治 |  | 合格
76 | 合肥市局 | 合肥付记药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 胡学涛 | 徐飞 |  | 合格
77 | 合肥市局 | 合肥市玉永大药房连锁有限公司永和家园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 鲁皓 | 徐飞 |  | 合格
78 | 合肥市局 | 合肥松鹤大药房连锁有限公司南岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 鲁皓 | 姚伟 |  | 合格
79 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司香樟大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 凌云龙 | 马婷婷 |  | 合格
80 | 合肥市局 | 合肥景天大药房连锁有限公司科学大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 唐秀丽 | 孙银鹏 |  | 合格
81 | 合肥市局 | 安徽药膳堂大药房连锁有限公司香樟大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 孙银鹏 | 陈珅培 |  | 合格
82 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司兴园小区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙银鹏 | 马远想 |  | 合格
83 | 合肥市局 | 合肥市福顺堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙银鹏 | 马远想 |  | 合格
84 | 合肥市局 | 合肥市第八人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 王红星 | 沈燕宁 |  | 合格
85 | 合肥市局 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 王红星 | 沈燕宁 |  | 限期整改 | 验收记录不全
86 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司肥东义之和店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 李萍 | 朱捷 |  | 合格 |  | 7月监管信息
87 | 合肥市局 | 肥东县人民中西药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
88 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房有限公司肥东人民路二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
89 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司肥东人民路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
90 | 合肥市局 | 合肥市肥东德康医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格 |  | 7月监管信息
91 | 合肥市局 | 安徽福润堂大药房连锁有限公司肥东二中店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 戎雪 | 王凤梅 |  | 限期整改 | 现场未见《第二类医疗器械经营备案表》
92 | 合肥市局 | 众兴乡永安卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
93 | 合肥市局 | 肥东县百合大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗燕 | 葛李威治 |  | 合格
94 | 合肥市局 | 众兴乡大高村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
95 | 合肥市局 | 肥东众济大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 邵明泉 | 魏亚兰 | 王世强 | 合格
96 | 合肥市局 | 肥东县马湖乡小陶村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵明泉 | 魏亚兰 | 王世强 | 合格
97 | 合肥市局 | 肥东县石塘李益中西药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
98 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司肥东石塘镇店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
99 | 合肥市局 | 肥东县张集乡胡巷村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
100 | 合肥市局 | 肥东县张集乡新联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
101 | 合肥市局 | 肥东县张集乡民兵村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
102 | 合肥市局 | 肥东县张集乡卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余诗青 | 张春玲 |  | 合格
103 | 合肥市局 | 肥东石塘学珍大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
104 | 合肥市局 | 肥东县石塘镇信谊大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
105 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司肥东石塘镇金桥街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡韬 | 陈益民 |  | 合格
106 | 合肥市局 | 众兴乡永安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 韩志敏 | 管文远 |  | 合格
107 | 合肥市局 | 安徽时珍堂大药房连锁有限公司长江东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 陶善斌 | 李卫国 |  | 合格
108 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥泗州路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 陈彤 | 孙文清 |  | 合格
109 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司裕溪路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨长平 | 沈川 | 代静静 | 合格
110 | 合肥市局 | 安徽省立大药房连锁有限公司百度药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 洪剑清 | 何明剑 | 合格
111 | 合肥市局 | 合肥药济堂大药房有限公司金座嘉园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 许有传 | 何明剑 | 合格
112 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司双七路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈东骥 | 许有传 | 何明剑 | 合格
113 | 合肥市局 | 合肥同创药房有限公司临泉路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吴兰 | 贾坤 |  | 合格
114 | 合肥市局 | 合肥宏宸大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王婷 | 张迪翰 |  | 合格
115 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司濉溪路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张凯 | 陆雯 | 袁凯新 | 合格
116 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司泉北公寓店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
117 | 合肥市局 | 安徽知药堂大药房连锁有限公司第二十九分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
118 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司新蚌埠路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
119 | 合肥市局 | 安徽省福济堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
120 | 合肥市局 | 安徽省邻加医康复大药房有限公司合肥分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 周晓鸣 | 吕荣军 |  | 合格
121 | 合肥市局 | 安徽行天下大药房连锁有限公司海洋店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
122 | 合肥市局 | 安徽鑫兴大药房有限公司胜利路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
123 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司胜利广场药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
124 | 合肥市局 | 安徽省国缘大药房连锁有限公司胜利路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
125 | 合肥市局 | 合肥昊泰大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
126 | 合肥市局 | 安徽国大药房连锁有限公司新亚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
127 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司站西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
128 | 合肥市局 | 安徽广济大药房连锁有限公司胜利广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
129 | 合肥市局 | 肥东县仁赫堂大药房有限公司信地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张胜 | 吕荣军 |  | 合格
130 | 合肥市局 | 安徽安宁大药房连锁有限公司信地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
131 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司全椒路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
132 | 合肥市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司合肥二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王后武 | 纪雄 |  | 合格
133 | 合肥市局 | 胜利明光街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 梅慧 | 项本荣 |  | 合格 |  | 7月监管信息
134 | 合肥市局 | 嘉山路街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 梅慧 | 项本荣 |  | 限期整改 | 库房无空调和温湿度计
135 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司欣塘家园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 许云 | 夏铨锌 |  | 合格
136 | 合肥市局 | 合肥光大药房连锁有限公司永福药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王斌 | 许云 |  | 合格
137 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥荷花路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王斌 | 许云 |  | 合格
138 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥大铺头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 王斌 | 许云 |  | 合格
139 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司樊洼路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴斌 | 公为英 |  | 合格
140 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司安粮广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 王军 | 牛玙婷 |  | 合格
141 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司琥珀山庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范雪婷 | 杜晓妹 |  | 合格
142 | 合肥市局 | 安徽省立药房连锁有限公司明星药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范雪婷 | 杜晓妹 |  | 合格
143 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司西园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张玉 | 郑东进 |  | 合格
144 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司三里庵店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张玉 | 郑东进 |  | 合格
145 | 合肥市局 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司为民农大店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 许强 | 张玉 |  | 合格
146 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司田埠西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张洁 | 陈咏琦 |  | 合格
147 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司乐客来店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 任勇 | 马乾铖 |  | 合格
148 | 合肥市局 | 安徽立方连锁药房有限公司湖光路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 彭江华 | 任勇 |  | 合格
149 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司恒大华府店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 陈湘琼 |  | 合格
150 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司政务万达店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 梁蓉 |  | 合格
151 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司合肥名门首府店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 黄延军 | 陈湘琼 |  | 合格
152 | 合肥市局 | 安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司岸上玫瑰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 黄延军 | 黄勤 |  | 合格
153 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司国际花都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 黄延军 | 周向阳 |  | 合格
154 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司红鑫新村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 蔡沙琳 | 杜艳 |  | 合格
155 | 合肥市局 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司梅山药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-19 | 朱庭兰 | 蒋琳 |  | 合格
156 | 合肥市局 | 蜀山区稻香村街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王军 | 牛玙婷 |  | 合格
157 | 合肥市局 | 南七街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴远大 | 汤铃莉 |  | 合格
158 | 合肥市局 | 三里庵街道二里街社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱庭兰 | 严敏春 |  | 合格
159 | 合肥市局 | 庐江县汤池中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 郭梅花 | 黄海燕 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
160 | 合肥市局 | 庐江县乐桥中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 郭梅花 | 黄海燕 |  | 限期整改 | 未查核或记录采购的冷藏器械运输时间和温湿度等。
161 | 合肥市局 | 庐江县万山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 郭梅花 | 张向明 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
162 | 合肥市局 | 庐江县罗河镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 郭梅花 | 夏政权 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
163 | 合肥市局 | 庐江县郭河镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 郭梅花 | 朱传斌 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱内无温度计和温度记录等。
164 | 合肥市局 | 庐江县金牛中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 郭梅花 | 施然 | 黄海燕 | 限期整改 | 未查核或记录采购的冷藏器械运输时间和温湿度等。
165 | 合肥市局 | 庐江县泥河中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-02 | 郭梅花 | 王栋先 | 黄海燕 | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱无温度记录等。
166 | 合肥市局 | 庐江县冶父山镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭梅花 | 黄海燕 | 孙杨 | 限期整改 | 未建立医疗器械相关管理制度、贮藏冷藏器械冰箱无温度记录等。
167 | 合肥市局 | 庐江县盛桥中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭梅花 | 黄海燕 | 罗婕 | 限期整改 | 验收记录不规范（无验收人签名、验收结论和日期等。
168 | 合肥市局 | 庐江县庐城镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 郭梅花 | 张向明 |  | 限期整改 | 贮藏冷藏器械冰箱无温度计和温度记录等。
169 | 合肥市局 | 安徽省庐江县中医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭梅花 | 黄海燕 | 张向明 | 限期整改 | 检验科冰箱内无温度计和温度记录等
170 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司御景前城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
171 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨河小区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
172 | 合肥市局 | 合肥经济技术开发区春之星药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
173 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司临湖店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
174 | 合肥市局 | 安徽省国泰瑞福堂医药连锁有限公司十五店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
175 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司十九店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
176 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司连锁二十八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
177 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司观澜华庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
178 | 合肥市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥清潭路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
179 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司连锁四十一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
180 | 合肥市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司滨湖前城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
181 | 合肥市局 | 合肥市延鹤大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
182 | 合肥市局 | 安徽国誉堂大药房有限责任公司临湖社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
183 | 合肥市局 | 合肥康之源大药房有限公司临湖社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
184 | 合肥市局 | 合肥市昱阳大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 余刘鸣 | 何传易 |  | 合格
185 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
186 | 合肥市局 | 合肥绿健大药房连锁有限公司九店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
187 | 合肥市局 | 肥西县医药公司高刘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
188 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区益民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
189 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区龙会大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
190 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区家琼药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
191 | 合肥市局 | 肥西县医药公司高刘镇振兴大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
192 | 合肥市局 | 合肥市经济技术开发区晓玲药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
193 | 合肥市局 | 合肥市长岗大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
194 | 合肥市局 | 合肥市老方药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
195 | 合肥市局 | 合肥祥敏药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘勇 | 王德政 |  | 合格
196 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司三十头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
197 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
198 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司杨岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
199 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司清华名苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
200 | 合肥市局 | 合肥格宁大药房连锁有限公司三十一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
201 | 合肥市局 | 合肥市心连心大药房有限公司瓦岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
202 | 合肥市局 | 新站区新店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
203 | 合肥市局 | 新站区三十头镇三十头村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
204 | 合肥市局 | 新站区三十头镇四十头村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
205 | 合肥市局 | 新站区三房岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
206 | 合肥市局 | 新站区三十头镇卫岗卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘秋实 | 丁逸尘 |  | 合格
207 | 合肥市局 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-27 | 王烈华 | 单彦超 | 方春强 | 限期整改 | 仓库领料单和物料货位卡无生产厂家和批号信息 | 7月监管信息。全项目检查。
208 | 合肥市局 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-29 | 洪建新 | 汪安 | 吕文军 | 限期整改 | 原辅料进出缓冲间无压差指示装置 | 7月监管信息。全项目检查。
209 | 合肥市局 | 威尚生物技术（合肥）有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-06 | 龙剑眉 | 周宏 |  | 合格
210 | 合肥市局 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 肖华 | 曹德田 | 汪浩亮 | 限期整改 | 文件修订后不能够识别文件的更改和修订状态 | 全项目检查
211 | 合肥市局 | 安徽汇智信息技术有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 朱静 | 董增惠 | 曹德田 | 限期整改 | 《文件管理控制程序》中未明确技术文件的保存期限。 | 全项目检查
212 | 合肥市局 | 合肥天达诊断试剂有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-15 | 周宏 | 龙剑眉 | 欧元元 | 合格
213 | 合肥市局 | 安徽安吉医药科技有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-20 | 周宏 | 龙剑眉 |  | 合格
214 | 合肥市局 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
215 | 合肥市局 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 跟踪检查 | 2018-08-24 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
216 | 合肥市局 | 华润安徽医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
217 | 合肥市局 | 安徽省红业医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
218 | 合肥市局 | 安徽省医药（集团）股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘万凯 | 周宏 |  | 合格
219 | 合肥市局 | 安徽易安新医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘万凯 | 周宏 |  | 合格
220 | 合肥市局 | 安徽省凯斯诺医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 周宏 |  | 限期整改 | 存放冷藏试剂的冰箱无温度记录
221 | 合肥市局 | 安徽浩大生物科技公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 现场不能提供乙肝五项检测试剂盒采购票据和冷链记录
222 | 合肥市局 | 合肥市凯姆箭医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 一楼库房较拥挤，与经营规模不相适应。
223 | 合肥市局 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 仓库面积偏小与需求不相适应。
224 | 合肥市局 | 安徽创鼎医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 现场不能提供所抽医疗器械采购票据和冷链记录。
225 | 合肥市局 | 安徽风迈医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 计算机质量管理系统不能使用、现场不能提供所抽医疗器械采购票据和冷链记录。
226 | 合肥市局 | 合肥安信医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-02 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 公司制度中无运输管理制度，常温库未分区。 | 交叉检查
227 | 合肥市局 | 安徽广利医疗股份有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 冷库未定期验证。 | 交叉检查
228 | 合肥市局 | 国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 李敬发 | 吴健 | 孙杏连 | 限期整改 | 销售记录项目不全。 | 交叉检查
229 | 合肥市局 | 安徽康玖顺商贸有限有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-31 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 该公司办公场所发现有安徽玖健公司的出、入库单据和资料。
230 | 合肥市局 | 安徽玖健商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-31 | 刘万凯 | 欧元元 |  | 限期整改 | 该公司和安徽康玖顺公司的内勤和办公存在交叉和共用情况。
231 | 合肥市局 | 安徽爱特运通医药有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 未对转岗员工进行岗前培训
232 | 合肥市局 | 安徽立方药业有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-02 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
233 | 合肥市局 | 安徽省旭冲电子科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
234 | 合肥市局 | 巢湖市宾雄医疗器械有限公司仁慧分公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-04 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 培训不到位
235 | 合肥市局 | 合肥润颢医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-05 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 仓库温度记录不及时，人员培训不到位。
236 | 合肥市局 | 合肥新丰医疗用品有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
237 | 合肥市局 | 安徽省扶宋商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
238 | 合肥市局 | 安徽艾婍医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
239 | 合肥市局 | 合肥姚姚医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
240 | 合肥市局 | 合肥同致医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
241 | 合肥市局 | 安徽商北医疗科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-11 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
242 | 合肥市局 | 合肥市迈通医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-12 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
243 | 合肥市局 | 合肥思沃特生物科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-13 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 温度记录每天只有一次
244 | 合肥市局 | 安徽省博和商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
245 | 合肥市局 | 安徽省新安国际贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
246 | 合肥市局 | 合肥得康之家商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-16 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
247 | 合肥市局 | 安徽久亿科贸有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-17 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
248 | 合肥市局 | 合肥漠视棱商贸有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
249 | 合肥市局 | 合肥鑫森科技有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 周宏 | 欧元元 |  | 限期整改 | 个别供货单位未提供销售人员身份证复印件
250 | 合肥市局 | 合肥英创医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
251 | 合肥市局 | 合肥子路医疗用品有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-21 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
252 | 合肥市局 | 安徽宏大国际融资租赁有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
253 | 合肥市局 | 合肥惠骏医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
254 | 合肥市局 | 合肥健昊医疗科技有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-24 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格
255 | 合肥市局 | 合肥众智医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-25 | 周宏 | 欧元元 |  | 合格

## 淮北
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 淮北市局 | 世东男科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘泉 | 朱胜 |  | 合格
2 | 淮北市局 | 女子友好医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李莉 | 朱胜 |  | 合格
3 | 淮北市局 | 淮北相淮妇产医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张晓东 | 裴红娟 |  | 合格
4 | 淮北市局 | 药圣堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
5 | 淮北市局 | 济黎药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
6 | 淮北市局 | 益寿堂大药房渠沟店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张恒 | 梁彪 |  | 合格
7 | 淮北市局 | 春天大药房煤师院店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 姚素侠 | 丁小梅 | 杜影侠 | 合格
8 | 淮北市局 | 建国社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 姚素侠 | 孙林 | 徐新艳 | 合格
9 | 淮北市局 | 相山区曙光社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 任复生 | 杨学清 |  | 合格
10 | 淮北市局 | 春天大药房煤师院店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 姚素侠 | 孙林 | 丁小梅 | 合格
11 | 淮北市局 | 丰源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 姚素侠 | 丁小梅 | 杜影侠 | 合格
12 | 淮北市局 | 东山社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 孙林 | 杜影侠 | 丁小梅 | 合格
13 | 淮北市局 | 马庄社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 孙林 | 丁小梅 | 徐新艳 | 合格
14 | 淮北市局 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司百年香樟店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘玉萍 | 刘秀丽 |  | 限期整改 | 未提交2017年度自查报告、无养护记录
15 | 淮北市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司淮北相山南路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘玉萍 | 刘秀丽 |  | 限期整改 | 供货单位资质未加盖公章
16 | 淮北市局 | 八号桥社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李兰芳 | 孔伟 |  | 合格
17 | 淮北市局 | 幸福社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
18 | 淮北市局 | 淮北市相山区百姓缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
19 | 淮北市局 | 淮北市相山区学瑞福寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李兰芳 | 孔伟 |  | 合格
20 | 淮北市局 | 淮北市敬贤堂医药有限公司二十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 徐丽 | 孔伟 |  | 合格
21 | 淮北市局 | 淮北市敬贤堂医药连锁有限公司九十店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 陈涛 | 孔伟 |  | 合格
22 | 淮北市局 | 淮北市新阳光医药有限公司阳光店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
23 | 淮北市局 | 淮北市矿山集湖滨大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
24 | 淮北市局 | 淮北市新阳光有限公司三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
25 | 淮北市局 | 淮北市杜集区人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-12 | 吴树松 | 范红敏 |  | 合格
26 | 淮北市局 | 淮北市利尔康医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
27 | 淮北市局 | 淮北市职防医药连锁有限公司石台矿店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-12 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
28 | 淮北市局 | 张庄医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 赵萍 | 念于凯 |  | 合格
29 | 淮北市局 | 沈庄医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
30 | 淮北市局 | 朔里镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-04 | 陈明堂 | 马世省 |  | 合格
31 | 淮北市局 | 坡里卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 陈明堂 | 马世省 |  | 合格
32 | 淮北市局 | 石台镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
33 | 淮北市局 | 段园镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
34 | 淮北市局 | 牛眠卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
35 | 淮北市局 | 高岳街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
36 | 淮北市局 | 淮北金汇康妇产医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
37 | 淮北市局 | 淮北民生医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
38 | 淮北市局 | 杜集大众医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
39 | 淮北市局 | 淮北云龙医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
40 | 淮北市局 | 淮北阳光医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 范红敏 | 吴树松 |  | 合格
41 | 淮北市局 | 淮北平安医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
42 | 淮北市局 | 石台矿北村社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
43 | 淮北市局 | 石台矿南村社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 汪德明 | 王剑 |  | 合格
44 | 淮北市局 | 段元镇袁庄矿南社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
45 | 淮北市局 | 段元镇袁庄矿社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
46 | 淮北市局 | 杜集区段园镇绿原社居委社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 程功敏 | 岳永超 |  | 合格
47 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
48 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇土山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
49 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇赵楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
50 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇况楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
51 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇刁山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
52 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇平山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
53 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇谷山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
54 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
55 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇山南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
56 | 淮北市局 | 烈山区古饶镇赵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
57 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇赵集卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
58 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇王店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
59 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇新村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
60 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇双河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
61 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
62 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇大何村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
63 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇半峭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
64 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇殷楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
65 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇张庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
66 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇南元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
67 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇草庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
68 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇太山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
69 | 淮北市局 | 淮北市烈山区古饶镇秦楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王伟 | 姚宇业 |  | 合格
70 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇南庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
71 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇新南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
72 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇土型村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
73 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇蒋疃村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
74 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇华家湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
75 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇蔡里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
76 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇榴园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
77 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇凤凰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
78 | 淮北市局 | 淮北市烈山区烈山镇新北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
79 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇军王村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
80 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇雷山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
81 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇东风村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
82 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇宋疃村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
83 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇和村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
84 | 淮北市局 | 淮北市烈山区宋疃镇古饶村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王晓江 | 钟亚洲 |  | 合格
85 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇张圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
86 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇沈湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
87 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
88 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇高家村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
89 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇罗集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
90 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇吴井村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
91 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇双堆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
92 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇陈桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
93 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇魏圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
94 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇祝庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
95 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇马沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
96 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇熊庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
97 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇赵元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
98 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇谢店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
99 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇曹坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
100 | 淮北市局 | 濉溪县双堆集镇大桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 况福林 | 王峰 | 李亚军 | 合格
101 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛赵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
102 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛黄集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
103 | 淮北市局 | 濉溪黄保友内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-12 | 王峰 | 李绍龙 | 徐敬东 | 合格
104 | 淮北市局 | 濉溪县刘彬大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格 |  | 7月份监管信息
105 | 淮北市局 | 濉溪县康顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
106 | 淮北市局 | 濉溪县健康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
107 | 淮北市局 | 濉溪县新康奇大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
108 | 淮北市局 | 濉溪县鑫德安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
109 | 淮北市局 | 濉溪县高皇新村大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
110 | 淮北市局 | 濉溪县新海艳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
111 | 淮北市局 | 濉溪县铚城悦康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高宇峰 | 戴夫田 | 刘长敏 | 合格
112 | 淮北市局 | 濉溪县王景奇大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 高宇峰 | 刘长敏 |  | 合格
113 | 淮北市局 | 濉溪县太极大药房临涣店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 高宇峰 | 刘长敏 |  | 合格
114 | 淮北市局 | 濉溪县康振药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 高宇峰 | 戴夫田 |  | 合格
115 | 淮北市局 | 濉溪县临涣星瑞医疗器械信息服务部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 高宇峰 | 戴夫田 |  | 合格
116 | 淮北市局 | 韩村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
117 | 淮北市局 | 韩村镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
118 | 淮北市局 | 濉溪祁集便民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
119 | 淮北市局 | 濉溪祁集便民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
120 | 淮北市局 | 濉溪县中医医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周峰 | 王静 | 张帅 | 合格
121 | 淮北市局 | 濉溪县医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
122 | 淮北市局 | 濉溪县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
123 | 淮北市局 | 濉溪县医院综合门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 周峰 | 王静 |  | 合格
124 | 淮北市局 | 百善镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周峰 | 王静 |  | 合格
125 | 淮北市局 | 四铺镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周峰 | 王静 |  | 合格
126 | 淮北市局 | 五沟镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
127 | 淮北市局 | 濉溪县五沟界沟医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
128 | 淮北市局 | 濉溪县疾控中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 周峰 | 王静 |  | 合格
129 | 淮北市局 | 濉溪县疾控中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周峰 | 王静 |  | 合格
130 | 淮北市局 | 淮北济仁药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
131 | 淮北市局 | 淮北市国药远东医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
132 | 淮北市局 | 濉溪县孙峰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周峰 | 刘海印 |  | 合格
133 | 淮北市局 | 濉溪县双杏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
134 | 淮北市局 | 濉溪县五沟镇张彩侠大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
135 | 淮北市局 | 濉溪县宏康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
136 | 淮北市局 | 濉溪县五沟新宁顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王静 | 黄刚 |  | 合格
137 | 淮北市局 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 周峰 | 张帅 |  | 合格
138 | 淮北市局 | 濉溪县五沟卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 牛勇 | 孙凯 | 李学标 | 合格
139 | 淮北市局 | 濉溪县五沟卫生院白沙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 牛勇 | 孙凯 | 李学标 | 合格
140 | 淮北市局 | 濉溪县康胜医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周思刚 | 杨兵 |  | 合格
141 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇马乡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
142 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇徐楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
143 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇闫集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
144 | 淮北市局 | 濉溪县百善镇苇菠村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
145 | 淮北市局 | 濉溪县百善朱利华中医内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
146 | 淮北市局 | 濉溪县百善牛加成内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吕军令 | 王骥 |  | 合格
147 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇任圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
148 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇刘桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
149 | 淮北市局 | 濉溪县刘桥镇小城庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周宗武 | 杨凯 |  | 合格
150 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇淮海村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善从业人员资格证书、完善医疗器械使用、采购记录
151 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇祁集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善医疗器械备案记录
152 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇河涯村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善从业资格证书；完善一次性注射器进货查验记录
153 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇马桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘海印 | 赵军 |  | 合格
154 | 淮北市局 | 濉溪县韩村镇双沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 刘海印 | 赵军 |  | 限期整改 | 完善管理制度，完善药械票据
155 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇八里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
156 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇湖涯村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
157 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺五铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 张加胜 |  | 合格
158 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺镇洪南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 吕宾 |  | 合格
159 | 淮北市局 | 濉溪县四铺镇四铺镇湖涯村老苟家庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕宾 | 吕宾 |  | 合格
160 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇道口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
161 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇卧龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
162 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇和谐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
163 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇北张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
164 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇铁佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
165 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
166 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇南张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
167 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇崔楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
168 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇邹楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
169 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇梁庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
170 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇油榨村赵楼卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
171 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇孟楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
172 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇张黄庄村马庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
173 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇梁楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
174 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇古城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格
175 | 淮北市局 | 濉溪县铁佛镇岳集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王跃 | 李健 | 王云鹏 | 合格

## 亳州
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 亳州市局 | 亳州市人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王长德 | 张培培 |  | 合格
2 | 亳州市局 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王长德 | 张培培 |  |  |  | 该企业申报停产。
3 | 亳州市局 | 亳州市英华医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王长德 | 张培培 |  |  |  | 该企业医疗器械经营许可证过期。
4 | 亳州市局 | 安徽益生源药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘静文 | 葛曜 | 李文锦 | 合格
5 | 亳州市局 | 仁德大药房连锁有限公司方圆店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 唐清华 | 雷燕 |  | 合格
6 | 亳州市局 | 安徽长和医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 唐清华 | 雷燕 | 葛曜 | 合格
7 | 亳州市局 | 安徽优胜大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 刘静文 | 雷燕 | 葛曜 | 合格
8 | 亳州市局 | 安徽省蒙城县药材公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 随货同行单内容不完整，无注册证号或备案凭证号；无库存盘点记录等。
9 | 亳州市局 | 亳州海王银河医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 验收记录项目不完整；部分人员无岗前培训等；
10 | 亳州市局 | 安徽庄子药业有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-24 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 质量负责人对医疗器械相关法律法规不熟悉；未约定售后服务责任等。
11 | 亳州市局 | 安徽玖旭贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 岗前培训内容不全面；温湿度计未校准。
12 | 亳州市局 | 亳州市君正医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 刘静文 | 唐清华 | 葛曜 | 限期整改 | 人员培训不全面；温湿度设备未校验等。
13 | 亳州市局 | 利辛县城关镇东风行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘晓东 | 武付强 |  | 合格
14 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇施桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
15 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇凤北行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
16 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇康桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
17 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇董庄行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
18 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇丰桥行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
19 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇旧城行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
20 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇新建行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
21 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇盛新村行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
22 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇陆暗楼行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
23 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇王集行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
24 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇代园行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
25 | 亳州市局 | 利辛县旧城镇盛黄行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 周华 | 陈雷 |  | 合格
26 | 亳州市局 | 利辛县马店孜镇好又多购物广场黄真医药柜组 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
27 | 亳州市局 | 利辛县马店镇马店大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
28 | 亳州市局 | 利辛县马店孜镇王芳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 杨刚 | 陈卫民 |  | 合格
29 | 亳州市局 | 利辛县阳光大药房连锁有限公司永兴一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
30 | 亳州市局 | 华佗国药大药房（安徽）连锁有限公司利辛县永兴药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
31 | 亳州市局 | 安徽洪元堂大药房零售连锁有限公司永兴分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
32 | 亳州市局 | 利辛县永兴镇康缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杜勇 | 陈卫民 |  | 合格
33 | 亳州市局 | 利辛县城北镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王力 | 郝利国 |  | 合格
34 | 亳州市局 | 蒙城县邵咏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
35 | 亳州市局 | 蒙城县漆园办事北城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
36 | 亳州市局 | 蒙城县国春堂大药房连锁公司香山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
37 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇郭店社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 慕民 | 陈咏梅 |  | 合格
38 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇卫生院双楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
39 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇吴圩村行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
40 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇新太平行政村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
41 | 亳州市局 | 蒙城县小涧镇齐山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 祁林峰 | 庞朝利 |  | 合格
42 | 亳州市局 | 蒙城县常兴卫生院闫合村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 何亚军 | 陈朝阳 |  | 合格
43 | 亳州市局 | 蒙城县双涧镇老集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张建华 | 王永军 |  | 合格
44 | 亳州市局 | 蒙城县邵咏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
45 | 亳州市局 | 蒙城县冷涧社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨永军 | 段仁斌 |  | 合格
46 | 亳州市局 | 亳州市谯城区华佗镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 沈永军 | 陈相芳 |  | 合格
47 | 亳州市局 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 冀正松 | 杨明芬 |  | 合格
48 | 亳州市局 | 亳州市谯城区谯东镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姜启安 | 吕振涛 |  | 合格
49 | 亳州市局 | 涡阳县石弓镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 姜亚 | 类天荣 |  | 合格
50 | 亳州市局
51 | 亳州市局
52 | 亳州市局
53 | 亳州市局
54 | 亳州市局
55 | 亳州市局
56 | 亳州市局
57 | 亳州市局
58 | 亳州市局
59 | 亳州市局
60 | 亳州市局
61 | 亳州市局
62 | 亳州市局
63 | 亳州市局
64 | 亳州市局
65 | 亳州市局
66 | 亳州市局
67 | 亳州市局
68 | 亳州市局
69 | 亳州市局
70 | 亳州市局
71 | 亳州市局
72 | 亳州市局
73 | 亳州市局
74 | 亳州市局
75 | 亳州市局
76 | 亳州市局
77 | 亳州市局
78 | 亳州市局
79 | 亳州市局
80 | 亳州市局
81 | 亳州市局
82 | 亳州市局
83 | 亳州市局
84 | 亳州市局
85 | 亳州市局
86 | 亳州市局
87 | 亳州市局

## 宿州
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 宿州市局 | 泗县草沟龙源药房超市 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列
2 | 宿州市局 | 泗县草沟中药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
3 | 宿州市局 | 泗县草沟许记药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
4 | 宿州市局 | 泗县桥东医药经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全、实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
5 | 宿州市局 | 泗县草沟康华药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
6 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县草沟长寿药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存
7 | 宿州市局 | 泗县草沟大安回春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
8 | 宿州市局 | 泗县索滩大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未设医疗器械专柜
9 | 宿州市局 | 泗县百姓药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
10 | 宿州市局 | 泗县百药世家 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
11 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县向阳店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列
12 | 宿州市局 | 泗县仁济堂药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 经营场所没有防虫、防鼠等设施
13 | 宿州市局 | 泗县大营医药门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 验收记录不全
14 | 宿州市局 | 泗县大营恒泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录。
15 | 宿州市局 | 泗县汉方大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 胡亚东 | 杨雪峰 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
16 | 宿州市局 | 泗县墩集永济堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
17 | 宿州市局 | 泗县墩集益寿堂药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
18 | 宿州市局 | 泗县医药公司墩集医药零售门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 相关证照悬未挂在醒目位置、经营场所没有防虫、防鼠等设施
19 | 宿州市局 | 泗县墩集惠康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 销售记录不全
20 | 宿州市局 | 泗县济仁堂药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
21 | 宿州市局 | 泗县九康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 销售记录不全
22 | 宿州市局 | 泗县山头镇康民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
23 | 宿州市局 | 泗县祥悦药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按分类贮存，分区陈列。
24 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司泗县山头店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
25 | 宿州市局 | 泗县山头保安药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未按规定对医疗器械进行定期检查并保留相关记录
26 | 宿州市局 | 泗县大柏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
27 | 宿州市局 | 泗县益康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 实地检查经营场所不符合整洁、卫生要求
28 | 宿州市局 | 泗县刘芳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
29 | 宿州市局 | 泗县找沟杨磊大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
30 | 宿州市局 | 泗县康信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 经营场所没有防虫、防鼠等设施
31 | 宿州市局 | 泗县山头镇骆庙村千益堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 销售记录不全
32 | 宿州市局 | 泗县找沟春丽大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
33 | 宿州市局 | 泗县福寿大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 未设医疗器械专柜
34 | 宿州市局 | 泗县大侯药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 彭晓冬 | 张广贵 |  | 限期整改 | 销售记录不全
35 | 宿州市局 | 宿州市立信东方销售有限公司四山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/16 | 张广贵 | 胡亚东 |  | 限期整改 | 验收记录不全
36 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第四十三药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
37 | 宿州市局 | 萧县陶楼大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
38 | 宿州市局 | 萧县民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
39 | 宿州市局 | 萧县益寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
40 | 宿州市局 | 萧县惠仁药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/14 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
41 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司萧县魏安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
42 | 宿州市局 | 萧县济仁堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
43 | 宿州市局 | 萧县萱源医药销售有限公司金玉兰庭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 徐振 | 王冬梅 |  | 合格
44 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第三十药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
45 | 宿州市局 | 萧县萱源医药销售有限公司张庄寨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
46 | 宿州市局 | 萧县张庄寨一生阳光药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
47 | 宿州市局 | 萧县三庆堂大药房张庄寨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
48 | 宿州市局 | 萧县大屯国亮药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
49 | 宿州市局 | 安徽华声大药房有限公司萧县华声徐氏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
50 | 宿州市局 | 萧县张庄寨福生堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
51 | 宿州市局 | 萧县义亿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
52 | 宿州市局 | 安徽国胜大药房有限公司萧县柏兴店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/17 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
53 | 宿州市局 | 萧县和偕大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
54 | 宿州市局 | 萧县永固镇窦庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
55 | 宿州市局 | 皖北矿物集团总医院毛郢矿医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/22 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
56 | 宿州市局 | 萧县广缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
57 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第五药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
58 | 宿州市局 | 萧县广济医药销售有限公司第四十二药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
59 | 宿州市局 | 萧县医药经营总部第一经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 翟旭东 |  | 合格
60 | 宿州市局 | 萧县龙城镇姬村中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/23 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
61 | 宿州市局 | 萧县王寨保安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
62 | 宿州市局 | 萧县王寨和平药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
63 | 宿州市局 | 萧县贺康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
64 | 宿州市局 | 萧县康福大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
65 | 宿州市局 | 宿州市振远同康医药销售有限公司萧县同康医药连锁第三十六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
66 | 宿州市局 | 萧县医药公司康之源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
67 | 宿州市局 | 萧县医药经营总部第四经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
68 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司萧县祖楼大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
69 | 宿州市局 | 萧县正信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
70 | 宿州市局 | 萧县喜瑞堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
71 | 宿州市局 | 萧县佰顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
72 | 宿州市局 | 萧县万寿堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
73 | 宿州市局 | 宿州市振远同康医药销售有限公司萧县丁里第十药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/28 | 徐振 | 刘文学 |  | 合格
74 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区臧德志口腔诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/10 | 张启峰 | 王芝义 |  | 合格
75 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区史高杰内科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/10 | 张启峰 | 王芝义 |  | 合格
76 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇大江村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
77 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇忠陈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
78 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇邱元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
79 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇祁县村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
80 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区祁县镇团结村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/13 | 吴向东 | 马萧萧 |  | 合格
81 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区石秀萍儿科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 刘建平 | 李家坡 |  | 合格
82 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区芦岭镇桥口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 王晓楠 | 牛静 |  | 合格
83 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区苗安乡曹集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 尹树伟 | 夏茂辉 |  | 合格
84 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇镇南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
85 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇大营村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
86 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇镇东村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
87 | 宿州市局 | 宿州市埇桥区大营镇耿湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 潘成武 | 杨健 |  | 合格
88 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇跃娄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
89 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇申场卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/9 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
90 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇梁集卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
91 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇侯湖卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
92 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇马集卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/1 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
93 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇磬云卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/1 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
94 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇张寨卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
95 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇刘塘卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/12 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 未能提供产品注册证或备案凭证
96 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇白马卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 未能提供产品注册证或备案凭证
97 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇纸房卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 合格
98 | 宿州市局 | 灵璧县渔沟镇固子卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 孙振鸣 | 王高伟 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
99 | 宿州市局 | 灵璧县医药公司夏楼零售部 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格执行管理制度
100 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股分有限公司灵璧下楼分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格执行管理制度；验收记录不完整
101 | 宿州市局 | 安徽同康医药销售有限公司下楼大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格控制执行管理制度；验收记录不完整
102 | 宿州市局 | 灵璧县伟成药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 张永 | 郭胜男 |  | 限期整改 | 未严格控制执行管理制度；验收记录不完整；计算机系统损坏。
103 | 宿州市局 | 灵璧县邱庙大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
104 | 宿州市局 | 灵璧县杨疃镇邱庙诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
105 | 宿州市局 | 宿州市振远同康销售有限公司张圩大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
106 | 宿州市局 | 灵璧县杨疃镇邱庙诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
107 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司杨疃春风大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
108 | 宿州市局 | 安徽华声健康大药房股份有限公司杨疃分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/1 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
109 | 宿州市局 | 灵璧县杨镇中心卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/13 | 赵万奎 | 刘炳席 |  | 合格
110 | 宿州市局 | 灵璧县大路民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未执行进货查验制度；无员工档案，培训档案
111 | 宿州市局 | 灵璧县大路乡铭浩大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未建立进货查验制度，无培训档案；未定期检查维护设施设备；
112 | 宿州市局 | 灵璧县大路中信大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 周广德 | 石峰源 |  | 限期整改 | 未定期检查维护设施设备，未建立员工健康档案
113 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾第一大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
114 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾诚信大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
115 | 宿州市局 | 灵璧县黄湾镇康复堂大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 曹计平 | 朱付兵 |  | 限期整改 | 采购验收记录内容不完整；
116 | 宿州市局 | 灵璧县朱集康复药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
117 | 宿州市局 | 灵璧县百兴园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/15 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
118 | 宿州市局 | 灵璧县朱集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/16 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
119 | 宿州市局 | 灵璧县朱集乡刘贯街盛世药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
120 | 宿州市局 | 安徽恒健药业有限公司朱集沈千药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/21 | 王从喜 | 孙建如 |  | 合格
121 | 宿州市局 | 康发药品有限公司康发药品绿十字第二大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
122 | 宿州市局 | 灵璧县笑笑第一大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/26 | 马莉 | 李雪 |  | 限期整改 | 部分供货方资质索取不齐全；质量保证协议未签字盖章；
123 | 宿州市局 | 安徽华源康发药品有限公司绿十字第七大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
124 | 宿州市局 | 灵璧县百康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 限期整改 | 部分供货资质索取不齐全
125 | 宿州市局 | 华巨百姓缘大药房连锁有限公司灵璧一店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
126 | 宿州市局 | 丰原大药房连锁有限公司灵璧西关农贸市场连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/27 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
127 | 宿州市局 | 华康大药房连锁有限公司灵璧凯旋分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/28 | 马莉 | 李雪 |  | 合格
128 | 宿州市局 | 灵璧县大庙百姓大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 购进验收记录不完整
129 | 宿州市局 | 灵璧县崔怀华大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 购进难以记录不完整；购进的进口医疗器械未索取进口通关单；
130 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡沙滩街刘珍大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/7 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
131 | 宿州市局 | 灵璧县大庙心连心大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/6 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
132 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡康美大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
133 | 宿州市局 | 灵璧县和济大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
134 | 宿州市局 | 灵璧县大庙实价药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
135 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡徐家药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
136 | 宿州市局 | 灵璧县大庙乡健宁大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018/8/5 | 周荣坤 | 张友良 |  | 限期整改 | 进货查验记录不完整
137 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/6 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 合格
138 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇韩家村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、医疗器械陈列未做到专柜摆放，无专用标识；
139 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇周庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、医疗器械陈列未做到专柜摆放，无专用标识；
140 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇杨桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；
141 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇孟邵村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；
142 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇京渠村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；4、未设立“不合格区、退货区”
143 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇大湖村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；5、未设立“不合格区、退货区”
144 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇戚楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；6、未设立“不合格区、退货区”
145 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇嶂渠村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；7、未设立“不合格区、退货区”
146 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇赵庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；8、未设立“不合格区、退货区”
147 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇裴集村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；9、未设立“不合格区、退货区”
148 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇崔楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；10、未设立“不合格区、退货区”
149 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇钱庙村中心卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；11、未设立“不合格区、退货区”
150 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇旗杆村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；12、未设立“不合格区、退货区”
151 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇朝阳村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；13、未设立“不合格区、退货区”
152 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇李寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；14、未设立“不合格区、退货区”
153 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇陆圩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/17 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；15、未设立“不合格区、退货区”
154 | 宿州市局 | 灵璧县朝阳镇崔巷村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018/8/7 | 赵传文 | 陈瑞 |  | 限期整改 | 1、无建立质量管理制度；2、进货查验记录不齐全；3、未按时监测库房内温湿度；16、未设立“不合格区、退货区”
155 | 宿州市局 | 安徽远航医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；未开展法规业务培训；未按规定要求做好入库验收并记录；个别冷链运输交接单上无在途温度和到货温度记录；未按要求定期进行库存产品盘点等。
156 | 宿州市局 | 宿州市盛信隆商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；未开展法规业务培训；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；个别采购协议中未明确产品注册证号信息等。
157 | 宿州市局 | 宿州市冠亚医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 企业负责人对相关法律法规不熟悉；进货查验记录内容不完整；未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；出库复核记录内容不完整等。
158 | 宿州市局 | 宿州市晟帆商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 企业负责人对相关法律法规不熟悉；进货查验记录内容不完整；未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；出库复核记录内容不完整等。
159 | 宿州市局 | 宿州市启航医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/22 | 郭明飞 | 高健 |  | 限期整改 | 未制定年度培训计划；设施设备定期检查、清洁和维护记录；有关计量器具未按规定定期校准或者检定；个别采购协议中未约定质量责任；未按要求定期进行库存产品盘点等。
160 | 宿州市局 | 安徽省萧县医药公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/3 | 高健 | 徐振 |  | 合格
161 | 宿州市局 | 安徽元仁药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 高健 | 徐振 |  | 合格
162 | 宿州市局 | 萧县万马医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/1 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 质量管理制度未能及时补充修订；质量管理人现场检查时不在岗（产假）；经营场所器械摆放混乱；地脚架配置不能满足经营需求；部分医疗器械产品直接置于地面，堆垛不规范；未注册医疗器械不良事件监测网账号。
163 | 宿州市局 | 安徽振峰药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/7/31 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 质量管理记录制度未得到有效贯彻；凝血和血小板功能试剂盒 属于退货产品但未放入推获取且无退货相关手续 | 补录上月
164 | 宿州市局 | 宿州海王医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/7/31 | 高健 | 赵建爱 | 王文明 | 限期整改 | 企业健康档案建立不规范 | 补录上月
165 | 宿州市局
166 | 宿州市局
167 | 宿州市局
168 | 宿州市局
169 | 宿州市局
170 | 宿州市局
171 | 宿州市局
172 | 宿州市局
173 | 宿州市局
174 | 宿州市局
175 | 宿州市局
176 | 宿州市局
177 | 宿州市局
178 | 宿州市局
179 | 宿州市局
180 | 宿州市局
181 | 宿州市局
182 | 宿州市局
183 | 宿州市局
184 | 宿州市局
185 | 宿州市局
186 | 宿州市局
187 | 宿州市局
188 | 宿州市局
189 | 宿州市局
190 | 宿州市局
191 | 宿州市局
192 | 宿州市局
193 | 宿州市局
194 | 宿州市局
195 | 宿州市局
196 | 宿州市局
197 | 宿州市局
198 | 宿州市局
199 | 宿州市局
200 | 宿州市局
201 | 宿州市局
202 | 宿州市局
203 | 宿州市局
204 | 宿州市局
205 | 宿州市局
206 | 宿州市局
207 | 宿州市局
208 | 宿州市局
209 | 宿州市局
210 | 宿州市局
211 | 宿州市局
212 | 宿州市局
213 | 宿州市局
214 | 宿州市局
215 | 宿州市局
216 | 宿州市局
217 | 宿州市局
218 | 宿州市局
219 | 宿州市局
220 | 宿州市局
221 | 宿州市局
222 | 宿州市局
223 | 宿州市局
224 | 宿州市局
225 | 宿州市局
226 | 宿州市局
227 | 宿州市局
228 | 宿州市局
229 | 宿州市局
230 | 宿州市局
231 | 宿州市局
232 | 宿州市局
233 | 宿州市局
234 | 宿州市局
235 | 宿州市局
236 | 宿州市局
237 | 宿州市局
238 | 宿州市局
239 | 宿州市局
240 | 宿州市局
241 | 宿州市局
242 | 宿州市局
243 | 宿州市局
244 | 宿州市局
245 | 宿州市局
246 | 宿州市局
247 | 宿州市局
248 | 宿州市局
249 | 宿州市局
250 | 宿州市局
251 | 宿州市局
252 | 宿州市局
253 | 宿州市局
254 | 宿州市局
255 | 宿州市局
256 | 宿州市局
257 | 宿州市局
258 | 宿州市局
259 | 宿州市局
260 | 宿州市局
261 | 宿州市局
262 | 宿州市局
263 | 宿州市局
264 | 宿州市局
265 | 宿州市局
266 | 宿州市局
267 | 宿州市局
268 | 宿州市局
269 | 宿州市局
270 | 宿州市局
271 | 宿州市局
272 | 宿州市局
273 | 宿州市局
274 | 宿州市局
275 | 宿州市局
276 | 宿州市局
277 | 宿州市局
278 | 宿州市局
279 | 宿州市局
280 | 宿州市局
281 | 宿州市局
282 | 宿州市局
283 | 宿州市局
284 | 宿州市局
285 | 宿州市局
286 | 宿州市局
287 | 宿州市局
288 | 宿州市局
289 | 宿州市局
290 | 宿州市局
291 | 宿州市局
292 | 宿州市局
293 | 宿州市局
294 | 宿州市局
295 | 宿州市局
296 | 宿州市局
297 | 宿州市局
298 | 宿州市局
299 | 宿州市局
300 | 宿州市局
301 | 宿州市局
302 | 宿州市局
303 | 宿州市局
304 | 宿州市局
305 | 宿州市局
306 | 宿州市局
307 | 宿州市局
308 | 宿州市局
309 | 宿州市局
310 | 宿州市局
311 | 宿州市局
312 | 宿州市局
313 | 宿州市局
314 | 宿州市局
315 | 宿州市局
316 | 宿州市局
317 | 宿州市局
318 | 宿州市局
319 | 宿州市局
320 | 宿州市局
321 | 宿州市局
322 | 宿州市局
323 | 宿州市局
324 | 宿州市局
325 | 宿州市局
326 | 宿州市局
327 | 宿州市局
328 | 宿州市局
329 | 宿州市局
330 | 宿州市局
331 | 宿州市局
332 | 宿州市局
333 | 宿州市局
334 | 宿州市局
335 | 宿州市局
336 | 宿州市局
337 | 宿州市局
338 | 宿州市局
339 | 宿州市局
340 | 宿州市局
341 | 宿州市局
342 | 宿州市局
343 | 宿州市局
344 | 宿州市局
345 | 宿州市局
346 | 宿州市局
347 | 宿州市局
348 | 宿州市局
349 | 宿州市局
350 | 宿州市局
351 | 宿州市局
352 | 宿州市局
353 | 宿州市局
354 | 宿州市局
355 | 宿州市局
356 | 宿州市局
357 | 宿州市局
358 | 宿州市局
359 | 宿州市局
360 | 宿州市局
361 | 宿州市局
362 | 宿州市局
363 | 宿州市局
364 | 宿州市局
365 | 宿州市局
366 | 宿州市局
367 | 宿州市局
368 | 宿州市局
369 | 宿州市局
370 | 宿州市局
371 | 宿州市局
372 | 宿州市局
373 | 宿州市局
374 | 宿州市局
375 | 宿州市局
376 | 宿州市局
377 | 宿州市局
378 | 宿州市局
379 | 宿州市局
380 | 宿州市局
381 | 宿州市局
382 | 宿州市局
383 | 宿州市局
384 | 宿州市局
385 | 宿州市局
386 | 宿州市局
387 | 宿州市局
388 | 宿州市局
389 | 宿州市局
390 | 宿州市局
391 | 宿州市局
392 | 宿州市局
393 | 宿州市局
394 | 宿州市局
395 | 宿州市局
396 | 宿州市局
397 | 宿州市局
398 | 宿州市局
399 | 宿州市局
400 | 宿州市局
401 | 宿州市局
402 | 宿州市局
403 | 宿州市局
404 | 宿州市局
405 | 宿州市局
406 | 宿州市局
407 | 宿州市局
408 | 宿州市局
409 | 宿州市局
410 | 宿州市局
411 | 宿州市局
412 | 宿州市局
413 | 宿州市局
414 | 宿州市局
415 | 宿州市局
416 | 宿州市局
417 | 宿州市局
418 | 宿州市局
419 | 宿州市局
420 | 宿州市局
421 | 宿州市局
422 | 宿州市局
423 | 宿州市局
424 | 宿州市局
425 | 宿州市局
426 | 宿州市局
427 | 宿州市局
428 | 宿州市局
429 | 宿州市局
430 | 宿州市局
431 | 宿州市局
432 | 宿州市局
433 | 宿州市局
434 | 宿州市局
435 | 宿州市局
436 | 宿州市局
437 | 宿州市局
438 | 宿州市局
439 | 宿州市局
440 | 宿州市局
441 | 宿州市局
442 | 宿州市局
443 | 宿州市局
444 | 宿州市局
445 | 宿州市局
446 | 宿州市局
447 | 宿州市局
448 | 宿州市局
449 | 宿州市局
450 | 宿州市局
451 | 宿州市局
452 | 宿州市局
453 | 宿州市局
454 | 宿州市局
455 | 宿州市局
456 | 宿州市局
457 | 宿州市局
458 | 宿州市局
459 | 宿州市局
460 | 宿州市局
461 | 宿州市局
462 | 宿州市局
463 | 宿州市局
464 | 宿州市局
465 | 宿州市局
466 | 宿州市局
467 | 宿州市局
468 | 宿州市局
469 | 宿州市局
470 | 宿州市局
471 | 宿州市局
472 | 宿州市局
473 | 宿州市局
474 | 宿州市局
475 | 宿州市局
476 | 宿州市局
477 | 宿州市局
478 | 宿州市局
479 | 宿州市局
480 | 宿州市局
481 | 宿州市局
482 | 宿州市局
483 | 宿州市局
484 | 宿州市局
485 | 宿州市局
486 | 宿州市局
487 | 宿州市局
488 | 宿州市局
489 | 宿州市局
490 | 宿州市局
491 | 宿州市局
492 | 宿州市局
493 | 宿州市局
494 | 宿州市局
495 | 宿州市局
496 | 宿州市局
497 | 宿州市局
498 | 宿州市局
499 | 宿州市局
500 | 宿州市局
501 | 宿州市局
502 | 宿州市局
503 | 宿州市局
504 | 宿州市局
505 | 宿州市局
506 | 宿州市局
507 | 宿州市局
508 | 宿州市局
509 | 宿州市局
510 | 宿州市局
511 | 宿州市局
512 | 宿州市局
513 | 宿州市局
514 | 宿州市局
515 | 宿州市局
516 | 宿州市局
517 | 宿州市局
Note on F141: 20171027-9:50邵科电话回复原“8”为9月份的笔误。已修改为2017/9/28。
Note on F142: 20171027-9:50邵科电话回复原“8”为9月份的笔误。已修改为2017/9/28。

## 蚌埠
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格 |  | 补报
2 | 蚌埠市局 | 安徽昊佳医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 董增惠 | 孟凡雨 |  |  |  | 企业未生产
3 | 蚌埠市局 | 蚌埠科卫消毒剂有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 董增惠 | 单彦超 |  | 限期整改 | 1、医用超声耦合剂的批生产记录中无原材料批号、主要设备等内容。2、销售记录中用生产日期代替生产批号。3、成品检验人员与生产配料人员为同一人。
4 | 蚌埠市局 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 董增惠 | 单彦超 | 孟凡雨 | 限期整改 | 未对生产医用钬激光治疗机的特殊过程进行确认
5 | 蚌埠市局 | 蚌埠市高新区升华大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 限期整改 | 企业负责人、质量负责人均不在岗
6 | 蚌埠市局 | 蚌埠大众医药连锁有限公司天一花园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 限期整改 | 药品阴凉区空调未打开
7 | 蚌埠市局 | 蚌埠市爱莲堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 合格
8 | 蚌埠市局 | 蚌埠市高新区天一中西药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 高峰 | 孙少龙 | 邱怀成 | 合格
9 | 蚌埠市局 | 蚌埠市蚌山区光华眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张建 | 潘香宁 |  | 合格
10 | 蚌埠市局 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司蚌埠东海大道万达广场分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阚健 | 郭海洪 |  | 合格
11 | 蚌埠市局 | 蚌埠绿十字医药连锁有限公司纬一路大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘浩 | 谢进宏 |  | 合格
12 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华源大药房有限公司淮河路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘浩 | 谢进宏 |  | 合格
13 | 蚌埠市局 | 蚌埠市原声医疗器械贸易有限公司第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张兵 | 吴晓君 |  | 合格
14 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司牛市巷店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
15 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司大木桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
16 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司谷阳花园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
17 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司康华店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
18 | 蚌埠市局 | 固镇县赵泰和堂大药房连锁有限公司石湖店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格
19 | 蚌埠市局 | 安徽省广诚医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格 |  | 补报
20 | 蚌埠市局 | 安徽省政举医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 刘安芳 | 刘萍 |  | 合格 |  | 补报
21 | 蚌埠市局 | 沫河口镇汪邢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
22 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇横岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
23 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇马放营村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
24 | 蚌埠市局 | 淮上区沫河口镇曹顾张村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孙浩 | 姜仕刚 |  | 合格
25 | 蚌埠市局 | 淮上区梅桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王勇 | 余振姣 |  | 合格
26 | 蚌埠市局 | 华佗国药大药房（安徽）连锁有限公司蚌埠市永康路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
27 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠国购广场连锁店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
28 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶然北岸连锁店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 叶楠 | 孔令珠 |  | 合格
29 | 蚌埠市局 | 蚌埠市龙子湖区皖北新稀特大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张健 | 丁敏敏 | 宫能斌 | 合格
30 | 蚌埠市局 | 蚌埠市康华大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-21 | 许正伟 | 卜伟 |  | 合格
31 | 蚌埠市局 | 蚌埠市龙子湖区爱心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李明 | 陈秀芳 |  | 合格
32 | 蚌埠市局 | 安徽省蚌埠绿十字医药连锁有限公司国庆街名仕苑大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李明 | 陈秀芳 |  | 合格
33 | 蚌埠市局 | 安徽济发医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张勇 | 陈颖川 |  | 限期整改 | 质量管理记录不完整，部分产品采购记录缺失
34 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司五河中兴路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 张延峰 | 凌有道 |  | 合格
35 | 蚌埠市局 | 五河县朱顶镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
36 | 蚌埠市局 | 五河县武桥镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
37 | 蚌埠市局 | 五河县城关镇镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 凌有道 | 张瑞 |  | 合格
38 | 蚌埠市局 | 怀远县包集镇火庙卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 段湾皖 | 韩青松 |  | 合格
39 | 蚌埠市局 | 怀远县小集医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 段湾皖 | 韩青松 |  | 合格
40 | 蚌埠市局 | 安徽怀远堂大药房连锁有限公司怀远禹王路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘月亮 | 张远清 |  | 合格
41 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远禹王路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘月亮 | 张远清 |  | 合格
42 | 蚌埠市局 | 唐集镇杨村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 陆艳阳 | 刘建军 | 韦龙泉 | 限期整改 | 购进、查验台帐不全
43 | 蚌埠市局 | 怀远县兰桥乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王希会 | 王家乐 |  | 合格
44 | 蚌埠市局 | 怀远县新城社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 年景风 | 陈坤 |  | 合格
45 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇杨圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
46 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇赵拐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
47 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇管庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
48 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇汪圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
49 | 蚌埠市局 | 怀远县白莲坡镇饶郢卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张玉见 | 李虎 |  | 合格
50 | 蚌埠市局 | 怀远县常坟镇新集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵天玉 | 裴知超 |  | 合格
51 | 蚌埠市局 | 怀远县常坟镇新集卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵天玉 | 裴知超 |  | 合格
52 | 蚌埠市局 | 怀远县淝河乡安康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邓德玉 | 刘洪浩 | 赵邦 | 限期整改 | 停止经营二类医疗器械 | 责令整改
53 | 蚌埠市局 | 怀远县龙亢镇韩庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 袁怀春 | 杨凯 |  | 合格
54 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
55 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇魏南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
56 | 蚌埠市局 | 怀远县魏庄镇方坝村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 年立北 | 张杰 |  | 合格
57 | 蚌埠市局 | 怀远县泳其医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 朱军 | 张红梅 |  | 合格
58 | 蚌埠市局 | 怀远县苏皖医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 朱军 | 张红梅 |  | 合格
59 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠戴湖桃李园连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
60 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠月光花园连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
61 | 蚌埠市局 | 蚌埠经济开发区晨光大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 熊雄 | 杨和生 |  | 合格
62 | 蚌埠市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠大庆连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
63 | 蚌埠市局 | 大庆社区卫生服务中心（安利医院） | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
64 | 蚌埠市局 | 蚌埠市黄山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王卫斌 | 张自慧 |  | 合格
65 | 蚌埠市局 | 金阳光口腔诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
66 | 蚌埠市局 | 付大夫正骨中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
67 | 蚌埠市局 | 惠康诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨季永 | 许伟 |  | 合格
68 | 蚌埠市局 | 钓鱼台街道钓鱼台社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 杨季永 | 许伟 |  | 合格
69 | 蚌埠市局 | 禹会区马城镇黄郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 苏亮 | 翟冉 |  | 合格
70 | 蚌埠市局 | 禹会区马城镇草寺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 苏亮 | 翟冉 |  | 合格
71 | 蚌埠市局 | 红林诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘志龙 | 杨富家 |  | 合格
72 | 蚌埠市局 | 华昌诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘志龙 | 杨富家 |  | 合格
73 | 蚌埠市局 | 付大夫正骨中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
74 | 蚌埠市局 | 公园社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陈军 | 张峰 |  | 合格
75 | 蚌埠市局 | 蚌埠市禹会区恒康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 谢莲华 | 郑百佳 |  | 合格
76 | 蚌埠市局 | 蚌埠明日欣医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
77 | 蚌埠市局 | 安徽嘉事天诚药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
78 | 蚌埠市局 | 蚌埠恒盛医学检验试剂器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
79 | 蚌埠市局 | 安徽宏军医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、 企业人员健康体检证过期。 2、企业2018年未进行人员培训。 3、 企业库房医疗器械区域划分不完整，缺发货和待验区。
80 | 蚌埠市局 | 安徽省蚌埠市民信医药有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
81 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华宝医疗器械有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
82 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 限期整改 | 1、企业与鸿图医疗器械材有限公司的法人委托书过期，未索取新的委托书。 | 补报
83 | 蚌埠市局 | 安徽英特电子有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格 |  | 企业整改后
84 | 蚌埠市局 | 安徽省永恒医疗设备有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业冷库温度超过设定的2-8度，报警设备未报警。2、 与其它公司的质量保证协议，公司未签字 | 补报
85 | 蚌埠市局 | 安徽省永恒医疗设备有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格 |  | 企业整改后
86 | 蚌埠市局 | 安徽瑞航医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业库房温湿度不能满足医疗器械说明书的要求。2、 企业未按年度培训计划，开展人员培训。
87 | 蚌埠市局 | 蚌埠市一鸣医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
88 | 蚌埠市局 | 蚌埠市华泰医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业无销售记录。2、企业未按分类要求分区陈列，无分类标识。3、 企业供货者资质索取不完整。4、 企业无采购收货验收记录。 | 补报
89 | 蚌埠市局 | 蚌埠迈瑞医疗器械贸易中心（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
90 | 蚌埠市局 | 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 孟凡雨 陈颖川 | 张勇 查亮 |  | 限期整改 | 1、从事体外诊断试剂的质量管理人员庄惠贤，为医学检验技术学专科毕业，无从事检验相关工作3年以上工作经历。 | 飞行检查
91 | 蚌埠市局 | 安徽宏远医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 限期整改 | 1、企业经营人员中，未配备与经营范围相适应管理人员。2、企业人员培训流于形式，无培训材料及考核相关记录。3、企业库房正在申请变更，原库房已不存在。
92 | 蚌埠市局 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 孟凡雨 陈颖川 | 张勇 查亮 |  | 限期整改 | 1、企业未对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或检定，未保存校准或检定记录。2、部分产品委托快递公司运输，未签订委托运输协议。 | 飞行检查
93 | 蚌埠市局 | 蚌埠伟跃医疗用品有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
94 | 蚌埠市局 | 蚌埠市大唐医疗器械商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
95 | 蚌埠市局 | 安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孟凡雨 | 董増惠 |  | 合格
96 | 蚌埠市局 | 安徽精诚医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孟凡雨 | 单彦超 |  | 合格
97 | 蚌埠市局 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 孟凡雨 | 单彦超 | 董増惠 | 限期整改 | 1、企业2018年未进行人员培训。2、企业未索取安徽名扬医疗科技有限公司销售人员法人委托书。

## 阜阳
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 阜阳市局 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
2 | 阜阳市局 | 安徽铂尔曼医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
3 | 阜阳市局 | 阜阳九州通医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 谦 | 严兆宇 | 张迎莉 | 合格
4 | 阜阳市局 | 阜阳市华兴义齿 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张 谦 | 张迎莉 |  | 合格 |  | 飞行检查
5 | 阜阳市局 | 安徽鸿基伟业医疗器械发展有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 张 谦 严兆宇 | 张迎莉 | 付玉龙、武洪辉 | 合格
6 | 阜阳市局 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 张 谦 严兆宇 | 张迎莉 | 哈 磊、刘启林 | 合格
7 | 阜阳市局 | 颍上县乐康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张祎玮 | 姜传利 |  | 合格
8 | 阜阳市局 | 阜阳市阜康百年大药房零售连锁有限公司颍上东十八里铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张祎玮 | 姜传利 |  | 合格
9 | 阜阳市局 | 仁济医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 红 | 顾洪金 |  | 合格
10 | 阜阳市局 | 阜阳市全家福大药房零售连锁有限公司城南店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 红 | 杨传春 |  | 合格
11 | 阜阳市局 | 安徽省颍上县国立医药有限责任公司第二门市部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李 敏 | 王守侠 |  | 合格
12 | 阜阳市局 | 颍上县关屯利民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱全帮 | 郭 刚 |  | 合格
13 | 阜阳市局 | 黄坝乡中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张超杰 | 顾 亮 |  | 合格
14 | 阜阳市局 | 颍上国立医药零售连锁有限公司王岗马新分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
15 | 阜阳市局 | 颍上县福运大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
16 | 阜阳市局 | 阜阳市全家福大药房零售连锁有限公司王岗中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 史文颍 | 汪桂林 |  | 合格
17 | 阜阳市局 | 颍上县六十铺镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张玉飞 | 赵子杰 |  | 合格
18 | 阜阳市局 | 颍上县刘庆兰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
19 | 阜阳市局 | 颍上县江店孜镇梁仁永大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
20 | 阜阳市局 | 颍上县江店孜镇健康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
21 | 阜阳市局 | 阜阳立业大药房零售连锁有限公司颍上县双集新诚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 万士辉 | 范 芸 |  | 合格
22 | 阜阳市局 | 安徽天星药房连锁有限公司颍上便民店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
23 | 阜阳市局 | 颍上宝芝林大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
24 | 阜阳市局 | 华巨百姓缘大药房连锁有限公司颍上店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 叶长青 | 蔡 萍 |  | 合格
25 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司青峰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
26 | 阜阳市局 | 阜阳市九福药房零售连锁有限公司幸福路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
27 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司青峰店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
28 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区火车站民顺大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
29 | 阜阳市局 | 安徽华源大药房连锁有限公司阜阳幸福路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
30 | 阜阳市局 | 颍东区河东办事处社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
31 | 阜阳市局 | 颍东福兴医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
32 | 阜阳市局 | 中国中铁阜阳中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢文清 | 赵新义 |  | 合格
33 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳颍河东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
34 | 阜阳市局 | 阜阳市乾福药铺有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
35 | 阜阳市局 | 阜阳市第一大药房零售连锁有限公司颍东区烟厂分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
36 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳颍河东路烟厂店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
37 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司颍东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
38 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区河东张静医疗器械服务部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
39 | 阜阳市局 | 阜阳市蓝明视光管理有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 武保军 | 冉兆丽 |  | 合格
40 | 阜阳市局 | 阜阳七院爱尔眼科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
41 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区第三人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
42 | 阜阳市局 | 阜阳市九福药房零售连锁有限公司和谐店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
43 | 阜阳市局 | 阜阳市颍东区慈铭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 陈景辉 | 侯 涛 |  | 合格
44 | 阜阳市局 | 阜南县曹集镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 张 勇 | 海 勇 | 王 强 | 合格
45 | 阜阳市局 | 阜南县郜台乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 张 勇 | 海 勇 | 王 强 | 合格
46 | 阜阳市局 | 阜南县老观乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程 涛 | 尚 峰 | 张 严 | 合格
47 | 阜阳市局 | 阜南县王家坝镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张 勇 | 李 勇 | 张 严 | 合格
48 | 阜阳市局 | 阜南县工业园区阜东社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
49 | 阜阳市局 | 阜南县中山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
50 | 阜阳市局 | 阜南县工业园区杨庄社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘东扬 | 李子健 | 朱洪礼 | 合格
51 | 阜阳市局 | 阜南县新村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 王西锋 | 冷付春 |  | 合格
52 | 阜阳市局 | 阜南县王店孜乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 梁进良 | 王西锋 |  | 合格
53 | 阜阳市局 | 阜南县柴集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 梁进良 | 付 翔 |  | 合格
54 | 阜阳市局 | 阜南县会龙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张建民 | 聂友仁 |  | 合格
55 | 阜阳市局 | 阜南县赵集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 铁 | 王 东 |  | 合格
56 | 阜阳市局 | 阜南县段郢乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-26 | 刘桂林 | 刘子亮 | 张厚武 | 合格
57 | 阜阳市局 | 阜南县方集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘桂林 | 刘子亮 | 郎克楠 | 合格
58 | 阜阳市局 | 阜南县王堰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘桂林 | 张厚武 | 郎克楠 | 合格
59 | 阜阳市局 | 阜南县黄岗镇黄岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李玉胜 | 王刚 |  | 合格
60 | 阜阳市局 | 阜南县黄岗镇高颖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李玉胜 | 王刚 |  | 合格
61 | 阜阳市局 | 阜南县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张俊峰 | 贾文玉 | 陈维新 | 合格
62 | 阜阳市局 | 阜南北城医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张俊峰 | 贾文玉 | 陈维新 | 合格
63 | 阜阳市局 | 阜南县公桥卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 陈江涛 | 董国成 | 刘正华 | 合格 |  | 7月监管信息
64 | 阜阳市局 | 阜南县龙王卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-23 | 何 杰 | 陈江涛 | 唐 玲 | 合格 |  | 7月监管信息
65 | 阜阳市局 | 阜南县焦陂镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 朱永飞 | 胡金鑫 |  | 合格
66 | 阜阳市局 | 阜南县朱寨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 朱永飞 | 胡金鑫 |  | 合格
67 | 阜阳市局 | 阜南县苗集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 赵 奇 | 锁仁彪 |  | 合格
68 | 阜阳市局 | 阜南县地城中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
69 | 阜阳市局 | 阜南县洪河桥卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
70 | 阜阳市局 | 阜南县于集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
71 | 阜阳市局 | 阜南县王化镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吕洪均 | 温 利 | 张 燕 | 合格
72 | 阜阳市局 | 阜南县田集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 刘云峰 | 李 军 |  | 合格
73 | 阜阳市局 | 阜南县许堂乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
74 | 阜阳市局 | 阜南县馨园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
75 | 阜阳市局 | 阜南县田集中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
76 | 阜阳市局 | 阜南县高九如药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
77 | 阜阳市局 | 阜南县真迹堂医药零售连锁有限公司阜南田集高大成药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
78 | 阜阳市局 | 阜南县田集棉百店药品柜组 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
79 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南许堂店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
80 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南仁庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
81 | 阜阳市局 | 安徽金玛神大药房有限公司阜南县许堂分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
82 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司阜南县任庙一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张 志 | 刘云峰 |  | 合格
83 | 阜阳市局 | 阜南县陈丽影大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
84 | 阜阳市局 | 阜南县济世医药连锁有限公司许堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
85 | 阜阳市局 | 阜南县许萍大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张 志 | 郭亚东 |  | 合格
86 | 阜阳市局 | 阜南县第三人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
87 | 阜阳市局 | 阜南县胜利社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
88 | 阜阳市局 | 阜南县妇幼保健院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 李 栋 | 杨孝强 |  | 合格
89 | 阜阳市局 | 界首市光武镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
90 | 阜阳市局 | 界首市邴集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
91 | 阜阳市局 | 界首市新马集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
92 | 阜阳市局 | 界首市芦村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王玉林 | 随学礼 |  | 合格
93 | 阜阳市局 | 界首市大黄镇长山大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 尹彤波 | 韩新才 |  | 合格
94 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司卫红店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郑春园 | 李 博 |  | 合格
95 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司舒庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郑春园 | 李 博 |  | 合格
96 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司柳庄店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 袁金华 | 李 博 |  | 合格
97 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司晓丽店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 郑春园 | 袁金华 |  | 合格
98 | 阜阳市局 | 界首市聚兴堂大药房零售连锁有限公司代桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 郑春园 | 袁金华 |  | 合格
99 | 阜阳市局 | 黄连启中医诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
100 | 阜阳市局 | 郭之杰中医诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
101 | 阜阳市局 | 张秀荣妇科诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-27 | 李 伟 | 徐 磊 |  | 合格
102 | 阜阳市局 | 太和县厚丰医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
103 | 阜阳市局 | 太和县繁盛医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 仓库防鼠防虫设施陈旧
104 | 阜阳市局 | 安徽康源医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 卫生条件差
105 | 阜阳市局 | 安徽华泰药械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
106 | 阜阳市局 | 皖金正元医疗器械销售限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
107 | 阜阳市局 | 皖铭宇医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 合格
108 | 阜阳市局 | 安华医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 付玉龙 | 陈仲地 | 刘志刚 | 限期整改 | 销售记录不全
109 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售有限公司颍泉区苏集二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杜 峰 | 陈新建 |  | 合格
110 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售有限公司颍泉区伍明镇苏集店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杜 峰 | 陈新建 |  | 合格
111 | 阜阳市局 | 天地仁和大药房青年路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
112 | 阜阳市局 | 天地仁和大药房华康店店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
113 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房好的快店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
114 | 阜阳市局 | 颍泉胜利大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶 彬 | 徐保南 |  | 合格
115 | 阜阳市局 | 忠义堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
116 | 阜阳市局 | 阜阳太荣医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李仰杰 | 王利峰 |  | 合格
117 | 阜阳市局 | 第一大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 王 伟 | 陈彬彬 |  | 合格
118 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房颖河西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王银刚 | 张宏伟 |  | 合格
119 | 阜阳市局 | 阜阳商厦股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王银刚 | 张宏伟 |  | 合格
120 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房零售连锁有限公司苏屯店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵新洪 | 韦 海 |  | 合格
121 | 阜阳市局 | 安徽省中联医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 赵新洪 | 韦 海 |  | 合格
122 | 阜阳市局 | 阜阳市天地仁和大药房零售连锁有限公司阜太路锦华名郡店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张亚峰 | 徐 秋 |  | 合格
123 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司泉北店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张亚峰 | 徐 秋 |  | 合格
124 | 阜阳市局 | 姜寨镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
125 | 阜阳市局 | 姜寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
126 | 阜阳市局 | 范桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
127 | 阜阳市局 | 坡寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
128 | 阜阳市局 | 汪庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
129 | 阜阳市局 | 王楼村卫生室一 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
130 | 阜阳市局 | 王楼村卫生室二 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
131 | 阜阳市局 | 熊桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
132 | 阜阳市局 | 李吴村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
133 | 阜阳市局 | 张小庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
134 | 阜阳市局 | 张楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
135 | 阜阳市局 | 高城村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
136 | 阜阳市局 | 王小庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
137 | 阜阳市局 | 段坡村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 崔 伟 | 张志强 | 刘文俊 | 合格
138 | 阜阳市局 | 阜阳好之佳大药房零售连锁有限公司临泉杨桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 蒋洪杰 | 马万金 | 郑银超 | 合格
139 | 阜阳市局 | 瓦店镇侯庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
140 | 阜阳市局 | 瓦店镇肖坡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
141 | 阜阳市局 | 瓦店镇瓦店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
142 | 阜阳市局 | 临泉县瓦店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
143 | 阜阳市局 | 瓦店镇郑卞（一）村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
144 | 阜阳市局 | 瓦店镇房庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
145 | 阜阳市局 | 瓦店镇桥口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
146 | 阜阳市局 | 瓦店镇李盘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
147 | 阜阳市局 | 瓦店镇侯寨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
148 | 阜阳市局 | 瓦店镇吴庄卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
149 | 阜阳市局 | 瓦店镇大张村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
150 | 阜阳市局 | 瓦店镇黄大村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
151 | 阜阳市局 | 瓦店镇大林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
152 | 阜阳市局 | 瓦店镇郑卞（二）村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 季福利 | 刘路路 | 水维彪 | 合格
153 | 阜阳市局 | 韦寨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘付强 | 刘选真 | 王界宾 | 合格
154 | 阜阳市局 | 临泉县韦寨镇子奕医疗器械服务中心 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘付强 | 刘选真 | 王界宾 | 合格
155 | 阜阳市局 | 谭棚卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 张世新 | 刘志强 | 韦建业 | 合格
156 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司立业临泉谭棚店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-13 | 张世新 | 刘志强 | 韦建业 | 合格
157 | 阜阳市局 | 安徽省龙翔药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
158 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司牛老营店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
159 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
160 | 阜阳市局 | 高塘镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
161 | 阜阳市局 | 范集乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
162 | 阜阳市局 | 高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 周 玲 | 陈东富 | 王玉珍 | 合格
163 | 阜阳市局 | 临泉县长官中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
164 | 阜阳市局 | 阜阳山峡药房有限公司铁佛店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
165 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司长官金龙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
166 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司临泉长官镇南立业店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
167 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司临泉长官立业店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 张小飞 | 王亚亚 |  | 合格
168 | 阜阳市局 | 长官镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 王亚亚 |  | 合格
169 | 阜阳市局 | 长官镇长官居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
170 | 阜阳市局 | 长官镇蕴华居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
171 | 阜阳市局 | 长官镇镇西居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
172 | 阜阳市局 | 长官镇长官韩庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
173 | 阜阳市局 | 长官镇长官铁佛行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
174 | 阜阳市局 | 长官镇长官王营行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
175 | 阜阳市局 | 长官镇长官邢庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
176 | 阜阳市局 | 长官镇长官柳树沟行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 黄 涛 | 王亚亚 |  | 合格
177 | 阜阳市局 | 长官镇长官镇东居委会卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
178 | 阜阳市局 | 长官镇长官桥口行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
179 | 阜阳市局 | 长官镇长官袁庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
180 | 阜阳市局 | 长官镇长官桐庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
181 | 阜阳市局 | 长官镇长官曹庄行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
182 | 阜阳市局 | 长官镇长官前郭行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
183 | 阜阳市局 | 长官镇长官花兰行政村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 任兴国 | 陈 娟 |  | 合格
184 | 阜阳市局 | 临泉县张新镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
185 | 阜阳市局 | 张新镇马寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
186 | 阜阳市局 | 张新镇马楼村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
187 | 阜阳市局 | 张新镇马大村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
188 | 阜阳市局 | 临泉县张新镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
189 | 阜阳市局 | 张新镇罗庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
190 | 阜阳市局 | 张新镇联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
191 | 阜阳市局 | 张新镇高小寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
192 | 阜阳市局 | 张新镇陶李村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
193 | 阜阳市局 | 张新镇陶新村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
194 | 阜阳市局 | 张新镇刘寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-24 | 郭伟伟 | 王 帅 |  | 合格
195 | 阜阳市局 | 黄岭镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
196 | 阜阳市局 | 黄岭侉子营村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
197 | 阜阳市局 | 黄岭齐庄卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
198 | 阜阳市局 | 黄岭镇大刘卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
199 | 阜阳市局 | 黄岭镇冯辛卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
200 | 阜阳市局 | 黄岭镇冯营卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
201 | 阜阳市局 | 黄岭镇秦庄卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
202 | 阜阳市局 | 黄岭镇八里坡卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
203 | 阜阳市局 | 黄岭镇前洼卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
204 | 阜阳市局 | 黄岭镇何洼卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
205 | 阜阳市局 | 黄岭镇后集卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
206 | 阜阳市局 | 黄岭镇彭寨卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
207 | 阜阳市局 | 黄岭镇前林卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
208 | 阜阳市局 | 黄岭镇黄岭卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-19 | 苏超杰 | 孟华庆 | 高建彬 | 合格
209 | 阜阳市局 | 泉县迎仙中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
210 | 阜阳市局 | 迎仙镇邱庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
211 | 阜阳市局 | 迎仙镇韦小庙村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
212 | 阜阳市局 | 迎仙镇蒋庄村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
213 | 阜阳市局 | 临泉县迎仙镇东李郢村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 陈立功 | 殷学田 |  | 合格
214 | 阜阳市局 | 阜阳市颍州区三合镇玉兰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
215 | 阜阳市局 | 安徽管经中康大药房零售连锁有限公司阜阳市颍州区三合店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
216 | 阜阳市局 | 阜阳市立业大药房零售连锁有限公司颍州区胡庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
217 | 阜阳市局 | 安徽管经中康大药房零售连锁有限公司阜阳市颍州区三合店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 宋 峰 | 武治福 |  | 合格
218 | 阜阳市局 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司凯康店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚登洪 | 谢保亚 |  | 合格
219 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳中南大道店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 丁 伟 | 张淑娟 |  | 合格
220 | 阜阳市局 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司立业颍州华佗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王海超 | 郑冬坡 |  | 合格
221 | 阜阳市局 | 阜阳市颍州区九龙镇龙口大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王海超 | 郑东坡 |  | 合格
222 | 阜阳市局 | 第一大药房奎星路二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 白黎明 | 连三捷 |  | 合格
223 | 阜阳市局 | 颍州区凯祥大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 孙 涛 | 李 军 |  | 合格
224 | 阜阳市局 | 阜阳延生大药房零售连锁有限公司颍州区三塔二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 连 勇 | 孟献刚 |  | 合格
225 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司小隅首店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
226 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳鼓楼分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
227 | 阜阳市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳鹿祠店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
228 | 阜阳市局 | 阜阳市永诚大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
229 | 阜阳市局 | 阜阳市绿十字大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
230 | 阜阳市局 | 阜阳寿康生物医药零售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格
231 | 阜阳市局 | 阜阳市康复大药房有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 刘筱珊 | 赵晓琳 |  | 合格

## 淮南
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 淮南市局 | 孔娜诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
2 | 淮南市局 | 朱芳芳诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
3 | 淮南市局 | 顾元锭诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘曦 | 吴志坚 |  | 合格
4 | 淮南市局 | 淮南新诚大药房零售连锁有限公司土坝孜分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 水红丽 | 金伟 |  | 合格 |  | 补报
5 | 淮南市局 | 八公山区马淑保诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 田雪牛 | 胡怀善 |  | 合格 |  | 补报
6 | 淮南市局 | 大通区洛河镇康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
7 | 淮南市局 | 淮南市济福堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
8 | 淮南市局 | 淮南市田家庵区博爱大药房洛河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
9 | 淮南市局 | 淮南市益辰大药房有限公司洛河分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
10 | 淮南市局 | 淮南市芮平大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 崔海涛 | 李景荣 |  | 合格
11 | 淮南市局 | 淮南市平康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
12 | 淮南市局 | 淮南市福之源大药房连锁有限公司居仁村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
13 | 淮南市局 | 淮南大众医药连锁有限公司居仁村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
14 | 淮南市局 | 淮南修正堂药房连锁经营有限公司金湾香都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周勇 | 徐友林 |  | 合格
15 | 淮南市局 | 淮南修正堂药房连锁经营有限公司金湾香都店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 周勇 | 徐友林 |  | 合格
16 | 淮南市局 | 大通区孔店乡永康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑志军 | 王福彬 |  | 合格
17 | 淮南市局 | 淮南市大通区九龙岗镇新建社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
18 | 淮南市局 | 淮南市大通区九龙岗镇重华社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 强斌 | 颜婷婷 |  | 合格
19 | 淮南市局 | 淮南大通区桃园居老年公寓医务室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
20 | 淮南市局 | 大通区大通街道矿南社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 周勇 | 薛杰 |  | 合格
21 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇店集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
22 | 淮南市局 | 凤台县刘集乡山口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 许令雨 | 陈军 |  | 合格
23 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡张池村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
24 | 淮南市局 | 淮南东方医院凤凰医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴忠 | 言丙远 |  | 合格
25 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇邵集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
26 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
27 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇邱庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
28 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡曹洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
29 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡刘楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
30 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡钱庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
31 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡陈圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
32 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡翟庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
33 | 淮南市局 | 凤台县杨村镇后海村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周娟 | 王康利 |  | 合格
34 | 淮南市局 | 凤台县钱庙乡张楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 邵卫 | 余磊 |  | 合格
35 | 淮南市局 | 凤台县关店乡瓦房村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格
36 | 淮南市局 | 凤台县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
37 | 淮南市局 | 凤台县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
38 | 淮南市局 | 凤台县城关镇社区卫生服务中心菜市社区预防接种门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
39 | 淮南市局 | 凤台县关店乡赵埔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
40 | 淮南市局 | 凤台县关店乡竹园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
41 | 淮南市局 | 凤台县关店乡前老村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 葛岩 | 李侠 |  | 合格 |  | 补报
42 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 范小群 | 蒋岩 |  | 合格 |  | 补报
43 | 淮南市局 | 凤台县杨村乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 周娟 | 王康利 |  | 合格 |  | 补报
44 | 淮南市局 | 凤台县顾桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 周传英 | 孙林 |  | 合格 |  | 补报
45 | 淮南市局 | 国投新集能源股份有限公司新集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 赵庆 | 关中建 |  | 合格 |  | 补报
46 | 淮南市局 | 凤台县古店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 周传英 | 孙林 |  | 合格 |  | 补报
47 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店万茹药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
48 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇众生药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
49 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
50 | 淮南市局 | 凤台县朱马店镇士群大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
51 | 淮南市局 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台朱马店分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 朱玉洋 | 左颖 |  | 合格
52 | 淮南市局 | 淮南市第五人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 毕新祥 | 魏刚 |  | 合格
53 | 淮南市局 | 淮南康德医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 毕新祥 | 魏刚 |  | 合格
54 | 淮南市局 | 淮南市潘集区晨旭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李化云 | 张勇 |  | 合格
55 | 淮南市局 | 淮南市田家庵区博爱大药房高皇店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 李化云 | 张勇 |  | 合格
56 | 淮南市局 | 潘集区古沟乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
57 | 淮南市局 | 古沟乡古沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
58 | 淮南市局 | 古沟乡高湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
59 | 淮南市局 | 古沟乡於湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
60 | 淮南市局 | 古沟乡苏杨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
61 | 淮南市局 | 古沟乡蔡庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
62 | 淮南市局 | 古沟乡太平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
63 | 淮南市局 | 古沟乡顾圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
64 | 淮南市局 | 古沟乡沟北村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
65 | 淮南市局 | 古沟乡陶郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
66 | 淮南市局 | 古沟乡伏龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
67 | 淮南市局 | 古沟乡聂圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
68 | 淮南市局 | 古沟乡新河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 程晋功 | 聂飞 |  | 合格
69 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
70 | 淮南市局 | 淮南市潘集区健康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
71 | 淮南市局 | 淮南市潘集区仁和药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘冠敬 | 谢传苗 |  | 合格
72 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
73 | 淮南市局 | 淮南市杏林乐仁大药房连锁有限公司潘三矿西社区店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 杨同晖 | 陈娟 |  | 合格
74 | 淮南市局 | 淮南市兴仁药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 侯光喜 | 詹韡 |  | 合格
75 | 淮南市局 | 淮南市潘集区平圩镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-25 | 侯光喜 | 詹韡 |  | 合格
76 | 淮南市局 | 芦集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 苏正学、 | 杨同晖 |  | 合格
77 | 淮南市局 | 寿县安丰镇康平大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格 |  | 补报
78 | 淮南市局 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王在卿 | 夏大福 |  | 不合格 | 涉嫌使用过期医疗器械 | 立案查处
79 | 淮南市局 | 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格
80 | 淮南市局 | 寿县安康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 王在卿 | 夏大福 |  | 合格
81 | 淮南市局 | 寿县寿西湖医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨险峰 | 顾广阔 |  | 合格
82 | 淮南市局 | 寿县药之家大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
83 | 淮南市局 | 寿县博爱大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
84 | 淮南市局 | 寿县板桥板桥医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 袁长喜 | 李斌 |  | 合格
85 | 淮南市局 | 寿县保义镇大林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
86 | 淮南市局 | 寿县保义镇金祠村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
87 | 淮南市局 | 寿县保义镇东楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
88 | 淮南市局 | 寿县保义镇董郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
89 | 淮南市局 | 寿县保义镇张罗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
90 | 淮南市局 | 寿县保义镇朱楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
91 | 淮南市局 | 寿县保义镇保义村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
92 | 淮南市局 | 寿县保义镇桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张忠杰 | 李杰 |  | 合格
93 | 淮南市局 | 寿县茶庵镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 江兵 | 陶驹 |  | 合格
94 | 淮南市局 | 寿县茶庵镇花果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 江兵 | 陶驹 |  | 合格
95 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇王店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
96 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇曹洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
97 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇柴岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
98 | 淮南市局 | 寿县丰庄镇五里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 桑阿利 | 孙全萌 |  | 合格
99 | 淮南市局 | 寿县书荣药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
100 | 淮南市局 | 寿县三觉医院瓦房分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
101 | 淮南市局 | 寿县三觉中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杨军 | 刘中巨 |  | 合格
102 | 淮南市局 | 寿县益康药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 袁东 | 赵开新 | 刘明生 | 合格
103 | 淮南市局 | 寿县古城大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁东 | 赵开新 | 刘明生 | 合格
104 | 淮南市局 | 寿县县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 方远 | 陈蕾 |  | 合格
105 | 淮南市局 | 寿县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 方远 | 陈蕾 |  | 合格
106 | 淮南市局 | 寿县九龙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘明生 | 刘北山 |  | 合格
107 | 淮南市局 | 寿县双桥镇孙厂村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
108 | 淮南市局 | 寿县双桥镇南塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
109 | 淮南市局 | 寿县双桥镇洪楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-05 | 朱庆东 | 赵义勇 |  | 合格
110 | 淮南市局 | 寿县君湖大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
111 | 淮南市局 | 寿县瓦埠镇上奠兄弟药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
112 | 淮南市局 | 寿县瓦埠镇铁佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李涛 | 马爽 |  | 合格
113 | 淮南市局 | 寿县小甸镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
114 | 淮南市局 | 寿县小甸南唐医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
115 | 淮南市局 | 寿县小甸镇卫生院李山分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 鲍士辉 | 刘林 | 杨胜牛 | 合格
116 | 淮南市局 | 寿县郝涛大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 田庆杰 | 张圣飞 | 柏竹青 | 合格
117 | 淮南市局 | 安徽言信堂药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 柏竹青 | 张圣飞 |  | 合格
118 | 淮南市局 | 寿县第二人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王爱庆 | 田庆杰 | 张圣飞 | 合格
119 | 淮南市局 | 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王爱庆 | 田庆杰 | 张圣飞 | 合格
120 | 淮南市局 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
121 | 淮南市局 | 寿县窑口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
122 | 淮南市局 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王丹 | 方家忠 |  | 合格
123 | 淮南市局 | 隐贤镇包公村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
124 | 淮南市局 | 寿县隐贤镇郝岗村卫生室太平分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
125 | 淮南市局 | 寿县隐贤镇姚集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范大山 | 丁绪东 |  | 合格
126 | 淮南市局 | 寿县迎河镇李义长大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
127 | 淮南市局 | 寿县迎河镇周德政诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
128 | 淮南市局 | 寿县迎河镇朱宝祥诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
129 | 淮南市局 | 寿县迎河镇周德涛诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张德宝 | 张陶 |  | 合格
130 | 淮南市局 | 寿县正阳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 权奎 | 金玉阔 | 毕松 | 合格
131 | 淮南市局 | 正阳关镇三岔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 毕松 | 金玉阔 | 权奎 | 合格
132 | 淮南市局 | 正阳关镇建设村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 毕松 | 金玉阔 | 权奎 | 合格
133 | 淮南市局 | 寿县众兴镇新店卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-29 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格 |  | 补报
134 | 淮南市局 | 寿县众兴镇信德老年公寓医疗室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-29 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格 |  | 补报
135 | 淮南市局 | 寿县众兴镇楼郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格
136 | 淮南市局 | 寿县众兴镇彭城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 叶夏维 |  | 合格
137 | 淮南市局 | 寿县众兴镇黄圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
138 | 淮南市局 | 寿县众兴镇东岳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
139 | 淮南市局 | 寿县众兴镇东岳村众兴卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
140 | 淮南市局 | 寿县众兴镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
141 | 淮南市局 | 寿县众兴镇楼郢村闫店卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 孙绍勇 | 张贝贝 |  | 合格
142 | 淮南市局 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 刘明生 | 刘北山 |  | 合格
143 | 淮南市局 | 淮南市恒康医药连锁有限公司优山美地分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘葆 | 詹洁 |  | 合格
144 | 淮南市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司淮南人民路连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 钟莉 | 单育 |  | 限期整改 | 无防鼠设施 | （限定于2018-08-30前完成整改）
145 | 淮南市局 | 淮南市仁爱大药房连锁有限公司田东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
146 | 淮南市局 | 淮南市天星大药房连锁有限公司田家庵淮舜南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-11 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
147 | 淮南市局 | 淮南市民众药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 限期整改 | 1.无医疗器械质量负责人任命书
148 | 淮南市局 | 安徽康宝药业有限公司淮南市田东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-05 | 郑玉琳 | 张雯雯 |  | 合格
149 | 淮南市局 | 安徽省执信医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵倩倩 | 刘浏 |  | 合格
150 | 淮南市局 | 淮南市长庆医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵倩倩 | 刘浏 |  | 合格
151 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团眼科医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
152 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团选煤医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
153 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团望峰岗医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
154 | 淮南市局 | 淮南东方医院集团李郢孜中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 李捷 | 熊浩 |  | 合格
155 | 淮南市局 | 淮南市许兵大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 夏浩 | 孙培 |  | 合格
156 | 淮南市局 | 安徽康宝药业有限公司蔡新路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 范学伟 | 葛本荣 |  | 合格
157 | 淮南市局 | 淮南天平大药房连锁有限公司唐山路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 朱潇潇 | 尹涛 |  | 合格
158 | 淮南市局 | 淮南市福之源大药房连锁有限公司蔡新路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 朱潇潇 | 尹涛 |  | 合格
159 | 淮南市局
160 | 淮南市局
161 | 淮南市局
162 | 淮南市局
163 | 淮南市局
164 | 淮南市局
165 | 淮南市局
166 | 淮南市局
167 | 淮南市局
168 | 淮南市局
169 | 淮南市局
170 | 淮南市局
171 | 淮南市局
172 | 淮南市局
173 | 淮南市局
174 | 淮南市局
175 | 淮南市局
176 | 淮南市局
177 | 淮南市局
178 | 淮南市局
179 | 淮南市局
180 | 淮南市局
181 | 淮南市局
182 | 淮南市局
183 | 淮南市局
184 | 淮南市局
185 | 淮南市局
186 | 淮南市局
187 | 淮南市局
188 | 淮南市局
189 | 淮南市局
190 | 淮南市局
191 | 淮南市局
192 | 淮南市局
193 | 淮南市局
194 | 淮南市局
195 | 淮南市局
196 | 淮南市局
197 | 淮南市局
198 | 淮南市局
199 | 淮南市局
200 | 淮南市局
201 | 淮南市局
202 | 淮南市局
203 | 淮南市局
204 | 淮南市局
205 | 淮南市局
206 | 淮南市局
207 | 淮南市局
208 | 淮南市局
209 | 淮南市局
210 | 淮南市局
211 | 淮南市局
212 | 淮南市局
213 | 淮南市局
214 | 淮南市局
215 | 淮南市局
216 | 淮南市局
217 | 淮南市局
218 | 淮南市局
219 | 淮南市局
220 | 淮南市局
221 | 淮南市局
222 | 淮南市局
223 | 淮南市局
224 | 淮南市局
225 | 淮南市局
226 | 淮南市局
227 | 淮南市局
228 | 淮南市局
229 | 淮南市局
230 | 淮南市局
231 | 淮南市局
232 | 淮南市局
233 | 淮南市局
234 | 淮南市局
235 | 淮南市局
236 | 淮南市局
237 | 淮南市局
238 | 淮南市局
239 | 淮南市局
240 | 淮南市局
241 | 淮南市局
242 | 淮南市局
243 | 淮南市局
244 | 淮南市局
245 | 淮南市局
246 | 淮南市局
247 | 淮南市局
248 | 淮南市局
249 | 淮南市局
250 | 淮南市局
251 | 淮南市局
252 | 淮南市局

## 滁州
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡孙集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
2 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡韩圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
3 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡大秦村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
4 | 滁州市局 | 定远县七里塘乡前黄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李佳 | 王树春 |  | 合格
5 | 滁州市局 | 定远县藕塘中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 合格 |  | 7月监管信息
6 | 滁州市局 | 定远博瑞医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 限期整改 | 医疗器械未定期开展检测校准
7 | 滁州市局 | 定远永宁医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 窦龙 | 马晋 | 诸葛天宏 | 限期整改 | 医疗器械未定期开展检测校准
8 | 滁州市局 | 定远县炉桥镇精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱思源 | 武永 |  | 合格
9 | 滁州市局 | 定远县桑涧镇农科村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
10 | 滁州市局 | 定远县桑涧卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
11 | 滁州市局 | 定远岱山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 陈建国 | 武忠洋 | 高昊 | 合格
12 | 滁州市局 | 大桥镇大施村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
13 | 滁州市局 | 定远县仓镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
14 | 滁州市局 | 定远县仓镇中心卫生院观寺分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
15 | 滁州市局 | 定远县大桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 潘润东 | 武运清 |  | 合格
16 | 滁州市局 | 定远县张桥镇前孙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
17 | 滁州市局 | 定远县张桥镇北姚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
18 | 滁州市局 | 定远县张桥镇高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 江永毅 |  | 合格
19 | 滁州市局 | 定远县张桥镇前孙村卫生分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
20 | 滁州市局 | 定远县张桥镇陶铺村卫生分室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 江永毅 |  | 合格
21 | 滁州市局 | 定远县张桥镇南杨村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 郑力 | 汪勇 |  | 合格
22 | 滁州市局 | 定远县张桥镇赤塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 施永东 |  | 合格
23 | 滁州市局 | 定远县张桥镇浮山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郑力 | 施永东 |  | 合格
24 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇西孔村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
25 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇耿巷村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
26 | 滁州市局 | 定远县吴圩镇上李村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 陶宇 | 范铭武 |  | 合格
27 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司定远八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 兰有宝 | 吴以训 |  | 合格
28 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司定远十四店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 兰有宝 | 李凤梅 |  | 合格
29 | 滁州市局 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 江 涛 | 吴修艳 |  | 合格
30 | 滁州市局 | 天长市明锐眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 宋卫东 | 徐勇 |  | 合格
31 | 滁州市局 | 天长市大明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 宋卫东 | 徐勇 |  | 合格
32 | 滁州市局 | 凤阳县西泉康民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
33 | 滁州市局 | 凤阳县西泉康泰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
34 | 滁州市局 | 凤阳县西泉永和大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 陈喆 | 张磊 |  | 合格
35 | 滁州市局 | 凤阳县红心绍虎药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
36 | 滁州市局 | 凤阳县红心吴永兰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
37 | 滁州市局 | 凤阳县梅市梅氏药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
38 | 滁州市局 | 凤阳县梅市顺达药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 卢相青 | 王旭 |  | 合格
39 | 滁州市局 | 官塘光华药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 蔡振华 | 谈秀凯 |  | 合格
40 | 滁州市局 | 官塘绿色药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 蔡振华 | 谈秀凯 |  | 合格
41 | 滁州市局 | 凤阳县官沟诚信药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
42 | 滁州市局 | 凤阳县府城华佗保健医药商店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
43 | 滁州市局 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司凤阳十七店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 杜永琴 | 常道云 |  | 合格
44 | 滁州市局 | 安徽佑众大药房有限公司凤阳明生分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
45 | 滁州市局 | 凤阳县板桥镇便民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
46 | 滁州市局 | 安徽佑众大药房有限公司凤阳利民分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
47 | 滁州市局 | 凤阳县枣巷康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 姜昆 | 巨世拯 |  | 合格
48 | 滁州市局 | 滁州乐康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 个别岗位人员健康证未及时办理
49 | 滁州市局 | 全椒县利民医院管理有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
50 | 滁州市局 | 全椒县明月眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 个别随货同行单项目不全
51 | 滁州市局 | 全椒县明之亮眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
52 | 滁州市局 | 滁州时荣医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 合格
53 | 滁州市局 | 全椒康欣医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘静静 | 郭文倩 |  | 限期整改 | 企业库房未按色标分区；验收入库不及时；库房温湿度未监测并记录；企业销售记录项目不全
54 | 滁州市局 | 来安县三城乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 赵少玲 | 江莎 | 范龙凤 | 限期整改 | 无培训记录 | 7月监管信息
55 | 滁州市局 | 来安县长山门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 限期整改 | 无医疗器械相关培训
56 | 滁州市局 | 来安县雷官卫生院烟陈分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
57 | 滁州市局 | 来安县独山卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
58 | 滁州市局 | 来安县武集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
59 | 滁州市局 | 来安县磁山医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
60 | 滁州市局 | 来安县邵集医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-28 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
61 | 滁州市局 | 来安县新安镇双塘分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-28 | 赵少玲 | 范龙凤 |  | 合格
62 | 滁州市局 | 滁州华安生物药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、 医疗器械继续培训记录不完善。2、 企业未对库存的器械盘点情况进行记录。
63 | 滁州市局 | 滁州康润医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、进货查验记录记录不完整。2、未制定培训计划。3、 库房分区不合理。4、
64 | 滁州市局 | 安徽前跃医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、进货查验记录记录项目不完整。2、人员继续培训记录不完整。3、 库房区域划分不合理。
65 | 滁州市局 | 安徽川迈医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 赵建爱 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1、 进货查验记录记录不完整。2、 人员培训档案不完善。3、未对基础设备维护建立档案。
66 | 滁州市局 | 尚钧医疗科技（安徽）有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵建爱 | 王文明 | 徐欢 | 限期整改 | 1、 相关文件未规定学习工序（体温计量程数值刻录）操作间温度异常时的处理措施。2、学习工序（体温计量程数值刻录）车间未设置温度超标的警戒装置。
67 | 滁州市局 | 安徽贰壹肆卫生科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 赵建爱 | 王文明 | 徐欢 | 限期整改 | 1、《联动避孕套生产线工艺规程》部分内容如避孕器磨具验收要求，未覆盖全部规格型号。2、产品的批次划分，存在不同产地原料生产出的产品编制在同一批次可能性。3、生产线的研磨灌旁存放半桶无标识的透明液态物料。4、配料工序现场未见便于操作的作业指导书。
68 | 滁州市局
69 | 滁州市局
70 | 滁州市局
71 | 滁州市局
72 | 滁州市局
73 | 滁州市局
74 | 滁州市局
75 | 滁州市局
76 | 滁州市局
77 | 滁州市局
78 | 滁州市局
79 | 滁州市局
80 | 滁州市局
81 | 滁州市局
82 | 滁州市局
83 | 滁州市局
84 | 滁州市局
85 | 滁州市局
86 | 滁州市局
87 | 滁州市局
88 | 滁州市局
89 | 滁州市局
90 | 滁州市局
91 | 滁州市局
92 | 滁州市局
93 | 滁州市局
94 | 滁州市局
95 | 滁州市局
96 | 滁州市局
97 | 滁州市局
98 | 滁州市局
99 | 滁州市局
100 | 滁州市局
101 | 滁州市局
102 | 滁州市局
103 | 滁州市局
104 | 滁州市局
105 | 滁州市局
106 | 滁州市局
107 | 滁州市局
108 | 滁州市局
109 | 滁州市局
110 | 滁州市局
111 | 滁州市局
112 | 滁州市局
113 | 滁州市局
114 | 滁州市局
115 | 滁州市局
116 | 滁州市局
117 | 滁州市局
118 | 滁州市局

## 六安
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 六安市局 | 安徽恒瑞医药科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.生产部门操作工作无上岗培训档案；2.不合格品无记录和评审；3.管代刘芳兼职质管部长。 | 飞行检查
2 | 六安市局 | 安徽省六安市金艺义齿有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.未见不合格品的评审结果；2.未注册不良事件监测账号；3.卡尺的校准效期已过期。 | 飞行检查
3 | 六安市局 | 安徽省金寨县医药有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.未明确质量负责人在退货管理中的职责；2.采购合同内容不全；3.无盘点记录；4.销售记录无联系方式。5.无售后服务相关记录。
4 | 六安市局 | 安徽省兴盛医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.无质量负责人任命文件；2.无冷藏设备运行记录及使用记录；3.新进人员未进行岗前培训等。
5 | 六安市局 | 安徽瑞康新邦药械物流有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨少华 | 藤祎 | 马丽 | 限期整改 | 1.未明确质量负责人在退货中履行裁决权；2.销售记录无生产企业许可证号；3.冷库无不合格品区，三楼库房不合格品区有生活用品。
6 | 六安市局 | 六安正大医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.随货同行单无收货地址和储运条件；2.冷库内未设置不合格品区；3.非医疗器械无醒目标识。
7 | 六安市局 | 六安市人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.库房中消毒试剂无明显标识；2.质量管理制度中部分项目未规定明确。 | 飞行检查
8 | 六安市局 | 六安市中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马丽 | 童坤 |  | 限期整改 | 1.计算机管理系统中部分字段不全；2.库房色标管理不规范。 | 飞行检查
9 | 六安市局 | 六安市第二人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 马丽 | 童坤 |  | 合格 |  | 飞行检查
10 | 六安市局 | 六安经济开发区双桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 未严格查验供货商资质和产品证明文件。
11 | 六安市局 | 六安经济开发区金凤凰卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 未严格查验供货商资质和产品证明文件。
12 | 六安市局 | 六安经济开发区黄堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 1.2018年温湿度未记录；2.未严格查验供货商资质和产品证明文件。
13 | 六安市局 | 安徽睿佳医疗设备销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张绪平 | 方淑婷 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员未见公司任命文件，2018年未开展培训；2.部份与供货方签订的质量保证协议未签字，无有效期限；3.部份产品厂家资质不全，缺少随货同行单及印章模式等。
14 | 六安市局 | 金安区东桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
15 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇中果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
16 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇潘店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
17 | 六安市局 | 六安市金安区东桥镇任郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
18 | 六安市局 | 六安市金安区翁墩乡红桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
19 | 六安市局 | 六安市金安区翁墩乡红桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 鲍勇 | 杨功存 |  | 合格
20 | 六安市局 | 六安市金安区东河口镇松辽岩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 黄凌 | 武婷婷 |  | 合格
21 | 六安市局 | 六安市金安区东河口镇花石嘴村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 黄凌 | 武婷婷 |  | 合格
22 | 六安市局 | 金安区毛坦厂镇浸堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 刘自文 | 方敏 |  | 合格
23 | 六安市局 | 六安市金安区城北乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴锐 | 闫玉祥 |  | 合格
24 | 六安市局 | 六安市金安区张店镇柽树庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张传兵 | 杨明美 | 刘磊 | 限期整改 | 1.要配备相应陈列货架和货台；2.可拆零医疗器械要配备所需工具和包装用品。
25 | 六安市局 | 六安市金安区中店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张传兵 | 杨明美 | 刘磊 | 合格
26 | 六安市局 | 国胜大药房皖西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 段仁刚 | 刘仁圣 |  | 合格
27 | 六安市局 | 申华大药房友谊北苑店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 段仁刚 | 刘仁圣 |  | 合格
28 | 六安市局 | 六安市金安区毛源昌眼镜浙东商贸城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 孔宪武 | 汪洋 |  | 合格
29 | 六安市局 | 六安市金安区茂昌眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 黄高彬 | 洪萍 |  | 合格
30 | 六安市局 | 惠耳听力技术设备有限公司六安分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 冯曦东 | 黄高彬 |  | 合格
31 | 六安市局 | 六安市椿中大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
32 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司孙岗店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
33 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司五十铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
34 | 六安市局 | 金安区孙岗镇何大楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
35 | 六安市局 | 金安区孙岗镇江家畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
36 | 六安市局 | 金安区孙岗镇青龙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
37 | 六安市局 | 金安区孙岗镇孙岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
38 | 六安市局 | 金安区孙岗镇红堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
39 | 六安市局 | 金安区孙岗镇平岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
40 | 六安市局 | 金安区孙岗镇孤堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
41 | 六安市局 | 金安区孙岗镇五十铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
42 | 六安市局 | 金安区孙岗镇裕民村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
43 | 六安市局 | 金安区孙岗镇新桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
44 | 六安市局 | 金安区椿树镇高岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
45 | 六安市局 | 金安区椿树镇桃园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
46 | 六安市局 | 金安区椿树镇院墙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
47 | 六安市局 | 金安区椿树镇朱安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
48 | 六安市局 | 金安区椿树镇中塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
49 | 六安市局 | 金安区椿树镇草庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
50 | 六安市局 | 金安区椿树镇油坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
51 | 六安市局 | 金安区椿树镇棚岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
52 | 六安市局 | 金安区椿树镇长堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
53 | 六安市局 | 金安区椿树镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 靳松 | 左传权 | 胡姗姗 | 合格
54 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司光明新村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 马仁广 | 许胜时 |  | 合格
55 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司碧桂园店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 马仁广 | 许胜时 |  | 合格
56 | 六安市局 | 安徽申华大药房连锁有限公司城北店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
57 | 六安市局 | 安徽平民大药房连锁有限公司汽车北站店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
58 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司客运北站店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 马仁广 | 杨振洲 |  | 合格
59 | 六安市局 | 金安区双河镇草堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
60 | 六安市局 | 金安区双河镇春光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
61 | 六安市局 | 金安区双河镇莲花堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
62 | 六安市局 | 金安区双河镇墩子湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
63 | 六安市局 | 金安区双河镇新塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
64 | 六安市局 | 金安区双河镇百洋村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
65 | 六安市局 | 金安区双河镇曙光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
66 | 六安市局 | 金安区双河镇枣林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
67 | 六安市局 | 金安区双河镇晁仓村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
68 | 六安市局 | 金安区双河镇街道卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
69 | 六安市局 | 金安区施桥镇河口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
70 | 六安市局 | 金安区施桥镇三口堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
71 | 六安市局 | 金安区施桥镇马安山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
72 | 六安市局 | 金安区施桥镇长冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
73 | 六安市局 | 金安区施桥镇半个店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
74 | 六安市局 | 金安区施桥镇大墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
75 | 六安市局 | 金安区施桥镇廉桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
76 | 六安市局 | 金安区施桥镇大窑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 吴郁 | 韦良勇 |  | 合格
77 | 六安市局 | 安徽淼森大药房连锁有限公司西河口店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
78 | 六安市局 | 安徽淼森大药房连锁有限公司独山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
79 | 六安市局 | 六安市裕安区独山春风药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 何健 | 王文俊 |  | 合格
80 | 六安市局 | 裕安区狮子岗乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
81 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
82 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇连四塘卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
83 | 六安市局 | 裕安区石婆店镇童山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 洪良金 | 王文俊 |  | 合格
84 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司月亮岛店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
85 | 六安市局 | 六安高峰口腔门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
86 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司北门店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 许圣权 | 李红 |  | 合格
87 | 六安市局 | 六安市五十号大药房有限公司云路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
88 | 六安市局 | 六安市裕安区荣诚药铺 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 杨兆全 | 李红 |  | 合格
89 | 六安市局 | 六安市裕安区罗集乡百姓缘大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
90 | 六安市局 | 裕安区丁集镇长青村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
91 | 六安市局 | 裕安区罗集乡竹园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 刘青松 | 田维桌 | 王小璐 | 合格
92 | 六安市局 | 六安市裕安区石板冲乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
93 | 六安市局 | 六安市裕安区韩摆渡镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
94 | 六安市局 | 六安市裕安区苏埠镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 匡光勇 | 沈檑 |  | 合格
95 | 六安市局 | 六安市裕安区顺安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 丁勇 | 王耀 |  | 限期整改 | 1.经营二类医疗器械未备案。
96 | 六安市局 | 安徽国胜大药房连锁有限公司云路街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 丁勇 | 王耀 |  | 合格
97 | 六安市局 | 裕安区鼓楼街道鼓楼社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-17 | 丁勇 | 王耀 |  | 合格
98 | 六安市局 | 裕安区小华山街道卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张军 | 汪家刚 |  | 合格
99 | 六安市局 | 裕安区小华山街道香樟社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张军 | 汪家刚 |  | 合格
100 | 六安市局 | 六安市汉民大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 毛成仓 | 张玲 |  | 合格
101 | 六安市局 | 六安市烁佳大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 毛成仓 | 张玲 |  | 合格
102 | 六安市局 | 六安市裕安区华众大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
103 | 六安市局 | 六安市申华大药房（连锁）有限公司六单路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
104 | 六安市局 | 六安市裕安区新安镇康安大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 孙明亮 | 刘昌平 | 王正如 | 合格
105 | 六安市局 | 裕安区徐集镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
106 | 六安市局 | 裕安区分路口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
107 | 六安市局 | 裕安区江家店镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
108 | 六安市局 | 裕安区分路口镇新河河村皖卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
109 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司六响路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 张成智 | 李建军 |  | 合格
110 | 六安市局 | 六安市叶集区姚李镇添光眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 田军 | 胡涛 | 田军 | 合格
111 | 六安市局 | 六安市叶集区珍视明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-25 | 田军 | 胡涛 | 顾酩 | 合格
112 | 六安市局 | 叶集区姚李镇漫山红村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 李福宏 |  | 合格
113 | 六安市局 | 叶集区姚李镇光华村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 田军 |  | 合格
114 | 六安市局 | 叶集区洪集镇桥集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 胡涛 | 顾酩 |  | 合格
115 | 六安市局 | 叶集区洪集镇牌坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 顾酩 | 花昌林 |  | 合格
116 | 六安市局 | 霍山县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格 |  | 飞行检查
117 | 六安市局 | 霍山县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格 |  | 飞行检查
118 | 六安市局 | 霍山县衡山镇上元街村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 赵东超 | 毕艳平 | 程锦堂 | 合格
119 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
120 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇韩郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/14 | 李林春 | 马从江 |  | 限期整改 | 1.陈列和储存条件不适应。
121 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇左王村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
122 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇汪庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
123 | 六安市局 | 霍邱县潘集镇朱郢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李林春 | 马从江 |  | 合格
124 | 六安市局 | 霍邱县高塘镇付井粉坊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
125 | 六安市局 | 霍邱县高塘镇高塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
126 | 六安市局 | 霍邱县新桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
127 | 六安市局 | 霍邱县何家辉大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 霍庆国 | 刘宝亮 |  | 合格
128 | 六安市局 | 霍邱县三流乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 卢萍 |  | 合格
129 | 六安市局 | 霍邱县城关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 徐浙徽 |  | 合格
130 | 六安市局 | 霍邱县宋店乡中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王兆军 | 卢萍 |  | 合格
131 | 六安市局 | 霍邱县城关镇茂昌眼镜二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
132 | 六安市局 | 霍邱县刘敏助听器经销部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 徐浙徽 | 陈蓉晖 |  | 合格
133 | 六安市局 | 霍邱县城关镇毛源昌眼镜连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
134 | 六安市局 | 霍邱县志兴商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 户业歧 | 金华 |  | 合格
135 | 六安市局 | 霍邱县临水镇司口村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 温德魏 | 刘文武 |  | 合格
136 | 六安市局 | 霍邱县临水镇吴台村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 温德魏 | 刘文武 |  | 合格
137 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司湖滨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
138 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司蓼城东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
139 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司公园路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
140 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司光明大道新街口店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
141 | 六安市局 | 霍邱博爱医药连锁有限公司公园路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
142 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
143 | 六安市局 | 霍邱县民心堂大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 朱晓春 | 姚国杰 | 袁松 | 合格
144 | 六安市局 | 金寨县金林药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
145 | 六安市局 | 金寨县金溪大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区。
146 | 六安市局 | 金寨县天天好大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区；
147 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨三店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.未建立相关制度；2.未开展相关培训；3.专区混放；4.验收项目不完整；5.未设置不合格区。
148 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨将军路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
149 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨梅南路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-18 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
150 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司东方龙城店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整；4.无售后服务档案。
151 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨旗舰店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
152 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨御景园店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-19 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
153 | 六安市局 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨四店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 杜方莉 | 陈晓峰 |  | 限期整改 | 1.质量管理体系文件未及时修订；2.未开展医疗器械专业知识培训；3.验收记录项目不完整。
154 | 六安市局 | 金寨县吴家店天宇大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 建立质量管理文件、明确管理人员、专业知识培训、器械存在混放
155 | 六安市局 | 金寨县康宁大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 器械存在混放，未设置医疗器械不合格区
156 | 六安市局 | 金寨县益群大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 1.建立质量管理文件；2.明确管理人员；3.器械存在混放等。
157 | 六安市局 | 金寨县新华珍药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 限期整改 | 1.建立质量管理文件；2.明确管理人员；3.未建立售后服务制度等。
158 | 六安市局 | 金寨县关庙乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杜方莉 | 陈晓峰 | 李祎峰 | 限期整改 | 1.及时修订医疗器械质量管理制度；2.“两票制”执行不到位；3.查验资料文件不完整；4.未纳入信息化管理系统。
159 | 六安市局 | 金寨县青山镇尧塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
160 | 六安市局 | 金寨县青山镇姜河村白湾卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
161 | 六安市局 | 金寨县青山镇茅坪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
162 | 六安市局 | 金寨县青山镇汤店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
163 | 六安市局 | 金寨县青山镇青山街道卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
164 | 六安市局 | 金寨县青山镇街道马冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 邬磊 | 郑伟 |  | 限期整改 | 1.购进制度不齐、记录不规范。
165 | 六安市局 | 金寨县长岭乡长春村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格 |  | 补录
166 | 六安市局 | 金寨县长岭乡长山冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格 |  | 补录
167 | 六安市局 | 金寨县麻埠镇桂花村东冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高峰 | 吴其中 |  | 合格
168 | 六安市局 | 金寨县麻埠镇桂花卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高峰 | 吴其中 |  | 合格
169 | 六安市局 | 金寨县汤家汇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
170 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇瓦屋基村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
171 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇门山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
172 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇门银山畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
173 | 六安市局 | 金寨县汤家汇镇上畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 田琦 | 廖国兴 |  | 合格
174 | 六安市局 | 金寨县产业园区三里井村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
175 | 六安市局 | 金寨县产业园区早冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
176 | 六安市局 | 金寨县产业园区村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
177 | 六安市局 | 金寨县产业园区仙花村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 郑文俊 | 陈先萍 |  | 合格
178 | 六安市局 | 金寨县产业园区红石村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
179 | 六安市局 | 金寨县产业园区司楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
180 | 六安市局 | 金寨县产业园区郑岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
181 | 六安市局 | 金寨县产业园区龙岗社区卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-11 | 舒畅 | 郑文俊 |  | 合格
182 | 六安市局 | 金寨县长岭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格
183 | 六安市局 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 朱振华 | 杨安东 |  | 合格
184 | 六安市局 | 金寨县梅山镇黄林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
185 | 六安市局 | 金寨县梅山镇船冲村外岭卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
186 | 六安市局 | 金寨县梅山镇马店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘会友 | 夏娟 |  | 合格
187 | 六安市局 | 金寨县天堂寨镇泗河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孙先强 | 王鸿 |  | 合格
188 | 六安市局 | 金寨县天堂寨镇黄河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孙先强 | 王鸿 |  | 合格
189 | 六安市局 | 金寨县花石乡大湾村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
190 | 六安市局 | 金寨县花石乡竺山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
191 | 六安市局 | 金寨县花石乡茶棚村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-17 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
192 | 六安市局 | 金寨县花石乡花石村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
193 | 六安市局 | 金寨县古碑镇王湾村卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
194 | 六安市局 | 金寨县古碑镇响塘村卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-18 | 徐敏 | 汪力 |  | 合格
195 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡东冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
196 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡东冲村东冲卫生站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
197 | 六安市局 | 金寨县桃岭乡龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-18 | 郭道喜 | 李东 |  | 合格
198 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇石佛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
199 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇长源村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
200 | 六安市局 | 金寨县吴家店镇太平山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
201 | 六安市局 | 金寨县果子园乡牛食畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
202 | 六安市局 | 金寨县果子园乡白果村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
203 | 六安市局 | 金寨县果子园乡白纸棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 余学龙 | 敖新亚 |  | 合格
204 | 六安市局 | 金寨县白塔畈镇九树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李开龙 | 朱晓晨 |  | 合格
205 | 六安市局 | 金寨县白塔畈镇桥店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李开龙 | 朱晓晨 |  | 合格
206 | 六安市局 | 舒城县疾控中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
207 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
208 | 六安市局 | 舒城县舒茶镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
209 | 六安市局 | 舒城县南港镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
210 | 六安市局 | 舒城县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
211 | 六安市局 | 舒城县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
212 | 六安市局 | 舒城县城关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
213 | 六安市局 | 舒城县桃溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
214 | 六安市局 | 舒城县晓天镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
215 | 六安市局 | 舒城县山七镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
216 | 六安市局 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
217 | 六安市局 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
218 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
219 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
220 | 六安市局 | 舒城县五显镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
221 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
222 | 六安市局 | 舒城县阙店乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
223 | 六安市局 | 舒城县汤池镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
224 | 六安市局 | 舒城县春秋乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
225 | 六安市局 | 舒城县干汊河镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
226 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
227 | 六安市局 | 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
228 | 六安市局 | 舒城济人药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
229 | 六安市局 | 舒城爱月药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
230 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店汤池分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
231 | 六安市局 | 舒城天健药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
232 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店春秋分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格 |  | 补录
233 | 六安市局 | 舒城县康源药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
234 | 六安市局 | 舒城新杭大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
235 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店杭埠分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
236 | 六安市局 | 舒城康惠药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
237 | 六安市局 | 舒城金康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
238 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店千人桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
239 | 六安市局 | 舒城百灵大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
240 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店秦家桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
241 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店张母桥第一分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
242 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店张母桥第二分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
243 | 六安市局 | 舒城礼云药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
244 | 六安市局 | 舒城杏林药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
245 | 六安市局 | 舒城百姓缘大药房晓天分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
246 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店晓天第二分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
247 | 六安市局 | 舒城百善大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
248 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店五显分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
249 | 六安市局 | 舒城普会大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
250 | 六安市局 | 舒城天康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
251 | 六安市局 | 舒城老百姓大药房河棚店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
252 | 六安市局 | 舒城河朋大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
253 | 六安市局 | 舒城大药房连锁总店河棚分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
254 | 六安市局 | 舒城云泰药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张晓艳 | 王为伟 |  | 合格
255 | 六安市局 | 安徽亚钛义齿科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 李俊 | 王为伟 |  | 合格
256 | 六安市局 | 舒城县汤池镇鲁畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 王圣兵 | 宋文博 | 汪永汞 | 合格
257 | 六安市局 | 舒城县庐镇乡柳林卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王圣兵 | 宋文博 | 汪永汞 | 合格
258 | 六安市局 | 舒城县棠树乡烽西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
259 | 六安市局 | 舒城县棠树乡西塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
260 | 六安市局 | 舒城县棠树乡路西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.做好一次性医疗器械购进验收记录。
261 | 六安市局 | 舒城县棠树乡寒塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
262 | 六安市局 | 舒城县棠树乡棠树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
263 | 六安市局 | 舒城县棠树乡墩塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录。
264 | 六安市局 | 舒城县棠树乡洪院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
265 | 六安市局 | 舒城县棠树乡云雾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
266 | 六安市局 | 舒城县棠树乡邱岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
267 | 六安市局 | 舒城县棠树乡黄岗村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹玲华 | 王坤 |  | 限期整改 | 1.按要求建立药械购进验收记录；2.做好一次性医疗废品销毁记录。
268 | 六安市局 | 舒城县棠树乡刘院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 曹玲华 | 王坤 |  | 合格
269 | 六安市局 | 舒城县晓天镇南岳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
270 | 六安市局 | 舒城县晓天镇龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
271 | 六安市局 | 舒城县晓天镇郭冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王润 | 樊华森 |  | 合格
272 | 六安市局 | 舒城县南港镇缸窑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 汪 霞 | 刘中银 |  | 合格
273 | 六安市局 | 舒城县南港镇益山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
274 | 六安市局 | 舒城县南港镇过湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
275 | 六安市局 | 舒城县南港镇河西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 汪 霞 | 刘中银 |  | 合格
276 | 六安市局 | 舒城县南港镇藕塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 姚志刚 | 胡永福 |  | 合格
277 | 六安市局 | 舒城县阙店乡何店村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
278 | 六安市局 | 舒城县阙店乡观山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
279 | 六安市局 | 舒城县阙店乡神墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
280 | 六安市局 | 舒城县阙店乡管岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
281 | 六安市局 | 舒城县阙店乡牛角冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
282 | 六安市局 | 舒城县五显镇韦洼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
283 | 六安市局 | 舒城县五显镇陈院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
284 | 六安市局 | 舒城县五显镇梅山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
285 | 六安市局 | 舒城县五显镇上河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
286 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇荷花村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
287 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇邵院村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
288 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇大塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
289 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇独山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
290 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇羊山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
291 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇白畈村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
292 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇蔡塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
293 | 六安市局 | 舒城县万佛湖镇友谊村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
294 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇陡河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
295 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇长堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
296 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇冒峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
297 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇李堰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
298 | 六安市局 | 舒城县张母桥镇庙冲村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘同根 | 宣华杰 |  | 合格
299 | 六安市局 | 舒城县城关镇新城社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
300 | 六安市局 | 舒城县城关镇化肥厂社区服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
301 | 六安市局 | 舒城县城关镇古城卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
302 | 六安市局 | 舒城县城关镇丰墩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
303 | 六安市局 | 舒城县城关镇春秋苑三中社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王春生 | 王广存 |  | 合格
304 | 六安市局 | 舒城县城关镇金虎村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
305 | 六安市局 | 舒城县城关镇沙埂村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
306 | 六安市局 | 舒城县城关镇河镇村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
307 | 六安市局 | 舒城县城关镇舒怡梅河路社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 刘克淳 | 张舒 | 王传军 | 合格
308 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇金桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
309 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇白衣庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
310 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇百神庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
311 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒房村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
312 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇郑圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
313 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇团结村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
314 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇杨圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
315 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇方圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
316 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
317 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇舒楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
318 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇管塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
319 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇金东村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
320 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇元棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
321 | 六安市局 | 舒城县百神庙镇枣木桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 邵良来 | 褚进兵 |  | 合格
322 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇舒拐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
323 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇五联村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
324 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇河南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
325 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇梅林村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
326 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇胡同村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
327 | 六安市局 | 舒城县杭埠镇培育村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
328 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇重阳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
329 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇张湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
330 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇五里桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格
331 | 六安市局 | 舒城县千人桥镇韩桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 孔 波 | 胡 月 |  | 合格

## 马鞍山
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 马鞍山市局 | 马鞍山医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、管理制度中规定效期不足3个月在计算机系统内警示，但实际查看电脑计算机系统，设置有效期报警期为6个月；2、部分品种出库单上注册证号和生产许可证号空白；3、未见员工年度培训的考核记录；4、非医疗器械产品与医疗器械混放。 | 7月监管信息。交叉检查。
2 | 马鞍山市局 | 安徽朗普医疗科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、企业程序文件未明确植入类器械需要永久存放；2、计算机管理系统采购计划功能未实际使用；3、未收集购货单位马鞍山职业技术学院卫生室的资质；4、医疗器械与非医疗器械混放；5、随货同行单中缺少生产企业许可证号、储存条件等信息字段。 | 7月监管信息。交叉检查。
3 | 马鞍山市局 | 马鞍山市精正医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 限期整改 | 1、随货同行单中缺少生产许可证号、单价、金额等信息字段；2、员工年度培训档案中未见培训考核记录；3、抽查一份企业与供货者的质量保证协议未签字；4、计算机管理系统中部分供货企业资质资料未及时更新。 | 交叉检查
4 | 马鞍山市局 | 安徽川洋医药贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 曹德田 | 马丽 | 童坤 | 合格 |  | 交叉检查
5 | 马鞍山市局 | 马鞍山市宝芝林大药房连锁有限公司和县姥桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度；2、医疗器械与非医疗器械混放；2、医疗器械专柜标识不全。
6 | 马鞍山市局 | 和县姥桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、未建立设施设备档案；3、现场不能提供产品购进票据。
7 | 马鞍山市局 | 和县康复医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、未建立设施设备档案。
8 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇便民药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、未取得第二类医疗器械经营备案凭证经营第二类医疗器械。
9 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇红杏药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放；2、医疗器械专柜标识不全。
10 | 马鞍山市局 | 和县康尔乐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未取得第二类医疗器械经营备案凭证经营第二类医疗器械。
11 | 马鞍山市局 | 安徽四联医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、冷库内缺少“不合格品”区。
12 | 马鞍山市局 | 和县白桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、未建立产品购进验收记录；2、现场不能提供产品购进票据。
13 | 马鞍山市局 | 和县姥桥镇三和堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、医疗器械质量管理制度与经营实际不符2、人员健康体检已过期；3、医疗器械与非医疗器械混放。
14 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司姥桥新南街分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案、健康体检档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
15 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司永乐分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案、健康体检档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
16 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司姥桥二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 罗章 | 李颖 | 王文斌 | 限期整改 | 1、现场未见质量管理制度、培训档案；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、销售小票内容缺失（少注册证号、有效期等）。
17 | 马鞍山市局 | 马鞍山春天大药房连锁有限公司白桥惠仁分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李颖 | 王文斌 |  | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放2、第二类医疗器械经营备案凭证证未悬挂。
18 | 马鞍山市局 | 雨山街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未建立医疗器械使用质量管理制度；2、未建立设施设备档案；3、一楼化验室内贮存体外诊断试剂的冰箱未进行温湿度记录。
19 | 马鞍山市局 | 平湖街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、购进产品无购进验收记录；2、购进票据未按月装订；3、二楼化验室内贮存体外诊断试剂的冰箱无温湿度记录，为普通冰箱并混放食物；3、未建立医疗器械使用质量管理制度；5、未建立设施设备档案。
20 | 马鞍山市局 | 安民街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未建立医疗器械质量管理制度；2、未建立设施设备档案；3、三楼化验室医用冷藏箱未进行温湿度记录；4、二楼贮存医疗器械的库房内无温湿度调控设备。
21 | 马鞍山市局 | 安徽仁邦医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时质量负责人、质量管理员不在岗；2、未见新入职人员岗前培训、企业未按2018年度培训计划开展人员培训；3、三号库房空调不能正常使用；4、医疗器械与非医疗器械混放；5、库房温湿度记录不规范且没有记录人签名；6、销售记录中注册证号与实际不一致，产品信息未及时更新；7、器械出库未严格审核批号信息。 | 交叉检查
22 | 马鞍山市局 | 安徽博朗医疗用品贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时质量负责人不在岗；2、未制定2018年度培训计划；3、该企业冷库使用的温湿度自动监测计算机系统，不能调取历史数据，不能生成历史温度曲线；4、企业未对采购的冷藏医疗器械进行入库验收；5、退货产品未放置于库房不合格区；6、库房温湿度记录不规范且没有记录人签名；7、企业建立的销售记录中注册证号与实际不一致。 | 交叉检查
23 | 马鞍山市局 | 含山县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 李天好 | 合格 |  | 两票制督查
24 | 马鞍山市局 | 安徽国泰国祥医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 李天好 | 合格 |  | 两票制督查
25 | 马鞍山市局 | 含山县清溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 吴保鑫 |  | 限期整改 | 1、未建立质量管理制度；2、未建立设施设备台账；3、购进票据记录内容不全（缺产品批号、注册证号等）；4、储存体外诊断试剂的冰箱无温湿度计及记录。
26 | 马鞍山市局 | 安徽大禾药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李颖 | 潘伟 | 何琦 | 合格 |  | 两票制督查
27 | 马鞍山市局 | 当涂县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 李颖 | 潘伟 | 黄属福 | 合格 |  | 两票制督查
28 | 马鞍山市局 | 马鞍山市人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李颖 | 潘伟 |  | 合格 |  | 两票制督查
29 | 马鞍山市局 | 安徽科雷医疗科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  |  |  | 企业未生产
30 | 马鞍山市局 | 马鞍山休普技术陶瓷有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、库房未安装防虫防鼠设施（挡板）；2、采购记录不规范；3、质量手册编制未列出不适用项；4、生产设备直杆机的状态标识不全。
31 | 马鞍山市局 | 马鞍山普美瑞医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 卞磊 | 柯行云 |  | 限期整改 | 1、检查时企业法人不在岗；2、未见质量负责人杨森的岗前培训材料；3、企业冷库使用的自动温湿度监测设备系统仅能查询最近31天的温湿度数据；4、阴凉库及常温库未每日进行记录，冷库中储存需冷冻医疗器械未建立温湿度记录。 | 交叉检查
32 | 马鞍山市局 | 和县艾瞳眼镜销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、企业建立的质量管理制度与实际经营不符；2、企业未建立相关人员培训档案；3、企业未建立相关人员健康体检档案，健康体检表已过期；4、抽查的品种登记事项内容不全，未加盖供货者出库印章，现场不能提供购进验收记录。 | 交叉检查
33 | 马鞍山市局 | 和县老字号文昌眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未见企业人员花名册及组织机构图；2、企业未建立相关人员培训档案、健康体检档案，部分人员未健康体检；3、企业未建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统；4、抽查的2个品种企业未能提供购货票据、购进验收记录。 | 交叉检查
34 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司文昌南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、企业未建立相关人员培训档案；2、医疗器械经营许可证未悬挂。 | 交叉检查
35 | 马鞍山市局 | 和县精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、未见企业人员花名册及组织机构图；2、企业未建立相关人员培训档案、健康体检档案，部分人员未健康体检；3、企业未建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统；4、抽查的2个品种企业未能提供购货票据、购进验收记录；5、该店为个体工商户，不符合医疗器械经营企业须为企业的要求。 | 交叉检查
36 | 马鞍山市局 | 安徽省含山县光明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查的2个品种购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）；2、该店为个体工商户，不符合医疗器械经营企业须为企业的要求。 | 交叉检查
37 | 马鞍山市局 | 安徽省邻家医康复大药房有限公司含山环峰路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 合格 |  | 交叉检查
38 | 马鞍山市局 | 含山县藏镜阁眼镜有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查2个品种，现场未见购进票据；2、抽查的1个品种在计算机软件系统内未见购进验收记录。 | 交叉检查
39 | 马鞍山市局 | 含山县吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、抽查的2个品种企业不能提供购进验收记录、购进票据；2、购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）。 | 交叉检查
40 | 马鞍山市局 | 安徽国泰国祥医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 罗章 | 李颖 |  | 合格
41 | 马鞍山市局 | 安徽大禾药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 罗章 | 李颖 |  | 合格
42 | 马鞍山市局 | 安徽麦克吉医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 罗章 | 李颖 |  | 限期整改 | 1、购进票据登记事项不全（缺注册证号、生产批号等内容）
43 | 马鞍山市局 | 当涂金陵医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
44 | 马鞍山市局 | 当涂县黄池镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
45 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇塘沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
46 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇大邢村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
47 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇大邢村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
48 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇均庆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 黄属福 | 王定 |  | 合格 |  | 7月监管信息
49 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇均庆村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
50 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇彰教村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
51 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇西峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
52 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇镇庵村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
53 | 马鞍山市局 | 当涂湖阳徐玉平门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
54 | 马鞍山市局 | 当涂县湖阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
55 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇邰桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
56 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇大高村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
57 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇大姜村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
58 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇塘南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
59 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇塘南村卫生二室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
60 | 马鞍山市局 | 当涂县曹坝凤凰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
61 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇吴村港村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
62 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇兴永村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
63 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇桃元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
64 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇普新村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
65 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇边湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
66 | 马鞍山市局 | 当涂县塘南镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
67 | 马鞍山市局 | 当涂塘南成功医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 黄属福 | 王定 |  | 合格
68 | 马鞍山市局 | 当涂县大陇镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 黄属福 | 王定 |  | 限期整改 | 无医疗器械验收记录
69 | 马鞍山市局 | 当涂县人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
70 | 马鞍山市局 | 当涂县太白中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
71 | 马鞍山市局 | 安徽川洋医药贸易有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 黄属福 | 李颖 |  | 合格
72 | 马鞍山市局 | 马鞍山市健康大药房连锁有限公司江心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 卞磊 | 柯行云 |  | 合格 |  | 7月监管信息
73 | 马鞍山市局 | 安徽盛世百年连锁大药房当涂江心一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 卞磊 | 柯行云 |  | 合格 |  | 7月监管信息
74 | 马鞍山市局 | 含山县城南社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分体外诊断试剂供货企业资质留存不全；2、抽查部分医疗器械，不能当场提供《医疗器械注册证书》等；3、未见化验室冷链体诊品种验收记录以及储存温度记录。 | 7月监管信息
75 | 马鞍山市局 | 含山县环峰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分供货企业资质、产品资质留存不全；2、化验室存放有杂物，票据资质管理不规范，冷链体诊品种储存未能提供温湿度记录；3、口腔科植入器械的使用情况未记录、未建立档案，随机抽查1种填充材料品种未见购进票据，票据资质管理不规范。 | 7月监管信息
76 | 马鞍山市局 | 含山县昭关镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、未能当场提供部分供货企业资质；2、随机抽查该院化验室一个冷链体诊品种，冷链运输交接单项目填写不完整，未能提供购进票据；3、体外诊断试剂购进未进行验收查验记录，冷链体诊品种未见温湿度记录。 | 7月监管信息
77 | 马鞍山市局 | 马鞍山绿健大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、该总部委托配送，未设置仓库，但器械质量管理体系文件未及时更新和修订；2、培训档案建立不全；3、随机抽查的首营企业资料收集不全；4、该企业质量管理体系文件未设置明确质管部权限；5、该连锁总部计算机管理系统为普科运营管理系统，而委托配送药品的安徽省绿健医药有限公司计算机系统软件为用友时空管理系统，两系统不能实现自动对接。
78 | 马鞍山市局 | 马鞍山松柏药房连锁有限公司含山信仁中西大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格 |  | 交叉检查
79 | 马鞍山市局 | 马鞍山松柏药房连锁有限公司含山运漕顺心堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分医疗器械与非医疗器械混放；2、随机抽查的1个避孕套品种，现场检查时未能提供总部配送单据。
80 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司含山人民街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、部分医疗器械验收记录不全；2、部分医疗器械销售未经过计算机系统管控；3、医疗器械专区标识不明显；4、部分医疗器械与非医疗器械混放。
81 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司含山益寿春分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 限期整改 | 1、销售医疗器械未经过计算机管控；2、验收记录不全； 3、部分医疗器械与非医疗器械混放；4、随机抽查的一个避孕套品种，现场检查时未能提供相关票据。
82 | 马鞍山市局 | 含山县铜闸镇康平药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
83 | 马鞍山市局 | 马鞍山绿健大药房连锁有限公司含山仙踪店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
84 | 马鞍山市局 | 含山县仙踪镇祝康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 李天好 | 黄红燕 |  | 合格
85 | 马鞍山市局 | 陶厂镇西塔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
86 | 马鞍山市局 | 陶厂镇云塘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
87 | 马鞍山市局 | 陶厂镇西山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 曹必华 | 过仕宏 | 项跃进 | 合格
88 | 马鞍山市局 | 和县人民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、抽调品种仅见手术跟台清单，未见购进验收记录及票据。 | 7月监管信息
89 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司历阳东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
90 | 马鞍山市局 | 马鞍山市春天大药房连锁有限公司玉带河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、医疗器械与非医疗器械混放；2、未设立医疗器械专柜。
91 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司历阳中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
92 | 马鞍山市局 | 安徽金瑞大药房股份连锁有限公司历阳西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
93 | 马鞍山市局 | 和县康民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、经营二类医疗器械未备案。
94 | 马鞍山市局 | 和县和商药品销售连锁有限公司绰庙店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
95 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇中山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 合格
96 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇绰庙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、相关医疗器械由石杨卫生院领用，无相关记录票据。
97 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇幸福村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、由石杨镇卫生院配送的产品，配送单据信息不完整。
98 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇金城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何琦 | 陈大翠 | 丁吉祥 | 限期整改 | 1、无医疗器械购进验收记录；2、由石杨镇卫生院配送的产品，配送单据信息不完整。
99 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司迎江东路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、医疗器械专柜标识不符合规定。
100 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司迎江西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
101 | 马鞍山市局 | 马鞍山市曼迪新和县迎江西路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、抽调品种票据及供应商资质未见；2、抽调品种注册证未见。
102 | 马鞍山市局 | 安徽金瑞大药房股份连锁有限公司华阳店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
103 | 马鞍山市局 | 和县宏泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、抽调品种票据及供应商资质未见；2、抽调产品注册证未见。
104 | 马鞍山市局 | 安徽益丰大药房连锁有限公司和县三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录不完整；2、抽调品种票据未见。
105 | 马鞍山市局 | 马鞍山市宝芝林大药房连锁有限公司和县三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
106 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司龙潭中路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 陈大翠 | 余丹丹 |  | 合格
107 | 马鞍山市局 | 和县历阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 何琦 | 陈大翠 |  | 合格
108 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇铸陆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见。
109 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇高关村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见。
110 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇花园村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、医疗器械未集中存放于村卫生室内。
111 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇八禁村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调品种注册证未见。
112 | 马鞍山市局 | 和县西埠康乐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调部分品种票据未见。
113 | 马鞍山市局 | 和县和商药品销售连锁有限公司石杨分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 合格
114 | 马鞍山市局 | 和县永康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见；2、抽调品种票据及供应商资质未见；3、抽调品种注册证未见。
115 | 马鞍山市局 | 和县和州药业连锁有限公司石杨店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、抽调品种配送单信息不全。
116 | 马鞍山市局 | 和县石杨镇新农村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 何琦 | 陈大翠 |  | 限期整改 | 1、购进验收记录未见；2、抽调个别品种票据未见。
117 | 马鞍山市局
118 | 马鞍山市局
119 | 马鞍山市局
120 | 马鞍山市局
121 | 马鞍山市局
122 | 马鞍山市局
123 | 马鞍山市局
124 | 马鞍山市局

## 芜湖
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 芜湖市局 | 华润芜湖有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-03 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 限期整改 | 储存条件不符合规定 | 7月监管信息
2 | 芜湖市局 | 安徽和爱大药房连锁有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-05 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
3 | 芜湖市局 | 芜湖张恒春大药房有限公司伟星城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-10 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
4 | 芜湖市局 | 安徽脑舒通医疗科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
5 | 芜湖市局 | 芜湖市昊康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-16 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
6 | 芜湖市局 | 艾韦特（芜湖）医药股份有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-17 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
7 | 芜湖市局 | 芜湖人本堂药房连锁有限公司五显店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-27 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格 |  | 7月监管信息
8 | 芜湖市局 | 芜湖市王拐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
9 | 芜湖市局 | 张恒春大药房四褐山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
10 | 芜湖市局 | 芜湖人本大药房连锁有限公司雍南店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
11 | 芜湖市局 | 安徽盛世百年大药房连锁有限公司芜湖长江路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
12 | 芜湖市局 | 芜湖和润大药房有限公司港一路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 限期整改 | 医疗器械与保健食品混放
13 | 芜湖市局 | 芜湖市华瑞大药房有限责任公司城市之光店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
14 | 芜湖市局 | 芜湖鑫康药房连锁有限公司汤沟分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
15 | 芜湖市局 | 芜湖市康润大药房有限公司鞍山路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 张璐 | 郭嘉川 | 孙清 | 合格
16 | 芜湖市局 | 芜湖县新视窗眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 王旭怡 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、现场未见组织机构图及任命文件；2、未建立计算机验收、销售记录；3.无温湿度记录。
17 | 芜湖市局 | 芜湖县湾沚镇宝岛眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王旭怡 | 章榕 |  | 限期整改 | 1.无质量组织机构图；2.医疗器械培训记录不真实；3.销售记录未标记注册证号及批号。
18 | 芜湖市局 | 芜湖县湾沚镇吉祥知音眼镜店天润发分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无医疗器械教育培训记录；2、医疗器械与非医疗器械混放。
19 | 芜湖市局 | 芜湖县吉祥眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无医疗器械教育培训记录；2、医疗器械与非医疗器械混放；3.无防虫防鼠措施；4.供货方资质不全。
20 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司芜湖县第二分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、现场未见组织机构图及任命文件；2.无防虫防鼠措施；无器械养护记录。 | 7月监管信息
21 | 芜湖市局 | 芜湖护瞳健康咨询有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、质量管理制度不完善；2、无任命文件；3、无培训计划及培训记录；4、验收记录无；5、无温湿度记录。
22 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司芜湖县第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图及任命文件；2、医疗器械与非医疗器械混放；3、无温湿度记录。
23 | 芜湖市局 | 芜湖县木森眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无温湿度记录。
24 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜销售有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1.无质量组织机构图；2.医疗器械培训记录不真实；3、营业执照未上墙悬挂。
25 | 芜湖市局 | 芜湖华昌眼镜店芜湖中路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图及任命文件；2、无教育培训记录；3、医疗器械与非医疗器械混放
26 | 芜湖市局 | 杭州博闻科技有限公司芜湖县分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、培训记录不全；2、无温湿度计及记录。
27 | 芜湖市局 | 芜湖县城关吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、培训记录不全；无医疗器械明显标识；3、温湿度记录不全。
28 | 芜湖市局 | 芜湖县馨康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无组织机构图；2、培训内容不完善；3、未做验收记录。
29 | 芜湖市局 | 芜湖县科医眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、现场未见培训档案；2、无温湿度记录。
30 | 芜湖市局 | 芜湖市科赛金商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨秀玲 | 章榕 |  | 限期整改 | 1、无防虫措施。
31 | 芜湖市局 | 芜湖千木商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 王旭怡 | 缪文婷 |  | 限期整改 | 1、无质量管理制度；2、无供货方资质；3、无组织机构图及任命文件；4、无培训档案；5、医疗器械与非医疗器械混放；6、无温湿度记录。
32 | 芜湖市局 | 芜湖市直通车眼镜超市（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
33 | 芜湖市局 | 芜湖科星医药科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
34 | 芜湖市局 | 芜湖市春秋源大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
35 | 芜湖市局 | 芜湖张恒春大药房有限公司绿地店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
36 | 芜湖市局 | 芜湖市康之怡医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 限期整改 | 库房管理不规范 | 已整改
37 | 芜湖市局 | 芜湖恒晖医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
38 | 芜湖市局 | 安徽启嘉医疗器械科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 |  |  | 歇业
39 | 芜湖市局 | 安徽天美医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
40 | 芜湖市局 | 直通车眼镜超市中山北路分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
41 | 芜湖市局 | 合肥市光明眼镜钟表有限责任公司芜湖第一分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 |  |  | 已迁址至鸠江区
42 | 芜湖市局 | 芜湖爱洛优商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
43 | 芜湖市局 | 安徽省澳星眼镜有限公司芜湖分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格 |  | 已停业
44 | 芜湖市局 | 安徽丰原大药房连锁有限公司芜湖中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
45 | 芜湖市局 | 芜湖美佳眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 张春苗 | 阮鑫 | 韦伟 | 合格
46 | 芜湖市局 | 无为县高沟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 未及时上报医疗器械不良事件报告。
47 | 芜湖市局 | 无为县环城大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 方晓道 | 翟斌 |  | 合格
48 | 芜湖市局 | 无为县一心堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 翟斌 | 童小良 |  | 合格
49 | 芜湖市局 | 无为县勤生大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-05 | 高山 | 吴峰 |  | 合格 |  | 7月监管信息
50 | 芜湖市局 | 安徽万仁天大药房连锁有限公司新河店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
51 | 芜湖市局 | 无为县倪旭武大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
52 | 芜湖市局 | 无为县陡沟吕磊大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-19 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
53 | 芜湖市局 | 无为县姚沟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时将培训记录归档。 未及时上报医疗器械不良事件报告。
54 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇建民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
55 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇朱万春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时将培训记录归档。
56 | 芜湖市局 | 无为县凤凰颈广德寿药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
57 | 芜湖市局 | 无为县姚沟镇徐记大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范要求对医疗器械定期养护。 未按规范要求对购入医疗器械验收。
58 | 芜湖市局 | 无为县沪光眼镜行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
59 | 芜湖市局 | 无为县狮子口大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告
60 | 芜湖市局 | 无为县宏康药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
61 | 芜湖市局 | 无为县百姓大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
62 | 芜湖市局 | 无为县万泓药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
63 | 芜湖市局 | 无为县寿康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
64 | 芜湖市局 | 无为县无城医药综合商店大药房一部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告
65 | 芜湖市局 | 无为县爱心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未按规范索取供应商相关资质。
66 | 芜湖市局 | 无为县无城中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 阮钟敏 | 吴峰 |  | 合格
67 | 芜湖市局 | 无为县平价药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-11 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
68 | 芜湖市局 | 无为县六店康泰药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
69 | 芜湖市局 | 无为县开城镇回春堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 未按规范索取供应商相关资质。 | 7月监管信息
70 | 芜湖市局 | 无为县开城中心药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
71 | 芜湖市局 | 无为县开城利民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。 | 7月监管信息
72 | 芜湖市局 | 无为县健民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-12 | 阮钟敏 | 刘亚扬 |  | 限期整改 | 未及时上报医疗器械不良事件报告 | 7月监管信息
73 | 芜湖市局 | 无为县襄安永春药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 高山 | 吴峰 |  | 合格
74 | 芜湖市局 | 无为县春和药堂 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 高山 | 吴峰 |  | 限期整改 | 未及时记录销售信息。
75 | 芜湖市局 | 海地三华路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李才 | 万继林 |  | 合格
76 | 芜湖市局 | 金娟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 陈东 | 周永霞 |  | 合格
77 | 芜湖市局 | 芜湖市心连心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
78 | 芜湖市局 | 芜湖利文医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
79 | 芜湖市局 | 芜湖市华瑞大药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
80 | 芜湖市局 | 安徽百秀大药房连锁有限公司德盛广场店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
81 | 芜湖市局 | 安徽明卫医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
82 | 芜湖市局 | 芜湖市同民堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
83 | 芜湖市局 | 芜湖千方百剂大药房连锁有限公司儒林西苑分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
84 | 芜湖市局 | 安徽宝庆大药房连锁有限公司芜湖九华南路二分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
85 | 芜湖市局 | 芜湖市怡怡堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
86 | 芜湖市局 | 安徽宝庆大药房连锁有限公司芜湖九华南路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
87 | 芜湖市局 | 芜湖天天好大药房连锁有限公司万豪白领店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
88 | 芜湖市局 | 芜湖天天好大药房连锁有限公司万豪白领店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
89 | 芜湖市局 | 芜湖千方百剂大药房连锁有限公司润地分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
90 | 芜湖市局 | 芜湖市大华福大药房有限责任公司奥韵康城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
91 | 芜湖市局 | 芜湖市瑞福堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-18 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
92 | 芜湖市局 | 安徽和爱大药房连锁有限公司芜湖国贸天琴湾分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
93 | 芜湖市局 | 芜湖金坤园大药房连锁有限公司南瑞药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
94 | 芜湖市局 | 芜湖海欣大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
95 | 芜湖市局 | 安徽海恩医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-26 | 李学舟 | 王健平 |  | 合格
96 | 芜湖市局 | 繁昌县繁阳社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、验收记录不符合要求；
97 | 芜湖市局 | 繁昌县平铺镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；3、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；4、缺乏对岗位人员的培训；
98 | 芜湖市局 | 繁昌县平铺镇新林社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；
99 | 芜湖市局 | 繁昌县荻港镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；
100 | 芜湖市局 | 繁昌县横山卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、相关制度不全；2、没有相对应的组织机构；3、没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；
101 | 芜湖市局 | 繁昌县峨山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；3、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、零售的医疗器械陈列不符合要求；7、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；8、验收记录不符合要求；
102 | 芜湖市局 | 繁昌县孙村镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；7、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；8、零售的医疗器械陈列不符合要求；9、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；10、验收记录不符合要求；
103 | 芜湖市局 | 繁昌县孙村镇中心卫生院赤沙分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；
104 | 芜湖市局 | 繁昌县新港镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、验收记录不符合要求；
105 | 芜湖市局 | 繁昌县繁阳镇马坝社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有定期对陈列的医疗器械的检查记录；
106 | 芜湖市局 | 繁昌县同济医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；6、零售的医疗器械陈列不符合要求；7、验收记录不符合要求；
107 | 芜湖市局 | 繁昌县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业没有相应的医疗器械进货查验记录制度；5、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；6、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；7、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；8、零售的医疗器械陈列不符合要求；
108 | 芜湖市局 | 繁昌县惠民医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 俞翔云 | 沈宪月 |  | 限期整改 | 1、企业相关制度不全；2、企业没有相对应的组织机构；3、没有相应的企业质量负责人和职责权限文件；4、企业相关人员对医疗器械监督管理办法的法律法规、规章规范不熟悉；5、没有与经营范围相适应的医疗器械质量管理人；6、缺乏对岗位人员的培训，没有培训档案；

## 宣城
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有公司宣城平安药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李云 | 滕祎 |  | 合格
2 | 宣城市局 | 宣城市康益大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 李云 | 滕祎 |  | 限期整改 | 培训档案不全；首营企业资质档案不全
3 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司宣城梅溪路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 质量负责人检查时不在岗；白虎活络贴未按要求贮存
4 | 宣城市局 | 宣城市心连心大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；无培训资料；产品混放，分区不明显等
5 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房开达名城店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 无培训档案；验收记录不完整；设施设备不能满足经营要求等
6 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；培训资料不全；分区不明显等
7 | 宣城市局 | 宣城市百年大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 杨少华 | 周立虎 |  | 限期整改 | 制度不健全；培训资料不全；验收记录不全等
8 | 宣城市局 | 宣城市华源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 杨梅芬 | 马臣庆 |  | 合格
9 | 宣城市局 | 宣城市宣湖大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨梅芬 | 马臣庆 |  | 合格
10 | 宣城市局 | 宣城市天赐康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
11 | 宣城市局 | 宣城市云飞大药房三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
12 | 宣城市局 | 宣城市水阳大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 王友 | 魏巍 |  | 限期整改 | 存在过期医疗器械
13 | 宣城市局 | 宣城市宣州区狸桥镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王友 | 刘歆 |  | 合格
14 | 宣城市局 | 宣城市宣州区溪口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 嵇胜来 | 魏巍 |  | 合格
15 | 宣城市局 | 宣城市宣州区新田卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 嵇胜来 | 魏巍 |  | 合格
16 | 宣城市局 | 宣州区文昌镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 潘林轩 | 魏巍 |  | 合格
17 | 宣城市局 | 宣城市宣州区水阳镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 王友 | 刘歆 |  | 合格
18 | 宣城市局 | 宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 潘林轩 | 魏巍 |  | 合格
19 | 宣城市局 | 宣城市宣州区洪林镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 王友 | 姚勇 |  | 合格
20 | 宣城市局 | 宣城市宣州区水东镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 魏巍 | 王宇 |  | 合格
21 | 宣城市局 | 宣城市中心医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-23 | 王友 | 魏巍 |  | 合格
22 | 宣城市局 | 宣城润霖连锁大药房有限公司中港路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
23 | 宣城市局 | 宣城市扶康大药房连锁有限公司郎溪新东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
24 | 宣城市局 | 宣城市扶康大药房连锁有限公司郎溪水鸣店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
25 | 宣城市局 | 郎溪县健民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
26 | 宣城市局 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司郎溪分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
27 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪吉原路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 企业未对相关人员开展继续培训
28 | 宣城市局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪涛峰路药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 企业未对相关人员开展继续培训
29 | 宣城市局 | 郎溪县吉原大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-20 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 限期整改 | 1、企业未对相关人员开展继续培训；2、未悬挂医疗器械二类备案凭证。
30 | 宣城市局 | 郎溪县熊氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 刘祖清 | 龚卫东 | 吕文军 | 合格
31 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司苏红店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 药品与医疗器械存在混放，邦迪苯扎氯铵贴放置于器械区
32 | 宣城市局 | 安徽星辰医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 徐继红 | 高洁 |  | 限期整改 | 首营企业/首营品种审核表未填写，冷库未分区，收货人未在收货时签字确认
33 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司泾县章渡健民药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械经营备案凭证未悬挂，医疗器械与非医疗器械存在混放
34 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司中村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械存在混放（唇膏放置于器械区）
35 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司厚岸店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械万通筋骨贴放置于非器械区，医用退热贴放置于处方药区
36 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司丁桥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 合格
37 | 宣城市局 | 泾县丁家桥镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-25 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 检验室储存试剂冷藏柜未见温度记录
38 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司七店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 一次性发热贴，润滑剂等等非医疗器械放置于医疗器械区
39 | 宣城市局 | 安徽华源皖南医药有限公司华源大药房三店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 酒精消毒棉球等非医疗器械放置于医疗器械区
40 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 部分柜台未设置医疗器械标识
41 | 宣城市局 | 泾县江南药店连锁有限公司八店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械区混放有妇炎洁等非医疗器械
42 | 宣城市局 | 泾县小康药店连锁有限公司稼祥路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-28 | 徐继红 | 胡一鸣 |  | 限期整改 | 医疗器械区标识未及时更换
43 | 宣城市局 | 宁国市新视窗眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
44 | 宣城市局 | 宁国市华宁医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
45 | 宣城市局 | 宁国市保视康眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
46 | 宣城市局 | 宁国市天目眼镜行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
47 | 宣城市局 | 宁国市明视达眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
48 | 宣城市局 | 宁国市中溪路博士眼镜城 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
49 | 宣城市局 | 宁国市博士眼镜城 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
50 | 宣城市局 | 宁国市吴越医药科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
51 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
52 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司河沥溪路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
53 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司汪溪分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
54 | 宣城市局 | 宁国市康润医药零售有限公司慈安路分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
55 | 宣城市局 | 云梯畲族乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
56 | 宣城市局 | 宁国市中医肿瘤医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
57 | 宣城市局 | 宁国市妇幼保健计划生育服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格
58 | 宣城市局 | 宁国市青龙乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
59 | 宣城市局 | 宁国市港口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-24 | 汪佳祥 | 陈芳 |  | 合格 |  | 补报
60 | 宣城市局 | 宣城市天康医药连锁有限公司绩溪县上庄镇旺川大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
61 | 宣城市局 | 宣城市天康医药连锁有限公司绩溪浩寨药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
62 | 宣城市局 | 绩溪百姓医药有限公司和生店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
63 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司坦头药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
64 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁有限公司绩溪广慈药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
65 | 宣城市局 | 绩溪县华康医药销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
66 | 宣城市局 | 宣城恒立医药连锁公司绩溪名吉大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
67 | 宣城市局 | 绩溪县大众医药销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
68 | 宣城市局 | 绩溪百姓医药有限公司荆州店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
69 | 宣城市局 | 绩溪县洪亮牙科诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
70 | 宣城市局 | 绩溪县华阳镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
71 | 宣城市局 | 绩溪县康泰诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
72 | 宣城市局 | 绩溪县现代佳美口腔门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
73 | 宣城市局 | 绩溪县荆州乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
74 | 宣城市局 | 绩溪县博士眼镜经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
75 | 宣城市局 | 绩溪县光明眼镜经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
76 | 宣城市局 | 绩溪县新浪潮眼镜总汇 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
77 | 宣城市局 | 绩溪县吴良材眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格
78 | 宣城市局 | 安徽龙川医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 姚邦东 | 何修方 |  | 合格

## 铜陵
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 铜陵市局 | 铜陵群信大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械经营质量管理制度未建立；2.杨氏商贸供货资质不完整；3.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
2 | 铜陵市局 | 铜陵三益民生医药连锁有限公司顺安店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械经营质量管理制度内容不符；2.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
3 | 铜陵市局 | 铜陵江南医药连锁有限公司六十六分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未变更企业负责人；2.器械经营质量管理制度未建立；3.抽取的品种未能索取注册制及合格证。
4 | 铜陵市局 | 五松镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.器械质量管理制度、岗位职责等不完善；2.仪器为该中心自有设备，检验人员、器械耗材等为区人民医院提供；3.未见器械维修保养记录。
5 | 铜陵市局 | 铜陵安医大药房连锁有限公司凤凰山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 1.未取得II类备案凭证；2.器械质量管理制度、岗位职责等不完善。
6 | 铜陵市局 | 胥坝乡卫生医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 林 腾 | 钱叶梅 |  | 限期整改 | 未能索取器械注册证及检验合格证明（一次性使用无菌注射器带针，规格：5 mL，20170621，安徽康泰）。
7 | 铜陵市局 | 枞阳县白柳仁和大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 经营二类医疗器械未备案
8 | 铜陵市局 | 枞阳县白湖健源大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书
9 | 铜陵市局 | 枞阳县白湖龙井大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书及供货单位资质证明
10 | 铜陵市局 | 枞阳县浮山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进三类医疗器械未索取产品注册证书，供货单位法人委托书已过期
11 | 铜陵市局 | 枞阳县老洲镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 无未跟踪记录植入性医疗器械使用情况,未建立记录档案
12 | 铜陵市局 | 枞阳县回春大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 医疗器械与非医疗器械未分开陈列,未设置醒目标志,购进二类医疗器械(如避孕套)未索取产品注册证书
13 | 铜陵市局 | 枞阳县金猴大药房有限公司钱铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周骁骙 | 王晓山 |  | 限期整改 | 购进二类医疗器械,产品注册证书索取不全
14 | 铜陵市局 | 枞阳县春风药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 周骁骙 | 王晓山 |  | 限期整改 | 购进二类医疗器械,产品注册证书索取不全
15 | 铜陵市局 | 枞阳县铁铜乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进二三类医疗器械未及时索取产品注册证书
16 | 铜陵市局 | 枞阳县凤仪乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 杨宙锋 | 周骁骙 | 王晓山 | 限期整改 | 购进二三类医疗器械未及时索取产品注册证书、索取供货单位资质不全
17 | 铜陵市局
18 | 铜陵市局
19 | 铜陵市局
20 | 铜陵市局
21 | 铜陵市局
22 | 铜陵市局
23 | 铜陵市局
24 | 铜陵市局
25 | 铜陵市局
26 | 铜陵市局
27 | 铜陵市局
28 | 铜陵市局
29 | 铜陵市局
30 | 铜陵市局
31 | 铜陵市局
32 | 铜陵市局
33 | 铜陵市局
34 | 铜陵市局
35 | 铜陵市局
36 | 铜陵市局
37 | 铜陵市局
38 | 铜陵市局
39 | 铜陵市局
40 | 铜陵市局
41 | 铜陵市局
42 | 铜陵市局

## 池州
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 合格
2 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村中街组卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立查验记录
3 | 池州市局 | 东至县昭潭镇永丰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 合格
4 | 池州市局 | 东至县昭潭镇昭潭村建新组中医卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
5 | 池州市局 | 东至县昭潭镇龙潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
6 | 池州市局 | 东至县昭潭镇下塔村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 万英权 | 莫彪 |  | 限期整改 | 未建立定期检查制度、日常维护记录、不合格器械处理记录
7 | 池州市局 | 东至县张溪镇葛仙铺村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
8 | 池州市局 | 东至县张溪镇里湖村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
9 | 池州市局 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪翔 | 汪扬帆 |  | 合格
10 | 池州市局 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 刘燕 | 戴玉琴 |  | 限期整改 | 进货查验记录项目不完整。
11 | 池州市局 | 东至县木塔乡木塔卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王齐盟 | 卜良胜 |  | 合格
12 | 池州市局 | 东至县木塔乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 王齐盟 | 卜良胜 |  | 合格
13 | 池州市局 | 东至县泥溪镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 何斌 | 吴品达 |  | 合格
14 | 池州市局 | 东至县泥溪镇泥溪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 何斌 | 吴品达 |  | 合格
15 | 池州市局 | 上海市医药股份有限公司池州华氏大药房百荷园分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
16 | 池州市局 | 池州市贵池区百姓缘大药房长江路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-03 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
17 | 池州市局 | 池州市汇景大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
18 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司府学苑秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
19 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司池阳路秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 产品注册证索取不全、未开展2018年度员工培训
20 | 池州市局 | 上海市医药股份有限公司池州华氏大药房牌坊街分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
21 | 池州市局 | 安徽天胜大药房连锁有限公司汇景店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
22 | 池州市局 | 池州市贵池医药有限公司东湖路秋浦大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 王帷国 | 张 海 |  | 限期整改 | 2018年度员工培训记录不完整
23 | 池州市局 | 池州市尧城大药房连锁有限公司秋浦路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
24 | 池州市局 | 池州杏花大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
25 | 池州市局 | 池州市尧城大药房连锁有限公司翠柏路店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
26 | 池州市局 | 池州市同心堂大药房翠柏路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-20 | 王帷国 | 张 海 |  | 合格
27 | 池州市局 | 池州市贵池区梅龙街道办事处先进村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 合格
28 | 池州市局 | 池州市贵池区江口街道办事处永兴村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 限期整改 | 进货查验记录不全
29 | 池州市局 | 池州市贵池区江口街道卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 钱晓伟 | 喻佳利 |  | 合格
30 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇七一村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
31 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇三友村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
32 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇涓桥村村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 供应商资质及产品注册证索取不全，定期检查记录不全
33 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇四联村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
34 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇联合村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
35 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇桂畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录不全
36 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇紫岩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录、养护记录不全。
37 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇叶管村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 合格
38 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇新桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 梅 涛 | 吴小伟 | 包明友 | 限期整改 | 进货查验记录不全
39 | 池州市局 | 池州市贵池区涓桥镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 梅 涛 | 吴小伟 | 限期整改 | 供货商资质和产品证明文件索取不全，进货查验记录不全
40 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司涓桥分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-01 | 卢晓春 | 梅 涛 | 吴小伟 | 合格
41 | 池州市局 | 池州市贵池区牌楼镇佳山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
42 | 池州市局 | 池州市贵池区牌楼镇兰山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
43 | 池州市局 | 池州市贵池区梅村镇新村社居委卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-16 | 杨亮 | 钟飞 |  | 限期整改 | 供货者资质索取不全
44 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇姚街村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
45 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇太平村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
46 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇长垅村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
47 | 池州市局 | 池州市贵池区梅街镇养老服务中心医务室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 刘斌 | 吴伯骏 |  | 合格
48 | 池州市局 | 池州市贵池区里山卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 刘斌 | 方婷 |  | 限期整改 | 供货商资质及相关材料索取不全 | 7月监管信息
49 | 池州市局 | 池州市贵池区里山街道解放卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 刘斌 | 方婷 |  | 合格 |  | 7月监管信息
50 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇乌沙社居委吴明义卫生所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
51 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇晏塘卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
52 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格 |  | 7月监管信息
53 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇万生村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
54 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇杨店村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
55 | 池州市局 | 池州现代妇产医院 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
56 | 池州市局 | 孙春林全科医疗诊断 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
57 | 池州市局 | 盛泽皇口腔诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-26 | 卢晓春 | 张 海 |  | 合格 |  | 7月监管信息
58 | 池州市局 | 池州市贵池区池阳街道社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 郭佐兵 | 彭 静 | 吴伯骏 | 合格 |  | 7月监管信息
59 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道养老服务中心医务室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
60 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道墩上社居委卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
61 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道河口村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
62 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道永岭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 养护记录不完整 | 7月监管信息。立即整改。
63 | 池州市局 | 池州市贵池区墩上街道许桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-25 | 王兆平 | 宁愉加 |  | 限期整改 | 医疗器械注册证书未索取，养护记录不完整 | 7月监管信息
64 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇惠民卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 限期整改 | 供货商资质索取不全，进货查验记录、养护记录不全 | 7月监管信息
65 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇万生村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
66 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇杨店村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
67 | 池州市局 | 池州市贵池区牛头山镇惠民卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
68 | 池州市局 | 徐玉口腔诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-23 | 胡章志 | 谢祈鑫 |  | 合格
69 | 池州市局 | 池州市贵池区秋江街道三联村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 夏治根 | 王晴 |  | 限期整改 | 供应商资质和产品注册证索取不全
70 | 池州市局 | 池州市贵池区秋江街道同心村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-14 | 夏治根 | 王晴 |  | 限期整改 | 供应商资质和产品注册证索取不全
71 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司大润发店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-07-24 | 卢晓春 | 詹学军 |  | 合格 |  | 7月监管信息
72 | 池州市局 | 池州市佰益医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-07-30 | 卢晓春 | 詹学军 | 黄瑜 | 合格 |  | 7月监管信息
73 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司杏村东街分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 方俊 | 詹学军 |  | 合格
74 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司包公井店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 方俊 | 詹学军 |  | 合格
75 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司乌沙分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格
76 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇龙干村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 限期整改 | 供应商资质材料索取不全，进货查验记录不全
77 | 池州市局 | 池州市贵池区乌沙镇联村村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 胡忠兵 | 唐伟 | 王琴 | 合格
78 | 池州市局 | 池州市第二人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-24 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
79 | 池州市局 | 周美才全科医疗诊所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-27 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
80 | 池州市局 | 池州市贵池区伊尚美医疗美容门诊部 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
81 | 池州市局 | 池州市杜坞美康综合门诊部有限公司 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-25 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
82 | 池州市局 | 池州市新桥中医院 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-07-26 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格 |  | 7月监管信息
83 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司包公井分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
84 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司六中分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
85 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司建设路分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
86 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司凤凰城分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
87 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
88 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司三中分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-10 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
89 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司洋浦分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
90 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉一店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
91 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司上海城分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
92 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓝江分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
93 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司金碧秋浦分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
94 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司三台山分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
95 | 池州市局 | 池州市国立大药房连锁有限公司杏村分店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 吕艳 | 宋倩 |  | 合格
96 | 池州市局 | 池州市百草堂大药房有限责任公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-16 | 卢晓春 | 吕艳 |  | 合格
97 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇凤凰村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 限期整改 | 供应商资质材料索取不全
98 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇唐田社区卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 限期整改 | 进货查验记录不全
99 | 池州市局 | 池州市贵池区唐田镇和平村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-13 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
100 | 池州市局 | 池州市贵池区殷汇镇殷汇村胡玉梅卫生所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-01 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
101 | 池州市局 | 池州市殷汇镇殷汇村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
102 | 池州市局 | 贵池区殷汇镇殷汇村丁华卫生所 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-03 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
103 | 池州市局 | 池州市贵池区殷汇镇汇丰村卫生室 | 使用单位 | 跟踪检查 | 2018-08-13 | 蒋俊敏 | 汪威 |  | 合格
104 | 池州市局 | 青阳县庙前镇光明眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
105 | 池州市局 | 青阳县庙前镇十字大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
106 | 池州市局 | 青阳华康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡祥龙 | 汪雅婕 |  | 合格
107 | 池州市局 | 青阳县朱备镇江村村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-27 | 方乐 | 江轩 | 王邦才 | 合格 |  | 7月监管信息
108 | 池州市局 | 青阳县杨田镇仙梅村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 限期整改 | 索取的票据不完整
109 | 池州市局 | 青阳县杨田镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
110 | 池州市局 | 青阳县杨田镇下东堡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
111 | 池州市局 | 青阳县杨田镇东南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
112 | 池州市局 | 青阳县杨田镇上东堡村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
113 | 池州市局 | 青阳县杨田镇黄泥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 合格
114 | 池州市局 | 青阳县杨田镇涧泉村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 江轩 | 朱亚丽 |  | 限期整改 | 少量过期器械
115 | 池州市局 | 青阳县陵阳镇谢氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 洪 青 | 曹瑨 |  | 合格
116 | 池州市局 | 青阳县蓉城镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-23 | 杨月生 | 茆灵斌 | 赵婧 | 合格 |  | 7月监管信息
117 | 池州市局 | 石台县七都镇中心卫生院七井分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-07 | 何海 | 殷中庚 | 吴健 | 合格
118 | 池州市局 | 石台县七都镇新棚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-08 | 何海 | 殷中庚 | 吴健 | 合格
119 | 池州市局 | 石台县仁里镇贡溪村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 胡玲 | 章捷 |  | 限期整改 | 未索取安徽海王天禾医药有限公司第二类医疗器械经营备案凭证及个别医疗器械产品注册证。
120 | 池州市局 | 石台县仁里镇七里村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-14 | 陈志祥 | 张金秋 |  | 合格
121 | 池州市局 | 石台县丁香镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
122 | 池州市局 | 石台县程新潮全科医疗诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
123 | 池州市局 | 石台县道学堂大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李霞 | 夏名鹏 |  | 合格
124 | 池州市局 | 池州市贵池区梅龙卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪明丽 | 张玉勇 |  | 合格
125 | 池州市局
126 | 池州市局
127 | 池州市局
128 | 池州市局
129 | 池州市局
130 | 池州市局
131 | 池州市局
132 | 池州市局
133 | 池州市局
134 | 池州市局
135 | 池州市局
136 | 池州市局
137 | 池州市局
138 | 池州市局
139 | 池州市局
140 | 池州市局
141 | 池州市局
142 | 池州市局
143 | 池州市局
144 | 池州市局
145 | 池州市局
146 | 池州市局
147 | 池州市局
148 | 池州市局
149 | 池州市局
150 | 池州市局
151 | 池州市局
152 | 池州市局
153 | 池州市局
154 | 池州市局
155 | 池州市局
156 | 池州市局
157 | 池州市局
158 | 池州市局
159 | 池州市局
160 | 池州市局
161 | 池州市局
162 | 池州市局
163 | 池州市局
164 | 池州市局
165 | 池州市局
166 | 池州市局
167 | 池州市局
168 | 池州市局
169 | 池州市局
170 | 池州市局
171 | 池州市局
172 | 池州市局
173 | 池州市局
174 | 池州市局
175 | 池州市局
176 | 池州市局
177 | 池州市局
178 | 池州市局
179 | 池州市局
180 | 池州市局
181 | 池州市局
182 | 池州市局
183 | 池州市局
184 | 池州市局
185 | 池州市局
186 | 池州市局
187 | 池州市局
188 | 池州市局
189 | 池州市局
190 | 池州市局
191 | 池州市局
192 | 池州市局
193 | 池州市局
194 | 池州市局
195 | 池州市局
196 | 池州市局
197 | 池州市局
198 | 池州市局
199 | 池州市局
200 | 池州市局
201 | 池州市局
202 | 池州市局
203 | 池州市局
204 | 池州市局
205 | 池州市局
206 | 池州市局
207 | 池州市局
208 | 池州市局
209 | 池州市局
210 | 池州市局
211 | 池州市局
212 | 池州市局
213 | 池州市局
214 | 池州市局
215 | 池州市局
216 | 池州市局
217 | 池州市局
218 | 池州市局
219 | 池州市局
220 | 池州市局
221 | 池州市局
222 | 池州市局
223 | 池州市局
224 | 池州市局
225 | 池州市局
226 | 池州市局
227 | 池州市局
228 | 池州市局
229 | 池州市局
230 | 池州市局
231 | 池州市局
232 | 池州市局
233 | 池州市局
234 | 池州市局
235 | 池州市局
236 | 池州市局
237 | 池州市局
238 | 池州市局
239 | 池州市局
240 | 池州市局
241 | 池州市局

## 安庆
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 安庆市局 | 安庆百奥隆方医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
2 | 安庆市局 | 安徽俊环贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-04 | 郑 安 华 | 吴 健 |  | 合格
3 | 安庆市局 | 安庆市傅易康生物科技有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
4 | 安庆市局 | 安庆洁康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
5 | 安庆市局 | 安庆市康盛医疗器械有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 限期整改 | 验收记录没有批号、和产品有效期。计算机系统功能不全。
6 | 安庆市局 | 安庆市睿博医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
7 | 安庆市局 | 安庆市欧佳医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-30 | 郑 安 华 | 袁 渊 |  | 合格
8 | 安庆市局 | 安庆市兴华义齿制品厂 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-29 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 限期整改 | 检验记录不具体，磨具清洗不彻底。
9 | 安庆市局 | 安庆市立医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-30 | 袁 渊 | 吴 健 |  | 合格
10 | 安庆市局 | 安徽鑫汇医疗器械有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 7月监管信息。检查依据《医疗器械经营质量管理规范》。
11 | 安庆市局 | 安徽省子阳医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 7月监管信息。检查依据《医疗器械经营质量管理规范》。
12 | 安庆市局 | 桐城市启盛医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 南天宝 | 汪梅 |  | 合格 |  | 检查依据《医疗器械经营质量管理规范》
13 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司和平店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人履职不到位；2.培训针对性不强；3.验收记录不全；4.养护记录不全。 | 7月监管信息
14 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西和清店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-24 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训未达到相应效果，从业人员专业素质不够；2.验收记录不全；3.养护记录不全。 | 7月监管信息
15 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西凉亭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人履职能力不足；2.培训针对性不强；3.验收记录信息不准确；4.养护记录不全；5.售后服务能力不足。 | 7月监管信息
16 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西河图店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员履职能力不足；2.培训效果不佳，培训针对性不强；3.未按规定养护并记录。 | 7月监管信息
17 | 安庆市局 | 岳西县兄弟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 未经备案经营二类医疗器械。 | 7月监管信息
18 | 安庆市局 | 岳西县九龙药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度执行不到位；2.培训效果欠佳，针对性不强；3.养护记录不全；4.售后服务能力不足。 | 7月监管信息
19 | 安庆市局 | 岳西县河图镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.全数字彩色多普勒超声诊断系统现场未见购进票据、验收记录及供货方资质等资料；2.冷链运转记录索取不全；3.供货方资质索取不全；4.验收记录不全；5.冰箱无温湿度计及温湿度记录；6.无养护记录；7.制度制定不全。 | 7月监管信息
20 | 安庆市局 | 岳西县店前镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-25 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.冰箱未及时除冰，温度调控不到位；2.冷链运转记录不全；3.少数供货方资质中授予权委托书未注明委托时限。 | 7月监管信息
21 | 安庆市局 | 岳西县莲云乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.彩色多普勒超声系统现场未见购进票据、验收记录、供货方资质等资料；2.冷链运转记录不全；3.少数产品现场未见购进票据。 | 7月监管信息
22 | 安庆市局 | 岳西县响肠镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方资质索取不全。 | 7月监管信息
23 | 安庆市局 | 岳西县光大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训记录不全，针对性不强；2.养护记录不全。 | 7月监管信息
24 | 安庆市局 | 岳西县唯康大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理人员履职能力不足；2.人员培训效果欠佳，档案不全，针对性不强；3.验收记录信息不准确；4.无养护记录。 | 7月监管信息
25 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司莲云０２５分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械相关管理制度；3.质量负责人不在岗；4.从业人员资格证到期，现场未见继续教育档案；5.医疗器械未全部集中存放；6. 少数批号产品现场未见验收记录或者验收记录中产品信息不准确；7.现场未见养护记录。 | 7月监管信息
26 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方资质索取不全。 | 7月监管信息
27 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城西社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
28 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城东社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
29 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇南园社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
30 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城北社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 合格 |  | 7月监管信息
31 | 安庆市局 | 岳西县医院驻岳西县看守所卫生所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.未有效保存领用或调拨票据；2.未建立验收及养护记录；3.不合格产品未集中存放并标识，未及时确认处理并记录；4.无温湿度计及温湿度记录。 | 7月监管信息
32 | 安庆市局 | 岳西县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.计算机系统少量数据未及时更新；2.供货方资质索取录全，少量供货方资质中质量保证协议签订不全；3.冷链运转记录索取不全；4.节育环使用登记未记录产品批号信息。 | 7月监管信息
33 | 安庆市局 | 岳西县中医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.供货方质量保证协议签订不全。
34 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司莲云店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.地址变更未及时办理变更手续，备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械质量管理制度；3.质量负责人不在岗；4.无养护记录，未配备温湿度计。
35 | 安庆市局 | 岳西县天一大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.产品追溯制度执行不到位；2.培训效果不佳；3.供货方资质索取不全；4.采购记录不全；5.验收信息不准确。
36 | 安庆市局 | 安徽省春源大药房有限公司岳西南园大桥分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见质量管理制度执行情况考核和年度自查相关规定；2.进口器械相关资质及同批号检验报告书信息共享不全；3.个别品种现场未见调拨票据及验收记录；4.温湿度记录不全。
37 | 安庆市局 | 岳西县国泰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.二类医疗器械备案凭证未悬挂；2.产品质量追溯制度执行不到位；3.职工内部培训档案不全，培训效果不佳；4.验收记录不全；5.未定期对储存产品养护并记录。
38 | 安庆市局 | 岳西县济仁堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.产品追溯体系不完整；2.质量负责人不在岗；3.培训效果不佳；4.供货方资质索取不全；5.验收记录信息不准确；6.养护记录不全。
39 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司菖蒲０１８分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度执行不到位；2.培训针对性不强；3.购进票据保存不全；4.验收信息不准确；5.温湿度记录及养护记录不全。
40 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司菖蒲店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见培训体检档案。
41 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司菖蒲店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.现场未见医疗器械质量管理体系文件；3.现场未见培训体检档案；4.个别产品现场未见购进票据及验收记录。
42 | 安庆市局 | 岳西县城关大药房有限公司城关中心店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2.质量负责人不在岗；3.未见养护记录。
43 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西溪沸店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
44 | 安庆市局 | 岳西县雪梅药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳，档案不全；2.验收信息不准确；3.养护记录不全。
45 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司中关０１３分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳；2.验收信息不准确；3.养护记录不全。
46 | 安庆市局 | 岳西县长安大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗 器械质量管理制度；2. 2名从业人员现场未见体检档案，未见企业内部培训档案；3.少量医疗器械与其它产品混放；4.个别产品验收记录中产品批号信息记录不准确。
47 | 安庆市局 | 安徽省春源大药房有限公司岳西县白帽分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果欠佳；2.验收记录不完整；3.养护记录不全。
48 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司白帽中街店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.验收记录不全，信息不准确；3.养护记录不规范。
49 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０３０分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗；2.医疗器械与其它产品混放；3.养护记录不全。
50 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０１０分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂；2.质量负责人不在岗；3.现场未见培训体检档案；4.医疗器械未按规定分类摆放并标识；5.个别产品调拨票据中产品批号信息与实物不相符；6.因计算机网络故障，现场不能查看验收、养护、温湿度记录。
51 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０２６分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训记录不全；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
52 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司白帽０１６分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不规范；2.采购记录不完整；3.验收记录不全；4.养护记录不全。
53 | 安庆市局 | 岳西县宜民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训效果不佳；2.验收记录不全；3.养护记录不全。
54 | 安庆市局 | 岳西县好得快大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全;2.验收记录不全;3.养护记录不全.
55 | 安庆市局 | 岳西县百草灵大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.医疗器械质量管理制度未修订;2.质量负责人不在岗;3.未见单位内部培训档案，体检档案到期未及时重新体检;4.未及时索取供货方资质;5.验收记录不全;6.温湿度记录存在补记现象.
56 | 安庆市局 | 岳西县华升大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂;2.现场未见医疗器械质量管理制度;3.现场未见2018年单位内部培训档案;4.医疗器械未全部专柜存放并标识;5.个别产品购进票据中无产品批号、有效期、注册证号等信息，无验收记录，现场未见供货方资质；6.无养护记录。
57 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司天悦湾店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗；2.现场未见医疗器械质量管理制度；3.个别产品现场未见购进票据和验收记录；4.无阴凉区温湿度记录；5.现场未见企业内部培训档案。
58 | 安庆市局 | 岳西县喜来健医疗器械经营部 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训针对性不强；2.采购记录不全；3.养护记录不全。
59 | 安庆市局 | 岳西县振兴药品销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.供货方资质索取不全；3.养护记录不全。
60 | 安庆市局 | 岳西县晨风大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-10 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2. 少量医疗器械与其它产品混放；3.供货方资质索取不全；4.验收记录不全。
61 | 安庆市局 | 岳西县仁春堂药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.备案凭证未悬挂;2.医疗器械质量管理制度不全;3.培训档案不全，1名从业人员健康证过期未及时重新体检;4.少量医疗器械与其它产品混放;5.无医疗器械验收记录;6.无养护记录.
62 | 安庆市局 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司城东店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.现场未见医疗器械质量管理制度；2.单位内部培训档案不全。
63 | 安庆市局 | 岳西县金竹医药有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.2017年度考核无结果评价，从业人员对产品贮存环境温度相关规定不够熟悉 ；2.现场未见售后服务人员任职文件及相关培训记录；3.D库（器械库）1-13和1-14号温湿度监测探头温度均低于20度，取移动表式温湿度计测试显示温度为28度，探头显示温度与实际温度不相符；4.无空调等储存养护设施维护保养记录；5.个别供货方资质中法人授权委托书有效期到与企业所提供的许可证有效期不相适应。
64 | 安庆市局 | 岳西县精益眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.验配操作规程、设备使用保养制度、验配管理制度等内容不全；2.未制定医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考核、年度质量管理自查等制度；3.体检档案不全,未见2017和2018的体检档案;未见年度培训计划/具体培训材料和考核记；4.抽查合肥同达眼镜有限公司,未见销售人员身份证复印件及法人授权委托书；5.部分购进票据不规范,不能准确识别产品批号、注册证号等信息；6.验收记录不全；7.医疗器械相关资质索取不全；8.2018年无养护记录,温湿度记录不全；9.销售记录不规范。
65 | 安庆市局 | 岳西县精益眼镜店天鹅广场分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.验配操作规程、设备使用保养制度、验配管理制度等内容不全；2.未制定医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考核、年度质量管理自查等制度；3.体检档案不全,未见2017和2018的体检档案;未见年度培训计划/具体培训材料和考核记；4.抽查合肥市美杰眼镜有限公司,质量保证协议签订不规范，未见销售人员法人授权委托书；5.部分购进票据不规范,不能准确识别产品批号、注册证号等信息；6.验收记录不全；7.医疗器械相关资质索取不全；8.2018年无养护记录,温湿度记录不全；9.销售记录不规范。
66 | 安庆市局 | 岳西县益健堂健康养生馆 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.培训档案不全；2.供货方资质索取不全；3.验收记录不全；4.养护记录不全。
67 | 安庆市局 | 岳西县天健源大药房连锁有限公司田头００７分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人不在岗;2.养护记录不全.
68 | 安庆市局 | 岳西县亨得利眼镜商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.无企业内部培训档案;2.供货方资质索取不全;3.部分产品购进票据中未见产品批号、有效期、注册证号等信息;4.验收记录不全;5.温湿度记录不全，无养护记录;6.销售登记不规范.
69 | 安庆市局 | 安庆市修正堂大药房连锁有限公司岳西北山店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 吴川应 | 张燕飞 |  | 限期整改 | 1.质量负责人现场未见;2.人员培训针对性不强;3.购进记录不全;4.养护记录不规范.
70 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇斑竹村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
71 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇清潭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
72 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇羊河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 储彬彬 | 石成磊 |  | 合格
73 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇公山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
74 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇三河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
75 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇马元村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
76 | 安庆市局 | 岳西县来榜镇枫树村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 石成磊 | 刘祥 |  | 合格
77 | 安庆市局 | 岳西县许钧德诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-06-21 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
78 | 安庆市局 | 岳西县杨责进皮肤诊所 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 袁满 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
79 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇城南社区卫生服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 专区专用 | 补报
80 | 安庆市局 | 岳西县天堂镇东山社区卫生服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 袁满 |  | 限期整改 | 设置防蚊防鼠设施 | 补报
81 | 安庆市局 | 岳西县王炳节口腔门诊部 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-05-23 | 徐斌 | 陈新 |  | 限期整改 | 设置专柜 | 补报
82 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇水畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
83 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇白云寨村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
84 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇毛畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
85 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇长岭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
86 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇岩河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
87 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇溪沸村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
88 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇港河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
89 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇西畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-09 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
90 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇里仁村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
91 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇水畈村张畈卫生站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
92 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇菖蒲村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-10 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
93 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇撞钟村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
94 | 安庆市局 | 岳西县菖蒲镇转桥村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 王震宇 | 胡志飞 |  | 合格
95 | 安庆市局 | 岳西县田头乡柳畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
96 | 安庆市局 | 岳西县田头乡上畈村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-23 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
97 | 安庆市局 | 岳西县田头乡宁河村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
98 | 安庆市局 | 岳西县田头乡田头村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
99 | 安庆市局 | 岳西县田头乡泥潭村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
100 | 安庆市局 | 岳西县田头乡土库村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
101 | 安庆市局 | 岳西县田头乡方边村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
102 | 安庆市局 | 岳西县田头乡闵山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 王震宇 | 徐重庆 |  | 合格
103 | 安庆市局 | 五河镇五河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
104 | 安庆市局 | 五河镇桃李村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
105 | 安庆市局 | 五河镇叶河村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-22 | 王松柏 | 储骏 |  | 合格
106 | 安庆市局 | 安徽华滋药业有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 1.医疗器械仓库中，器械、非器械（消字号产品、健字号产品）、药品（丁桂儿脐贴，OTC）混放；2.进货查验记录、销售记录项目不完整；3.部分供货方资质、产品资质未及时更新，收集不全；4.培训档案不完整。
107 | 安庆市局 | 怀宁县二零一七电子商务有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
108 | 安庆市局 | 怀宁县俊芳商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.公司现场只有几件货物，仓库未分区；2.各项制度不完善；3.无相关人员培训材料；4.设施设备不全。
109 | 安庆市局 | 怀宁县驰鹏电子商务有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
110 | 安庆市局 | 怀宁县鹏云商贸有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 1.质量管理制度不完整；2.培训档案、健康档案不全；3.设备档案不完整；4.企业法人、负责人、质量负责人不熟悉医疗器械相关法律法规；5.仓库未按各功能区要求进行划分。
111 | 安庆市局 | 怀宁县医药公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-22 | 张忠能 | 朱莉 |  | 限期整改 | 质量管理制度未及时更新；培训档案不全；验收记录不完整。
112 | 安庆市局 | 怀宁县高河镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 器械非器械混放；温湿度记录不完整
113 | 安庆市局 | 怀宁惠康医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 健康档案不全；无2018年度培训计划、培训内容；验收记录不完整；温湿度记录不完整
114 | 安庆市局 | 怀宁县马庙镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 器械非器械混放；温湿度记录不完整
115 | 安庆市局 | 怀宁独秀医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-03 | 谢金明 | 张忠能 |  | 限期整改 | 培训档案不全；库房温湿度记录不全
116 | 安庆市局 | 望江县医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 方冠斌 | 徐玮 |  | 合格
117 | 安庆市局 | 望江县中医医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-15 | 方冠斌 | 徐玮 |  | 合格
118 | 安庆市局 | 潜山县塔坂乡开发区大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
119 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司塔畈分店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
120 | 安庆市局 | 潜山县槎水镇中心卫生院 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 夏效兵 | 储昆 |  | 合格
121 | 安庆市局 | 潜山县官庄镇日光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孔国良 | 方慧 |  | 合格
122 | 安庆市局 | 潜山县官庄镇乐平村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-16 | 孔国良 | 方慧 |  | 合格
123 | 安庆市局 | 潜山县痘姆便民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
124 | 安庆市局 | 潜山县痘姆大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
125 | 安庆市局 | 潜山县四季大药房连锁有限公司望虎墩店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
126 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司黄铺店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 詹再春 | 储成南 |  | 合格
127 | 安庆市局 | 潜山县新世纪大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 齐美春 | 王建国 | 王广权 | 合格
128 | 安庆市局 | 潜山县春源大药房潜阳路店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 齐美春 | 王建国 | 王广权 | 合格
129 | 安庆市局 | 潜山县水吼镇程湾村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/3 | 袁钱竹 | 胡灿 |  | 合格
130 | 安庆市局 | 潜山县水吼镇风光村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/9 | 袁钱竹 | 张懿 |  | 合格
131 | 安庆市局 | 潜山县油坝卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 汪一民 | 余倩 |  | 合格
132 | 安庆市局 | 潜山县朝阳医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪一民 | 凌旵 |  | 合格
133 | 安庆市局 | 潜山县天柱山镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 汪一民 | 凌旵 |  | 合格
134 | 安庆市局 | 安庆市永安大药房有限公司黄泥店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
135 | 安庆市局 | 黄泥国药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
136 | 安庆市局 | 潜山恩惠药房有限责任公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
137 | 安庆市局 | 潜山县黄泥韩百春大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/10 | 汪力 | 张高丹 |  | 合格
138 | 安庆市局 | 潜山县余井中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
139 | 安庆市局 | 潜山县龙潭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
140 | 安庆市局 | 安庆市永安大药房有限公司龙潭店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
141 | 安庆市局 | 潜山县龙潭朱徐大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/20 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
142 | 安庆市局 | 潜山县四季大药房连锁有限公司余井店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
143 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房连锁有限公司余井店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/2 | 程庆 | 刘帅 |  | 合格
144 | 安庆市局 | 潜山康乐大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
145 | 安庆市局 | 潜山县源潭大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
146 | 安庆市局 | 潜山县源潭镇双峰大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 吕璐 | 储国飞 | 李亚 | 合格
147 | 安庆市局 | 潜山县百信大药房 中医坐堂医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 李翕 | 刘娟 |  | 合格
148 | 安庆市局 | 潜山县梅城镇东关 居委会社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 胡亮 | 郝国祥 |  | 合格
149 | 安庆市局 | 安徽天尚立美医疗器械有限公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018/8/2 | 韩久翔 | 张沁 |  | 合格
150 | 安庆市局 | 潜山县新世纪大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-09 | 韩久翔 | 张沁 |  | 限期整改 | 质量管理员不熟悉相关法规，售后服务人员聘用合同与组织机构图不符，未开展岗位操作规程培训，未明确专人负责不良事件
151 | 安庆市局 | 潜山县皖山大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 韩久翔 | 张沁 |  | 限期整改 | 质量管理员不熟悉相关法规，售后服务人员聘用合同与组织机构图不符，未开展岗位操作规程培训，未明确专人负责不良事件
152 | 安庆市局 | 潜山医药发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-14 | 韩久翔 | 张沁 |  | 合格
153 | 安庆市局 | 潜山县医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李敬发 | 张沁 |  | 限期整改 | 库房未按种类、批号分类摆放，库房未配备温湿度监测设备，未按产品要求存储
154 | 安庆市局 | 太湖县瑞康医药有限责任公司郭氏大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/7 | 余小峰 | 王冶 |  | 合格
155 | 安庆市局 | 太湖县小池镇新华村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/27 | 朱冠韬 | 章巍 | 刘苗 | 合格
156 | 安庆市局 | 太湖县长春堂大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018/8/9 | 徐传茂 | 宋中林 | 王亚鹏、方勇 | 合格

## 黄山
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 黄山市局 | 休宁县卫民康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 购进记录无产品注册证等信息
2 | 黄山市局 | 黄山市瑞阳医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 冷藏箱未验证，无18年培训计划，部分供应商资质信息不全
3 | 黄山市局 | 安徽兆驰科技发展有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-03 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 培训记录无手写签名，个别供应商资质已过期
4 | 黄山市局 | 黄山市徽州区兴辉堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-04 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 个别产品未索取注册证
5 | 黄山市局 | 黄山市力康医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 质量负责人不熟悉相关法规、培训记录内容全部为一个人手写、仓库无通风降温防鼠设施
6 | 黄山市局 | 黄山康德诺医疗器械有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  |  |  | 企业停产
7 | 黄山市局 | 黄山世达家用纺织品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  |  |  | 企业停产
8 | 黄山市局 | 黄山市宏途医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 汪浩亮 | 杜鸿斌 |  | 限期整改 | 只有一名检验相关人员，1年内无人员健康证明，无18年度培训记录人员花名册无售后服务、不良事件监测的岗位
9 | 黄山市局 | 休宁县渭桥乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
10 | 黄山市局 | 休宁县溪口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
11 | 黄山市局 | 休宁县汪村卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
12 | 黄山市局 | 休宁县鹤城卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
13 | 黄山市局 | 休宁县流口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
14 | 黄山市局 | 休宁县万安卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
15 | 黄山市局 | 休宁县陈霞乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格
16 | 黄山市局 | 休宁县岭南乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格 |  | 补报
17 | 黄山市局 | 休宁县龙田乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-02 | 徐蔺 | 张浩 |  | 合格
18 | 黄山市局 | 黄山区研盛贸易商行 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 焦竟成 | 武艳艳 |  | 限期整改 | 1、检查时企业负责人不在岗；2、供货商及销往单位资质索取留存不全；3、产品注册让书留存不全，产品的购进单据未留存。
19 | 黄山市局 | 安徽时珍堂大药房连锁有限公司汤口分公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
20 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司寨西大众药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
21 | 黄山市局 | 上海华氏大药房黄山总店有限公司黄山汤口连锁店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
22 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司汤口添寿大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张婷 | 李双梅 |  | 合格
23 | 黄山市局 | 黄山市徽州区中心大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
24 | 黄山市局 | 黄山市徽州医药有限责任公司零售总店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 合格
25 | 黄山市局 | 黄山市徽州区济安堂大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
26 | 黄山市局 | 黄山市徽州区利生大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
27 | 黄山市局 | 黄山市徽州区同春堂药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 李雯 | 余丽卿 |  | 合格
28 | 黄山市局 | 黄山市徽州区万民大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 李雯 | 余丽卿 |  | 限期整改 | 部分器械产品注册证不全
29 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司新潭中西大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 谢海安 王威 |  |  | 合格
30 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区民生大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-26 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格 |  | 补报
31 | 黄山市局 | 黄山同春大药房连锁有限公司屯溪二店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格
32 | 黄山市局 | 黄山健康人大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴春海 | 曹敏李小婧 |  | 合格
33 | 黄山市局 | 屯溪同仁门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
34 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区老百姓大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 吴春海 | 李小婧 |  | 限期整改 | 验收记录不完整
35 | 黄山市局 | 黄山新安医药连锁栗园大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 曹敏 | 李小婧 |  | 限期整改 | 企业未严格执行索证索票制度、无相关培训
36 | 黄山市局 | 黄山听得力技术有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
37 | 黄山市局 | 黄山同春大药房连锁有限公司屯溪一店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 吴玮 |  | 合格
38 | 黄山市局 | 黄山同康喜来健医疗器械有限公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 企业无相关制度、无培训、无质量负责人任命文件、质量负责人无健康证
39 | 黄山市局 | 黄山市精益眼镜有限责任公司 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-14 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
40 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信阳湖药房 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-08 | 李小婧 | 曹敏 |  | 合格
41 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司百信阳湖药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-16 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 现场抽查的医疗器械未见随货同行、验收记录不完整 | 责令整改
42 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区徐莹口腔 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
43 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区保园药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-07 | 李小婧 | 曹敏 |  | 限期整改 | 企业无相关制度、无质量负责人任命文件
44 | 黄山市局 | 黄山市瑞云药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
45 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司文峰花园大药房 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-17 | 曹敏 | 李小婧 |  | 合格
46 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区同视眼镜店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-02 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
47 | 黄山市局 | 黄山市屯溪区徐记眼镜店 | 经营企业 | 跟踪检查 | 2018-08-01 | 吴春海 | 李小婧 |  | 合格
48 | 黄山市局 | 歙县康民大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-02 | 吴威 | 邵小燕 |  | 合格
49 | 黄山市局 | 歙县小川乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
50 | 黄山市局 | 石门乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
51 | 黄山市局 | 雄村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 胡少云 | 方晓波 |  | 合格
52 | 黄山市局 | 富堨镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
53 | 黄山市局 | 桂林镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵小燕 | 潘年娣 |  | 合格
54 | 黄山市局 | 溪头红十字卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-20 | 邵小燕 | 潘年娣 |  | 合格
55 | 黄山市局 | 许村镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
56 | 黄山市局 | 上丰乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 柯学成 | 张小玲 |  | 合格
57 | 黄山市局 | 北岸镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 吴威 | 丁大勇 |  | 合格
58 | 黄山市局 | 三阳镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-19 | 吴威 | 丁大勇 |  | 合格
59 | 黄山市局 | 王村中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 潘年娣 | 方辉 |  | 合格
60 | 黄山市局 | 森村乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
61 | 黄山市局 | 绍濂乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 潘年娣 | 方辉 |  | 合格
62 | 黄山市局 | 狮石乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 郭谦 | 汪恒斌 |  | 合格
63 | 黄山市局 | 街口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
64 | 黄山市局 | 璜田中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
65 | 黄山市局 | 长陔乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-21 | 庄青 | 许陆捷 |  | 合格
66 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司凫峰大众药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
67 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司大坦药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放
68 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司百杏林大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放 | 补报
69 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司城安药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
70 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司吉康大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邱吉平 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
71 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司大北埠药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-31 | 邱吉平 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
72 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司牯牛降大药房店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-08 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格
73 | 黄山市局 | 黄山花园药业零售连锁有限公司安凌药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 医疗器械与非药品混放 | 补报
74 | 黄山市局 | 黄山市仁信医药连锁有限公司金字牌药店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 沈乙 | 左玥珺 |  | 合格
75 | 黄山市局 | 祁门县金字牌大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-06 | 沈乙 | 左玥珺 |  | 合格
76 | 黄山市局 | 黄山仁信医药连锁有限公司南门店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-17 | 方建军 | 梅俊毅 |  | 合格
77 | 黄山市局 | 祁门县祁红乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 验收记录不全
78 | 黄山市局 | 祁门县平里中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
79 | 黄山市局 | 祁门县塔坊镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
80 | 黄山市局 | 祁门县大坦乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
81 | 黄山市局 | 祁门县祁山镇卫生院乔山分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 1、未做验收记录；2、未做温湿度记录。
82 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 限期整改 | 1、检验科采购的冷链品种未见冷链交接单；2、检验科冰箱内未做温湿度记录。 | 补报
83 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院雷湖分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
84 | 黄山市局 | 祁门县安凌中心卫生院赤岭分院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-30 | 覃周柳粟 | 方秀英 |  | 合格 |  | 补报
85 | 黄山市局 | 祁门县箬坑乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
86 | 黄山市局 | 祁门县小路口镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
87 | 黄山市局 | 祁门县渚口乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-07-31 | 方秀英 | 邱吉平 |  | 合格 |  | 补报
88 | 黄山市局 | 祁门县凫峰镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-13 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 合格
89 | 黄山市局 | 祁门县历口中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-01 | 覃周柳粟 | 邱吉平 |  | 限期整改 | 检验科冰箱内未做温湿度记录
90 | 黄山市局 | 祁门县闪里镇叶家村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/6 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
91 | 黄山市局 | 祁门县闪里镇箬坑村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
92 | 黄山市局 | 祁门县新安镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
93 | 黄山市局 | 祁门县箬坑乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
94 | 黄山市局 | 祁门县闪里中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018/8/21 | 盛水英 | 余鼎韬 | 王敏 | 合格
95 | 黄山市局 | 美溪乡红光村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-03 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格 |  | 补报
96 | 黄山市局 | 黟县慈济大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 查秀梅 | 刘梦然 |  | 合格
97 | 黄山市局 | 黟县柯村镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-27 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格 |  | 补报
98 | 黄山市局 | 黟县徽缘药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 查秀梅 | 刘梦然 |  | 合格
99 | 黄山市局 | 黟县人民医院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-08 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
100 | 黄山市局 | 黟县福生堂药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
101 | 黄山市局 | 黄山仁信医药有限公司利民大药房 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-23 | 李志有 | 章蕾 |  | 合格
102 | 黄山市局 | 美溪乡杨家墩村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-11 | 查秀梅 | 章蕾 |  | 合格
103 | 黄山市局 | 宏村镇汤蜀村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 程曦 | 严晓锋 |  | 合格
104 | 黄山市局 | 宏村镇屏山村卫生室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 程曦 | 严晓锋 |  | 合格
105 | 黄山市局 | 洪星乡同川村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未做购进记录 | 已现场整改
106 | 黄山市局 | 洪星乡杨家墩医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格
107 | 黄山市局 | 洪星乡联光村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-20 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
108 | 黄山市局 | 宏潭乡竹溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 合格
109 | 黄山市局 | 宏潭乡佘溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
110 | 黄山市局 | 宏潭乡塘田村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据和购进验收记录
111 | 黄山市局 | 宏潭乡塘田村医疗室2 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据和购进验收记录
112 | 黄山市局 | 宏潭乡溪下村第二医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未提供票据
113 | 黄山市局 | 洪星乡溪下村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-21 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
114 | 黄山市局 | 柯村镇翠林第二医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  | 限期整改 | 一次性输液器未做购进记录
115 | 黄山市局 | 柯村镇江溪村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
116 | 黄山市局 | 柯村镇三合村医疗室 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-22 | 胡端阳 | 柯雷雷 |  |  |  | 人不在
117 | 黄山市局
118 | 黄山市局
119 | 黄山市局
120 | 黄山市局
121 | 黄山市局
122 | 黄山市局
123 | 黄山市局
124 | 黄山市局
125 | 黄山市局
126 | 黄山市局
127 | 黄山市局
128 | 黄山市局
129 | 黄山市局
130 | 黄山市局
131 | 黄山市局
132 | 黄山市局
133 | 黄山市局

## 广德县
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司第二药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
2 | 广德县局 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司广德十九店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
3 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司第二药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-07 | 李斌 | 时新月 | 张红娟 | 合格
4 | 广德县局 | 广德县康泰药房有限责任公司健民店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
5 | 广德县局 | 安徽华源康瑞医药有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 张辉程 | 余庄宏 |  | 限期整改 | 医疗器械仓库部分医疗器械直接摆放于地面
6 | 广德县局 | 广德县千和全医药连锁有限公司六店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
7 | 广德县局 | 广德县誓节荣城药店 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-22 | 时新月 | 张红娟 |  | 合格
8 | 广德县局 | 广德亮洁眼镜店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-24 | 张辉程 | 时新月 |  | 合格
9 | 广德县局 | 广德县桃州镇横山社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
10 | 广德县局 | 广德县桃州镇横山社区高湖服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-03 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
11 | 广德县局 | 广德县桃州镇祠山岗社区双河服务站 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-06 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
12 | 广德县局 | 广德县桃州镇桃州社区卫生服务中心 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-08-07 | 夏咸华 | 喻菲菲 |  | 合格
13 | 广德县局 | 广德县民琴大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
14 | 广德县局 | 广德县观祥药店有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
15 | 广德县局 | 广德县千和全医药连锁有限公司六店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 孙义 | 李辉 |  | 合格
16 | 广德县局 | 广德春霖大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 史江宁 | 汪超 |  | 合格
17 | 广德县局 | 广德琦晨大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-08 | 史江宁 | 汪超 |  | 合格
18 | 广德县局 | 广德杰欣大药房有限公司 | 经营企业 | 专项检查 | 2018-08-14 | 胡成义 | 汪超 |  | 合格
19 | 广德县局 | 广德县三好大药房有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 雷士木 | 蒋志胜 |  | 合格
20 | 广德县局 | 广德县多多药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-23 | 雷士木 | 蒋志胜 |  | 合格
21 | 广德县局 | 广德县施康药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 贾方勇 | 万安义 |  | 限期整改 | 进货企业资质材料不全
22 | 广德县局 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司邱村店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-13 | 贾方勇 | 万安义 |  | 限期整改 | 进货企业资质材料不全
23 | 广德县局 | 广德县誓节镇恒康药店（普通合伙） | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-09 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
24 | 广德县局 | 广德县誓节镇杨杆村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-06 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
25 | 广德县局 | 广德县誓节镇冷家宏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
26 | 广德县局 | 广德县誓节镇石鼓村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-09 | 韩静波 | 王德志 |  | 合格
27 | 广德县局 | 广德县卢村乡石峻村医疗点 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
28 | 广德县局 | 广德县卢村乡石狮村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
29 | 广德县局 | 广德县卢村乡高庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
30 | 广德县局 | 广德县卢村乡高庙村医疗点 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-10 | 袁儒虎 | 李夏伟 |  | 合格
31 | 广德县局 | 广德县东亭乡高峰村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 董飞 | 周滋响 |  | 合格
32 | 广德县局 | 广德县四合乡家银药店有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李新水 | 洪赵佳 |  | 合格
33 | 广德县局 | 广德县四合乡仁伟大药房 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-21 | 李新水 | 洪赵佳 |  | 合格
34 | 广德县局 | 广德百姓缘医药连锁有限公司杨滩店 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格
35 | 广德县局 | 广德县富春堂药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格
36 | 广德县局 | 广德县良娟药品零售有限公司 | 经营企业 | 日常检查 | 2018-08-27 | 田勋 | 孙珂馨 |  | 合格

## 宿松县
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 宿松县局 | 柳坪乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏柜内无温湿度计、无温湿度记录、供货方资质不规范等 | 7月监管信息
2 | 宿松县局 | 二郎镇卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷链医疗器械设备内未建立温湿度记录、冷藏设备陈旧、现场未提供冷链运输交接单等 | 7月监管信息
3 | 宿松县局 | 北浴乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏箱内无温湿度计和记录、现场未提供冷链运输交接单、供货方资质不规范等 | 7月监管信息
4 | 宿松县局 | 陈汉乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷链运输交接单不规范、冷藏柜内无温湿度记录、使用质量管理制度未更新等 | 7月监管信息
5 | 宿松县局 | 隘口乡卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 冷藏柜内存放其他物品、未做温湿度记录、质量管理制度未更新等 | 7月监管信息
6 | 宿松县局 | 破凉镇中心卫生院 | 使用单位 | 专项检查 | 2018-07-31 | 叶根友 | 黄小凤 | 吴泉源 | 限期整改 | 现场未提供冷链运输交接单、无温湿度记录等 | 7月监管信息
7 | 宿松县局 | 程岭乡龙安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品未按要求贮存、无分类标识、部分药品直接与地面接触等
8 | 宿松县局 | 程岭乡程岭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 供货方资质不全、药品无分类标识、部分药品直接与地面接触等
9 | 宿松县局 | 程岭乡黄山村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 无空调和冷藏柜等设备、供货方资质不全、药品货架上无分类标识等
10 | 宿松县局 | 程岭乡彭桥村室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 未执行验收记录、部分药品直接与地面接触、货架无分类标识等
11 | 宿松县局 | 程岭乡乔木村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品未按要求贮存、未执行两票制、药品未分类存放等
12 | 宿松县局 | 程岭乡杨辛村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 部分药品直接与地面接触、未执行验收制度、部分药品未按要求贮存等
13 | 宿松县局 | 程岭乡纱帽村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 药品货架上无分类标识、部分阴凉贮存药品未按要求贮存、供货方资质不全等
14 | 宿松县局 | 程岭乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2018-08-15 | 高文武 | 吴泉源 |  | 限期整改 | 无冷链运输交接单、培训档案不全、不良反应开展不力等
15 | 宿松县局
16 | 宿松县局
17 | 宿松县局
18 | 宿松县局
19 | 宿松县局
20 | 宿松县局
21 | 宿松县局
22 | 宿松县局
23 | 宿松县局
24 | 宿松县局
25 | 宿松县局
26 | 宿松县局
27 | 宿松县局
28 | 宿松县局
29 | 宿松县局
30 | 宿松县局
31 | 宿松县局
32 | 宿松县局
33 | 宿松县局
34 | 宿松县局
35 | 宿松县局
36 | 宿松县局
37 | 宿松县局
38 | 宿松县局
39 | 宿松县局
40 | 宿松县局

## 省局器械处
2018年度8月份安徽省医疗器械监督检查信息通告
序号 | 填报单位 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[6 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 省局器械处 | 安徽省康宁实业（集团）有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/7/31-8/1 | 朱德宏 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1.负责过程检验人员汤某某学历为初中，不符合《岗位职责与岗位要求》（AK/QA-S-04-02)的规定； 2.百级洁净间的排风口直接与非洁净区相通； 3.企业使用千分尺测量缝合线线径，测量精度不符合要求（可吸收性外科缝线产品技术要求使用线径测量仪的精度为0.002毫米）； 4.未对设计开发中钻孔、压扁等工艺更改进行记录评审和验证； 5.企业未确定缝合线等主要物料进场验收准则。未能按照《带线缝合针检验规程》（AK/QA-1-16-01-01)对缝合线进行及时检验即入库(待首次使用时才申请检验； 6.企业未能提供物料仓库内存放的60.4公斤标识为“上海针丝”生产的批号为“160324”的钢丝的购进票据 ； 7.可吸收性外科缝线的批生产记录不能满足可追溯要求。如无内包装封口的温度、运行速度等参数记录；无电解参数记录等； 8.可吸收性外科缝线出厂检验规程未规定“细菌内毒素”检验项目，且缝合线原料的出厂检验报告无热原检测项目，直接接触产品的铝箔袋和硬纸片未对初始污染菌进行控制； 9.可吸收性外科缝线原始检验记录中无褪色实验、环氧乙烷残留、含水量等项目检测原始数据。外协件原始检验记录无抽样数量、检测数据及检验人员签字； 10.百级洁净间与相邻万级洁净间压差为4帕； 11.洁净间清场不彻底。切线区域地面存在较多废料。部分物料箱存放有废物； 12.工艺用水消毒记录中仅记载消毒的时间和操作人信息，无消毒后清除臭氧残留措施的记录或相关检测数据验证报告。 | 飞行检查
2 | 省局器械处 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/2-8/3 | 朱德宏 | 徐欢 |  | 限期整改 | 1.空调机组、初、中效过滤器的压差计均显示为50帕，与实际压差不一致； 2.批生产记录中未记录破碎粒料的投料信息，无不合格品处置记录； 3.物料仓库和针头组装车间存放有过期的环氧胶；单组分针头胶标签上的生产批号为手写或空白；标识为“北京航天科创技术开发有限公司”的试剂只标识规格，无品名 ； 4.气相色谱仪再确认报告均为仪器说明书内容，无自行检测数据；未对其计算机软件进行确认； 5.高透明聚丙烯物料验收准则要求开展“试样制备”检测项目，但企业未能提供制样过程及检测原始记录； 6.企业规定压缩空气制取设备中机油过滤器使用寿命为3000小时（约四个月），其中2016年8月25日更换后至2017年4月28日才再次更换；机油过滤器和精密过滤器更换后检测“沉降菌项”的原始记录无微生物培养过程等信息； 7.工艺用水使用1%甲酸溶液消毒后未确定清洗时间或检测甲酸残留量； 8.聚丙烯专用料供应商审核资料中，收集的生物学性能检测报告出具时间为2010年初，截至检查时企业未再收集该物料的生物学性能检测报告，也未对该物料开展或委托开展生物学性能检测。聚丙烯树脂（PPR-MS16)供应商出具的该物料检测报告与《医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料》（YY/T 0242-2007)要求不符，报告中无酸碱度、重金属、镉含量等化学性能检测指标，且拉伸屈服应力的质量指标为大于20.0(标准规定为大于等于30.0,报告实测数据为25.0)。 | 飞行检查
3 | 省局器械处 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/7/31-8/1 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改（企业主动停产整改） | 1.1名女工从洁净走廊进入男更缓冲间； 2.粉碎间空调回风口内有粉料残渣； 3.洁净车间区空间不足，如中间品库过于拥挤；自动组装间堆放有中间品； 4.热合车间温度为27.8℃，相对湿度为66.7%； 5.器具清洗间操作台有大面积锈斑； 6.粉碎间用于清洁粉碎机的压缩空气未经净化处理； 7.空气净化系统初中效压力表数值为“0”； 8.工艺用水的储罐和输送管道清洗消毒记录为每月一次，其《两级反渗透制水设施标准操作规程》（文件编号：SOP/SB-0040)要求为每周一次； 9.一次性使用输液器（带针）（生产批号：20170630）生产记录中未包括留样产品和成品检验用样品的生产信息； 10.物料脱外包间进入洁净区的传递窗已损坏； 11.自动组装间调节器组装机未及时清场，设备上有剩余物料； 12.注射器正压测试仪（ZZ15810-B)现场无法完成操作演示。 | 飞行检查。企业主动停产整改。
4 | 省局器械处 | 天长市康腾医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/1-8/2 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改 | 1.制水设备操作人员不知道纯化水储罐及输送管道清洗消毒知识； 2.检查引导人员未按净化程序穿戴工作帽和口罩； 3.针尖组装间1名工人未按要求佩戴口罩； 4.成品库南面大门旁边有积水、杂草；包材库旁道路上堆放有大量生产加工废料； 5.洁净车间部分功能间压差表未按时校准，如注塑间压差表校准效期至2018年7月2日； 6.洁净车间部分功能间温湿度数据超标，如组装间温度为28.4℃，湿度为82%； 7.洁净车间部分区域墙体连接处有裂缝； 8.质检室未建立检验仪器和设备的使用记录； 9.部分外贸订单产品批生产记录记录格式不规范； 10.部分外贸订单产品批检验记录内容不完整。 | 飞行检查
5 | 省局器械处 | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/2-8/3 | 熊永恒 | 周冬 | 江涛 | 限期整改 | 1.滴斗注塑间地面有积水；洁具间存放生活用品，如水杯； 2.输液器挤塑车间无温湿度监控装置； 3.周转库压差表数值为“0”； 4.洁净车间臭氧消毒记录不完整，部分功能间无臭氧消毒原始记录； 5.原材料进入洁净区进行紫外消毒处理，但未进行清洁效果验证； 6.部分产品批生产记录未包括灭菌器机打记录； 7.生产过程中产生的不合格品未标识、隔离并放置在规定区域； 8.清洁用抹布未按清洁区域进行区分使用，易混用； 9.输液器车间工位器具存放在周转库，未设立专门的工位器具存放间； 10.中间品库（周转库）半成品未规定储存时间和条件； 11.超净工作台和生物安全柜沉降菌检测时取样点数量不符合YY0033标准要求； 12.未定期对初始污染菌进行汇总和趋势分析。 | 飞行检查
6 | 省局器械处 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/14-8/15 | 朱德宏 | 袁渊 |  | 限期整改 | 1.一次性使用无菌注射器用活塞的来料检验报告依据为YY/T0243-2003（YY/T0243-2016已于2017年1月1日实施），未包含“灰分”检验项目； 2.批号为20180620的“一次性使用无菌注射器”的批生产记录中，注射器自动封口工艺参数（温控2：“145-185℃”）与经确认的工艺参数（温控2：142℃）不一致； 3.成品放行仅关注物料检验、过程检验和成品检验结果，未对生产过程控制参数进行汇总审核； 4.进入注塑车间的工艺用气和输送粒料的管道与车间顶壁的接口处未密封； 5.工艺用水管道采用过氧化氢消毒，消毒后未按照文件要求填写冲洗时间； 6.洁净室使用的工艺用气净化装置中油过滤器芯、空气过滤器气芯、油气分离器更换后未及时开展空气洁净度检测。 | 飞行检查
7 | 省局器械处 | 合肥永康电子科技有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018-08-15 | 洪星 | 杨楷 |  | 限期整改 | 1、现任管理者代表不熟悉医疗器械政策法规及医疗器械生产质量管理规范，不能适应企业管理质量需求。 2、企业的厂房与设施未能进行合理的设计、布局和使用。如生产车间卫生状况差，堆放有大量与生产无关的杂物；物料仓库不能满足原材料、包装材料、中间品等贮存条件和要求，未能进行有序、分区存放各类材料和产品，无产品的贮存记录。 3、企业建立的质量管理体系文件均为2009年1月前编制，整个质量管理体系文件不符合医疗器械生产质量管理规范的要求。 4、企业现场未能提供质量协议。 5、管理评审侧重于形式，未能持续有效跟进法律法规变化等。 6、仓库现场物品摆放混乱，未见明确分区标识。 7、企业现场调阅成品检验记录发现无检验员、审核人签名，没签署日期。 8、未按要求登记销售记录，不便追溯。 | 飞行检查。企业主动停产整改。
8 | 省局器械处 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 生产企业 | 日常检查 | 2018/8/16-8/17 | 洪星 | 熊永恒 |  | 限期整改 | 1.现场检查发现放行人员未严格按照企业《产品放行分销程序》（编码:ZY-DXC02-711，版本第A/2版）明确内容执行； 2.车金工作室打磨焊接环节用液化气罐应相对隔离、通风； 3.检查现场发现编号为"1806200125"设计单背面相关记录等有随意涂改，未标注修改人及修改日期等，调阅记录控制程序（ZY/DXC02-402)也未明确相关要求； 4.企业现场未能提供采购单所示产品的详细采购要求； 5. 抽查企业《物料平衡检查记录》（6月份，文件编号:ZY/QMSR-769)中:无“牙科烤瓷合金”（规格型号:傲丹特61)物料平衡记录，序号6“氧化锆锆块”不适宜此表； 6. 编号“1807200432”产品生产记录中未记录主要原材料名称、批号。 | 飞行检查